Nombre genérico: BIOIMPLANTE DE ALOINJERTO OSTEOCONDUCTIVO Y OSTEOINDUCTIVO, (formulario 22463)

Descripción del producto: Para mantener el espacio y generar un entorno favorable para la regeneración de hueso vital.

Especificaciones técnicas:

* + 1. Vial:
	1. Proporción:
		1. Con 70% de aloinjerto particulado cortical mineralizado y 30% de desmineralizado.
		2. Niveles de calcio residual entre 1% y 4% sin comprometer las propiedades osteoconductoras inherentes del injerto ni el potencial osteoinductivo.
		3. Partícula mineralizada en proporción de 50% de cortical y 50% de esponjosa.
	2. Propiedades osteoconductivas y osteoinductivas.
	3. Matriz ósea natural.
	4. Tamaño de las partículas: de 250 a 1000 micrones.
1. Esterilizado con un nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10 a la menos 6 (0.000001), sin comprometer las propiedades osteoconductoras inherentes del injerto.
2. Presentación:
	1. 0.50 cc.
	2. 1.0 cc.
	3. 2.0 cc.
3. Estéril.
4. De un solo uso.

LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ LA PRESENTACIÓN QUE REQUIERA.

Observaciones:

1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y vencimiento de la esterilidad. El vencimiento de la esterilidad debe ser no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega o lo que la institución solicitante determine.
2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

Tipo de producto: Material e Insumos de Odontología-Dispositivos Médicos.

Clase de riesgo: D

Nivel de atención: 1

CT o CVT: Sí

Especialidad: Periodoncia, Máxilo Facial.

Presentación: Por unidad.