CATETER VENOSO PERIFERICO DE BIOSEGURIDAD CON SISTEMA INTEGRADO QUE RESISTE ALTAS PRESIONES (325PSI), formulario 23222.

Descripción: Catéter venoso periférico corto con sistema integrado (Catéter + extensión + tapón hidrófobo), con sistema de seguridad pasivo de un solo puerto, con difusor de presión en la punta de catéter, permitiendo la extracción de muestras de sangre, monitorización de presión sanguínea, administración de fluidos, así́ como la inyección de medios de contraste durante los procedimientos, además, estos dispositivos son adecuados para su uso con inyectores de potencia ajustados a una presión máxima de 325 psi (2240 kPa).

Especificaciones:

1. Catéter integrado con sistema de bioseguridad.

1.1. Aguja de acero inoxidable. 

1.2. Catéter radiopaco de Vialón (PDMS) o poliuretano.
1.3. Tres (3) orificios dos Uno (1) o más orificios laterales y uno (1) en la punta. 

1.4. Alas del adaptador del catéter que le da estabilidad al catéter. 

2. Resiste presiones de 325 PSI (2,240 kPa) 

3. Extensión: 

3.1. De poliuretano. 

3.2. Abrazadera de presión o clamp. 

3.3. Adaptador luer con Información de velocidad de flujo o la presión que soporta. 

4. Tamaños: 

4.1. De 24 GA x 0.75" (0.7 mm o 0.74 mm x 19 mm) 

4.1.1. Caudal máximo del inyector de potencia: 3.0 ml/sec o mayor.
4.1.1.1. Límite de presión máxima: 325 psi. 

Volumen de cebado: 0.3 ml.
4.2. De 22 GA x 1" (0.9 mm x 19 mm o 25 mm) 

4.2.1. Caudal máximo del inyector de potencia: 6.5 5.0 ml/sec o mayor. 

4.2.2.1. Límite de presión máxima: 325 psi. 

Volumen de cebado: 0.3 ml. 

4.3. De 20 GA x 1" (1 mm o 1.1 mm x 25 mm) 

4.3.1. Caudal máximo del inyector de potencia: 10.0 8 ml/sec o mayor.  

4.3.2. Límite de presión máxima: 325 psi. 

Volumen de cebado: 0.5 ml. 

4.4. De 20 GA x 1.25” (1 mm o 1.1 mm x 32 mm) 

4.4.1. Caudal máximo del inyector de potencia: 10.0 8 ml/sec o mayor.   

4.4.2. Límite de presión máxima: 325 psi. 

4Volumen de cebado: 0.5 ml. 

4.5. De 18 GA x 1.25” (1.3 mm x 32 mm) 

4.5.1. Caudal máximo del inyector de potencia: 15.0 14 ml/sec o mayor
4.5.2. Límite de presión máxima: 325 psi. 

Volumen de cebado: 0.5 ml.

5. Estéril. 

6. No tóxico. 

7. Libre de látex.

8. De un solo uso. 

9. Con codificación de color de acuerdo con el calibre solicitado. según la norma ITeH o ISO 10555-5:2013.
LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ EL TAMAÑO DE ACUERDO CON SU NECESIDAD. 

Observaciones: 

1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

