CATETER VENOSO PERIFERICO DE BIOSEGURIDAD CON SISTEMA INTEGRADO QUE RESISTE ALTAS PRESIONES (325PSI), formulario 23222.

Descripción: Catéter venoso periférico corto con sistema integrado (Catéter + extensión + tapón hidrófobo), con sistema de seguridad pasivo de un solo puerto, con difusor de presión en la punta de catéter, permitiendo la extracción de muestras de sangre, monitorización de presión sanguínea, administración de fluidos, así́ como la inyección de medios de contraste durante los procedimientos, además, estos dispositivos son adecuados para su uso con inyectores de potencia ajustados a una presión máxima de 325 psi (2240 kPa).

ATM tiene dos puertos, que se puede colocar ambos.

Meed solo trae un puerto está destinado a un solo fin (el medio de contraste) tengo de dos y no funciona para este fin. Solamente se usa para medio de contraste.

ATM cumple con todas las especificaciones solo que es de un puerto.

Especificaciones:

1. Catéter integrado con sistema de bioseguridad.

1.1. Aguja de acero inoxidable.

1.2. Catéter radiopaco de Vialón (PDMS)

ATM es un material comercial Vialon, poliuretano, es un polímero de silicona. Es un catéter radiopaco, es de poliuretano

MED Poliuretano Vialon es el mío

(PDMS) polimimetilsiloxane

1.3. Tres orificios dos laterales y uno en la punta.

ATM tiene un orificio lateral y uno en la punta.

Med el catéter no la aguja tiene uno en la punta y dos laterales

1.4. Alas del adaptador del catéter que le da estabilidad al catéter.

2. Resiste presiones de 325 PSI (2,240 kPa)

3. Extensión:

3.1. De poliuretano.

3.2. Abrazadera de presión o clamp.

3.3. Adaptador luer con información de velocidad de flujo y presión que soporta.

ATM no cumple esto es una impresión.

Dr. Moreno: Soporta, pero no lo indica en catálogo.

ATM puede o no colocarse.

MED si cumple es para visualizar si soporta la inyección del medio de contraste.

ATM no todas las fichas técnicas lo indican.

4. Tamaños:

4.1. De 24 GA x 0.75" (0.7 mm x 19 mm)

ATM 0.74 mm x 19 mm

4.1.1. Caudal máximo del inyector de potencia: 3.0 ml/sec.

ATM 4.0 ml/sec.

4.1.1.1. Límite de presión máxima: 325 psi.

ATM cumple

4.1.1.2. Volumen de cebado: 0.3 ml.

ATM cumple

MED cumple con todo el punto 4.1.

4.2. De 22 GA x 1" (0.9 mm x 25 mm)

ATM 0.9mm x 19 mm

4.2.1. Caudal máximo del inyector de potencia: 6.5ml/sec.

ATM 5.0 ml/sec.

4.2.2.1. Límite de presión máxima: 325 psi.

MED cumple

ATM cumple

4.2.2.2. Volumen de cebado: 0.3 ml.

ATM 0.31 ml

MED cumple con todo el punto 4.2.

4.3. De 20 GA x 1" (1.1 mm x 25 mm)

ATM 1 mm x 25 mm

MED cumple

4.3.1. Caudal máximo del inyector de potencia: 10.0 ml/sec.

ATM 8 ml/sec.

MED cumple

4.3.2. Límite de presión máxima: 325 psi.

ATM cumple

MED cumple

4.3.3. Volumen de cebado: 0.5 ml.

ATM 0.41 ml

MED cumple

4.4. De 20 GA x 1.25” (1.1 mm x 32 mm)

ATM 1 mm x 32 mm

MED cumple

4.4.1. Caudal máximo del inyector de potencia: 10.0 ml/sec.

ATM 8 ml/sec

MED cumple

4.4.2. Límite de presión máxima: 325 psi.

ATM cumple

MED cumple

4.4.3. Volumen de cebado: 0.5 ml.

ATM 0.41 ml

MED cumple

4.5. De 18 GA x 1.25” (1.3 mm x 32 mm)

ATM cumple

MED cumple

4.5.1. Caudal máximo del inyector de potencia: 15.0 ml/sec.

ATM 14 ml/sec

MED cumple

4.5.2. Límite de presión máxima: 325 psi.

ATM cumple

MED cumple

4.5.3. Volumen de cebado: 0.5 ml.

ATM 0.44 ml

MED cumple

MED Si exigen que soporte una temperatura.

Dr. Moreno Depende del medio de contraste. Bajo que condición se hizo de acuerdo con la viscosidad a cierto grado de temperatura, de acuerdo con la taza de flujo. Se puede enviar por nota.

Dr. Moreno solicita verificar el material del catéter, la duración del catéter en la vena ( 3, 5 o u mes) cuanto es que se autoriza.

5. Estéril.

6. No tóxico.

7. Libre de látex.

8. De un solo uso.

9. Con codificación de color de acuerdo con el calibre solicitado, según la norma ITeH o ISO 10555-5:2013.

MED tiene la norma.

ATM enviara sus observaciones en la nota.

LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ LA VELOCIDAD DE FLUJO, CAUDAL DE FLUJO, TAMAÑO Y LONGITUD DEL CATÉTER.

Observaciones:

- Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.