EQUIPO PARA PROTECCION PERSONAL INDIVIDUAL (EPI) NO PLOMADO, 

ENVOLVENTE DE CUERPO ENTERO, PARA EXPOSICIÓN DE 70 KVp a 90 KVp.
Descripción: Para personal ocupacionalmente expuesto.  

Especificaciones:

1. EPI tipo delantal frontal (envolvente): protección delantera completa completa delantera y trasera (tórax, abdomen y parte de los muslos), únicamente, que incluye o abarca desde los hombros hasta la mitad de los muslos o debajo de estos.

1.1. Material 100% libre de plomo.

1.1.1. Bicapa (dos capas con materiales no plomados, distintos, de diferente atenuación:

1.1.1.1.
Una capa de bismuto o antimonio.

1.1.1.2.
Otra capa con antimonio o amonio o tungsteno u oxido de samario o bario o cerio o magnesio o titanio)

2. Nivel de protección o atenuación (anterior /posterior):

2.1. Equivalente a 0.5 mm de plomo, (relación atenuación (%) /KVp de: 99.4% o mayor /70KVp, o 97.8% o mayor/90KVp, o

2.2 Equivalente a 0.35 mm de plomo, (relación atenuación (%) /KVp de: 98.0% o mayor /70KVp, o 95.3% o mayor /90KVp, o

2.3 Equivalente a 0.25 mm de plomo, (relación atenuación (%) /KVp de: 94.7% o mayor /70KVp, o 92.0 % o mayor /90KVp.

2.1. Equivalente a 0.5 mm de plomo (panel anterior), (relación atenuación (%) /KVp de: 99.4% o mayor /70KVp, o 97.8% o mayor/90KVp y protección equivalente a 0.25 mm de plomo en el panel posterior, o

2.2 Equivalente a 0.35 mm de plomo (panel anterior), (relación atenuación (%) /KVp de 98.0% o mayor /70KVp, o 95.3% o mayor /90KVp y protección equivalente a 0.25 mm de plomo en el panel posterior, o

2.3 Equivalente a 0.25 mm de plomo (panel anterior y posterior), (relación atenuación (%) /KVp de: 94.7% o mayor /70KVp, o 92.0 % o mayor /90KVp, o
2.4 Equivalente a 0.5 mm de plomo (panel anterior), (relación atenuación (%) /KVp de: 99.4% o mayor /70KVp, o 97.8% o mayor/90KVp y protección equivalente a 0.35 mm de plomo en el panel posterior, o
3. Recubrimiento externo con material textil flexible e impermeable de:

3.1 Nylon, o

3.2 Nylon recubierto con PVC, o

3.3 Nylon ripstop (resistente a rasgaduras), o

3.4 Nylon recubierto de uretano o poliuretano, o

3.5 Uretano o poliuretano o ultraflex, o

3.6 Material textil satin touch, o

3.7 Vinilo. 

4. Tipo de cierre:

4.1. Frontal de velcro, o

4.2. Frontal broche o clips, o

4.3. Con correas de amarre, o

4.4. Magnético, o

4.5. Cremallera.
5. Modelos: 

5.1. Superposición parcial, anterior, de los paneles (izquierdo y derecho), o 

5.2. Superposición (lateral) de los paneles en los lados, o

5.3. Superposición completa, anterior, de los paneles, o

5.4. Superposición parcial anterior (más amplio que en 5.1.1) de los paneles con cierre en el aspecto lateral.

5. Tamaños según modelo:

5.1. Modelo frontal:

5.1.1. Muy pequeño (XS, extra small), o

5.1.2. Pequeño (small), o

5.1.3. Mediano (medium), o

5.1.4. Grande (large), o

5.1.5. Extragrande (extralarge, xl), o
5.1.6. Doble extragrande (xxl, 2xl).

6. Con uno o más bolsillos.

7. Con etiqueta de fábrica señalando:

7.1 Marca de fábrica.

7.2 Modelo y código de referencia.

6. Tamaños según modelo:

6.1. Muy pequeño (XS, extra small), o

6.2. Pequeño (small), o

6.3. Mediano (medium), o

6.4. Grande (large), o

6.5. Extragrande (extralarge, xl), o

6.6. Doble extragrande (xxl, 2xl).

6.7 3XL

6.8 4XL

6. 7. Con uno o más bolsillos.

7. 8. Con etiqueta de fábrica señalando:

7.1 8.1 Marca de fábrica.

7.2 8.2 Modelo y código de referencia.
7.3 8.3 Certificación de CE o FDA u otra certificación internacional de calidad.

7.4 8.4 Material.

7.5 8.5 Nivel de protección en equivalencia de mmPb.

7.6 8.6 KVp usado para determinar el valor de atenuación provisto.

7.7 8.7 Talla.

8. 9. Peso:

8.1. 9.1Densidad de área: entre 2.5 y 5.7 kg/m2. 

LA INSTITUCIÓN DEBERÁ ESPECIFICAR EL NIVEL DE PROTECCIÓN, EL RECUBRIMIENTO EXTERNO, EL TIPO DE CIERRE, EL TAMAÑO Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.
ACCESORIOS:

1. Marcador o sistema de vigilancia por radiofrecuencia para sistemas de monitorización y lavado.

2. Protector de tiroides/cuello:

2.1 Mismo material que el delantal solicitado o plomado.

2.2 Nivel de protección:

2.2.1 Equivalente a 0.35 mm de plomo, o

2.2.2 Equivalente a 0.5 mm de plomo.

2.3 Con marca de radiofrecuencia para trazabilidad compatible para seguimiento, mantenimiento y equipos de monitorización o 

lavado disponible en la institución o a solicitud de esta.

3. Protector de tiroides/cuello y esternón o plomado:

3.1 Mismo material que el delantal solicitado.

3.2 Nivel de protección:

3.2.1 Equivalente a 0.35 mm de plomo, o

3.2.2 Equivalente a 0.5 mm de plomo.

3.3 Con marca de radiofrecuencia para trazabilidad compatible para seguimiento, mantenimiento y equipos de monitorización o lavado disponible en la institución o a solicitud de esta.
4. Cinturón con soporte lumbar:

4.1. Tipo.

4.1.1 Con banda elástica de 18 cm o mayor, o

4.2.2 Con sistema ajustable.

4.2. Tamaño o talla: 

4.2.1. Pequeño (Small), o 

4.2.2. Mediano (medium), o 

4.2.3. Grande (large), o 

4.2.4. Extragrande (extra large, xl). o 
4.3.5 2XL, o
4.3.6 3XL, o
4.3.7 4 XL, o
4.3. Tipo de cierre: 

4.3.1 Mediante velcro, o 

4.3.2 Con cierre mediante broche o clips, o 

4.3.3. Con correas de amarre.
LA INSTITUCIÓN DEBERÁ ESPECIFICAR CADA UNO DE LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.
Observaciones:
1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

Tipo de producto: Material e Insumos de imagenología-Accesorios

Clase de riesgo: A

Nivel de atención: 1

CT o CVT: No

Especialidad: Radiología, Especialidades Quirúrgicas, Hemodinámica, Salón de Operaciones.

Presentación: Por unidad.

Continuamos con:

EQUIPO PARA PROTECCION PERSONAL INDIVIDUAL (EPI) NO PLOMADO, 

ENVOLVENTE DE CUERPO ENTERO, PARA EXPOSICIÓN DE 120 KVp o MAYOR.
Descripción: Para personal ocupacionalmente expuesto.  

Especificaciones:

1. EPI tipo envolvente completo que consiste en delantal de cuerpo entero (desde los hombros hasta las rodillas) con protección completa delantera y trasera.

1.1. Material 100% libre de plomo.

1.1.1. Bicapa (dos capas con materiales no plomados, distintos, de diferente atenuación:

1.1.1.1. Una capa de bismuto o antimonio.

1.1.1.2. Otra capa con antimonio o amonio o tungsteno u oxido de samario o bario o cerio o magnesio o titanio)

2.Nivel de protección o atenuación (anterior /posterior):
2.1. Equivalente a 0.5 mm de plomo (panel anterior), relación atenuación (%) /KVp de: 94.8% o mayor/120KVp, o 93% o mayor/150KVp y protección equivalente a 0.25 mm de plomo en el panel posterior, o

2.2 Equivalente a 0.35 mm de plomo (panel anterior), relación atenuación (%) /KVp de: 91.1% o mayor/120KVp, o 88.1% o mayor/150KVp y protección equivalente a 0.25 mm de plomo en el panel posterior, o

2.3 Equivalente a 0.25 mm de plomo (panel anterior y posterior), relación atenuación (%) /KVp de: 83.3% o mayor/120KVp, o 80.1% o mayor/150KVp.
2.4. Equivalente a 0.5 mm de plomo (panel anterior), relación atenuación (%) /KVp de: 94.8% o mayor/120KVp, o 93% o mayor/150KVp y protección equivalente a 0.35 mm de plomo en el panel posterior, o

3. Recubrimiento externo con material textil flexible e impermeable de:

3.1 Nylon, o

3.2 Nylon recubierto con PVC, o

3.3 Nylon ripstop (resistente a rasgaduras), o

3.4 Nylon recubierto de uretano o poliuretano, o

3.5 Uretano o poliuretano o ultraflex, o

3.6 Material textil satin touch, o

3.7 Vinilo.

4. Tipo de cierre:

4.1. Frontal o lateral de velcro, o

4.2. Frontal broche o clips, o
4.3. Con correas de amarre, o

4.4. Magnético, o

4.5. Cremallera.

5. Modelos: 

5.1. Superposición parcial, anterior, de los paneles (izquierdo y derecho), o 

5.2. Superposición (lateral) de los paneles en los lados, o

5.3. Superposición completa, anterior, de los paneles, o

5.4. Superposición parcial anterior (más amplio que en 5.1.1) de los paneles con cierre en el aspecto lateral.
6. Tamaños:

6.1. Muy pequeño (XS, extra small), o

6.2. Pequeño (small), o

6.3. Mediano (medium), o

6.4. Grande (large), o

6.5. Extragrande (extralarge, xl), o

6.6. Doble extragrande (xxl, 2xl), o

6.7. 3 XL, o

6.8. 4 XL.
7. Con uno o más bolsillos.

8. Con etiqueta de fábrica señalando:

8.1 Marca de fábrica.

8.2 Modelo y código de referencia.

8.3 Certificación de CE o FDA u otra certificación internacional de calidad.

8.4 Material.

8.5 Nivel de protección en equivalencia de mmPb.

8.6 KVp usado para determinar el valor de atenuación provisto.

8.7 Talla.

9. Peso:

9.1. Densidad de área: entre 2.5 y 5.7 kg/m2.
LA INSTITUCIÓN DEBERÁ ESPECIFICAR EL NIVEL DE PROTECCIÓN, EL 

RECUBRIMIENTO EXTERNO, EL TIPO DE CIERRE, EL TAMAÑO Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

ACCESORIOS:

1. Marcador o sistema de vigilancia por radiofrecuencia para sistemas de monitorización y lavado.

2. Protector de tiroides/cuello:

2.1 Mismo material que el delantal solicitado o plomado.

2.2 Nivel de protección:

2.2.1 Equivalente a 0.35 mm de plomo, o

2.2.2 Equivalente a 0.5 mm de plomo.

2.3 Con marca de radiofrecuencia para trazabilidad compatible para seguimiento, mantenimiento y equipos de monitorización o lavado disponible en la institución o a solicitud de esta.

3. Protector de tiroides/cuello y esternón o plomado:

3.1 Mismo material que el delantal solicitado.

3.2 Nivel de protección:

3.2.1 Equivalente a 0.35 mm de plomo, o

3.2.2 Equivalente a 0.5 mm de plomo.

3.3 Con marca de radiofrecuencia para trazabilidad compatible para seguimiento, mantenimiento y equipos de monitorización o lavado disponible en la institución o a solicitud de esta.
4. Cinturón con soporte lumbar:

4.1. Tipo.

4.1.1 Con banda elástica de 18 cm o mayor, o

4.2.2 Con sistema ajustable.

4.2. Tamaño o talla: 

4.2.1. Pequeño (Small), o 

4.2.2. Mediano (medium), o 

4.2.3. Grande (large), o 

4.2.4. Extragrande (extra large, xl). 
4.2.5 2XL

4.2.6 3XL

4.2.7 4XL

4.3. Tipo de cierre: 

4.3.1 Mediante velcro, o 

4.3.2 Con cierre mediante broche o clips, o 

4.3.3. Con correas de amarre.
5.Gorro para protección del cràneo

5.1. Mismo material que el delantal solicitado

5.2. Nivel de prtecciòn:

5.2.1. Equivalente a 0.25 mm de plomo

5.2.2. Equivalente a 0.5 mm de plomo

5.3. Completo o abierto en la parte superior.

5.4. Resistente al agua o hidrófugo

5.5Tamaño ajustable.

5.6Con o sin etiqueta RFID para trazabilidad.

LA INSTITUCIÓN DEBERÁ ESPECIFICAR CADA UNO DE LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA:   

Observaciones:
1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

Tipo de producto: Material e Insumos de imagenología-Accesorios

Clase de riesgo: A

Nivel de atención: 1

CT o CVT: No

Especialidad: Radiología, Especialidades Quirúrgicas, Hemodinámica, Salón de Operaciones.

Presentación: Por unidad.
Continuamos con:

EQUIPO PARA PROTECCION PERSONAL INDIVIDUAL (EPI) NO PLOMADO, MONOCAPA, TIPO DELANTAL FRONTAL, PARA EXPOSICIÓN EN RANGO DE 70 KVp a 90 KVp.
Descripción: Para personal ocupacionalmente expuesto.  

Especificaciones:

1. EPI tipo delantal frontal: protección delantera completa (tórax, abdomen y parte de los muslos), únicamente, que incluye o abarca desde los hombros hasta la mitad de los muslos o debajo de estos.

1.1. Material 100% libre de plomo.

1.1.1. Material atenuante dispuesto en 1 sola capa.

1.1.1.1. Una capa de bismuto o antimonio; o
1.1.1.2. Mezcla o compuesto de dos o más materiales atenuantes (Bismuto o antimonio o amonio o tungsteno u oxido de samario o bario o cerio o magnesio o titanio)

2. Nivel de protección o atenuación (anterior /posterior):
2.1. Equivalente a 0.5 mm de plomo, (relación atenuación (%) /KVp de: 99.4% o mayor /70KVp, o 97.8% o mayor/90KVp, o

2.2 Equivalente a 0.35 mm de plomo, (relación atenuación (%) /KVp de: 98.0% o mayor /70KVp, o 95.3% o mayor /90KVp, o

2.3 Equivalente a 0.25 mm de plomo, (relación atenuación (%) /KVp de: 94.7% o mayor /70KVp, o 92.0 % o mayor /90KVp.

3. Recubrimiento externo con material textil flexible e impermeable de:

3.1 Nylon, o

3.2 Nylon recubierto con PVC, o

3.3 Nylon ripstop (resistente a rasgaduras), o

3.4 Nylon recubierto de uretano o poliuretano, o

3.5 Uretano o poliuretano o ultraflex, o

3.6 Material textil satin touch, o

3.7 Vinilo. 

4. Tipo de cierre:

4.1. Frontal de velcro, o

4.2. Frontal broche o clips, o

4.3. Con correas de amarre, o

4.4. Magnético, o

4.5. Cremallera.

5. Tamaños según modelo:

5.1. Modelo frontal:

5.1.1. Muy pequeño (XS, extra small), o

5.1.2. Pequeño (small), o

5.1.3. Mediano (medium), o

5.1.4. Grande (large), o

5.1.5. Extragrande (extralarge, xl), o

5.1.6. Doble extragrande (xxl, 2xl).
5.1.7. 3XL

5.1.8. 4XL

6. Con uno o más bolsillos.

7. Con etiqueta de fábrica señalando:

7.1 Marca de fábrica.

7.2 Modelo y código de referencia.

7.3 Certificación de CE o FDA u otra certificación internacional de calidad.

7.4 Material.

7.5 Nivel de protección en equivalencia de mmPb.

7.6 KVp usado para determinar el valor de atenuación provisto.

7.7 Talla.

8. Peso:

8.1. Densidad de área: entre 2.5 y 5.7 kg/m2.

LA INSTITUCIÓN DEBERÁ ESPECIFICAR EL NIVEL DE PROTECCIÓN, EL 

RECUBRIMIENTO EXTERNO, EL TIPO DE CIERRE, EL TAMAÑO Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

ACCESORIOS:

1. Marcador o sistema de vigilancia por radiofrecuencia para sistemas de monitorización y lavado.

2. Protector de tiroides/cuello:

2.1 Mismo material que el delantal solicitado o plomado.

2.2 Nivel de protección:

2.2.1 Equivalente a 0.35 mm de plomo, o

2.2.2 Equivalente a 0.5 mm de plomo.

2.3 Con marca de radiofrecuencia para trazabilidad compatible para seguimiento, mantenimiento y equipos de monitorización o lavado disponible en la institución o a solicitud de esta.

3. Protector de tiroides/cuello y esternón o plomado:

3.1 Mismo material que el delantal solicitado.

3.2 Nivel de protección:

3.2.1 Equivalente a 0.35 mm de plomo, o

3.2.2 Equivalente a 0.5 mm de plomo.

3.3 Con marca de radiofrecuencia para trazabilidad compatible para seguimiento, mantenimiento y equipos de monitorización o lavado disponible en la institución o a solicitud de esta.
LA INSTITUCIÓN DEBERÁ ESPECIFICAR CADA UNO DE LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA:   

Observaciones:
1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 
2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

Tipo de producto: Material e Insumos de imagenología-Accesorios

Clase de riesgo: A

Nivel de atención: 1

CT o CVT: No

Especialidad: Radiología, Especialidades Quirúrgicas, Hemodinámica, Salón de Operaciones.

Presentación: Por unidad.

Continuamos con:
EQUIPO PARA PROTECCION PERSONAL INDIVIDUAL (EPI) NO PLOMADO, MONOCAPA, TIPO DELANTAL FRONTAL, PARA EXPOSICIÓN DE 120 KVp o MAYOR.
Descripción: Para personal ocupacionalmente expuesto.  

Especificaciones:

1. EPI tipo delantal frontal: protección delantera completa (tórax, abdomen y parte de los muslos), únicamente, que incluye o abarca desde los hombros hasta la mitad de los muslos o debajo de estos.

1.1. Material atenuante en dispuesto en 1 sola capa.

1.1.1.1. Una capa de bismuto o antimonio; o
1.1.1.2. Mezcla o compuesto de dos o más materiales atenuantes (Bismuto o antimonio o amonio o tungsteno u oxido de samario o bario o cerio o magnesio o titanio)

2. Nivel de protección o atenuación (anterior /posterior):
2.1. Equivalente a 0.5 mm de plomo, (relación atenuación (%) /KVp de: 94.8% o mayor/120KVp, o 93% o mayor/150KVp, o

2.2 Equivalente a 0.35 mm de plomo, (relación atenuación (%) /KVp de: 91.1% o 

mayor/120KVp, o 88.1% o mayor/150KVp, o

2.3 Equivalente a 0.25 mm de plomo, (relación atenuación (%) /KVp de: 83.3% o 

mayor/120KVp, o 80.1% o mayor/150KVp.

3. Recubrimiento externo con material textil flexible e impermeable de:

3.1 Nylon, o

3.2 Nylon recubierto con PVC, o

3.3 Nylon ripstop (resistente a rasgaduras), o

3.4 Nylon recubierto de uretano o poliuretano, o

3.5 Uretano o poliuretano o ultraflex, o

3.6 Material textil satin touch, o

3.7 Vinilo.

4. Tipo de cierre:

4.1. Frontal de velcro, o

4.2. Frontal broche o clips, o

4.3. Con correas de amarre, o

4.4. Magnético, o

4.5. Cremallera.

5. Tamaños según modelo:

5.1. Modelo frontal:

5.1.1. Muy pequeño (XS, extra small), o

5.1.2. Pequeño (small), o

5.1.3. Mediano (medium), o

5.1.4. Grande (large), o

5.1.5. Extragrande (extralarge, xl), o

5.1.6. Doble extragrande (xxl, 2xl).
5.1.7. 3XL

5.1.8. 4XL
6. Con uno o más bolsillos.

7. Con etiqueta de fábrica señalando:

7.1 Marca de fábrica.

7.2 Modelo y código de referencia.

7.3 Certificación de CE o FDA u otra certificación internacional de calidad.

7.4 Material.

7.5 Nivel de protección en equivalencia de mmPb.

7.6 KVp usado para determinar el valor de atenuación provisto.

7.7 Talla.

8. Peso:

8.1. Densidad de área: entre 2.5 y 5.7 kg/m2.

LA INSTITUCIÓN DEBERÁ ESPECIFICAR EL NIVEL DE PROTECCIÓN, EL 

RECUBRIMIENTO EXTERNO, EL TIPO DE CIERRE, EL TAMAÑO Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA

ACCESORIOS: 

1. Marcador o sistema de vigilancia por radiofrecuencia para sistemas de monitorización y lavado.

2. Protector de tiroides/cuello:

2.1 Mismo material que el delantal solicitado o plomado.
2.2 Nivel de protección:

2.2.1 Equivalente a 0.35 mm de plomo, o

2.2.2 Equivalente a 0.5 mm de plomo.

2.3 Con marca de radiofrecuencia para trazabilidad compatible para seguimiento, mantenimiento y equipos de monitorización o 

lavado disponible en la institución o a solicitud de esta.

3. Protector de tiroides/cuello y esternón:

3.1 Mismo material que el delantal solicitado o plomado.

3.2 Nivel de protección:

3.2.1 Equivalente a 0.35 mm de plomo, o

3.2.2 Equivalente a 0.5 mm de plomo.

3.3 Con marca de radiofrecuencia para trazabilidad compatible para seguimiento, mantenimiento y equipos de monitorización o 

lavado disponible en la institución o a solicitud de esta.
LA INSTITUCIÓN DEBERÁ ESPECIFICAR CADA UNO DE LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.
Observaciones:
1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 
2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

Tipo de producto: Material e Insumos de imagenología-Accesorios

Clase de riesgo: A

Nivel de atención: 1

CT o CVT: No

Especialidad: Radiología, Especialidades Quirúrgicas, Hemodinámica, Salón de Operaciones.

Presentación: Por unidad.

Continuamos con:

EQUIPO PARA PROTECCION PERSONAL INDIVIDUAL (EPI) NO PLOMADO, ENVOLVENTE MONOCAPA TIPO CHALECO-FALDA, PARA EXPOSICIÓN DE 120 KVp o MAYOR.
Descripción: Para personal ocupacionalmente expuesto.  
Especificaciones:

1. EPI envolvente tipo chaleco-falda: protección completa delantera y trasera completa con dos componentes. Uno tipo chaleco o chaqueta para protección del tórax junto con otro tipo falda para protección del abdomen y la pelvis.  

1.1 Material 100% libre de plomo, atenuante dispuesta en 1 sola capa.

1.1.1. Una capa de bismuto o antimonio; o
1.1.2. Mezcla o compuesto de dos o más materiales atenuantes (Bismuto o antimonio o amonio o tungsteno u oxido de samario o bario o cerio o magnesio o titanio)

2.Nivel de protección o atenuación total (anterior /posterior):

2.1. Equivalente a 0.5 mm de plomo (panel anterior), (relación atenuación (%) /KVp de: 94.8% o mayor/120KVp, o 93% o mayor/150KVp y protección equivalente a 0.25 mm de plomo en el panel posterior, o

2.2 Equivalente a 0.35 mm de plomo (panel anterior), (relación atenuación (%) /KVp de: 91.1% o mayor/120KVp, o 88.1% o mayor/150KVp y protección equivalente a 0.25 mm de plomo en el panel posterior, o

2.3
Equivalente a 0.25 mm de plomo (panel anterior y posterior), (relación atenuación (%) /KVp de: 83.3% o mayor/120KVp, o 80.1% o mayor/150KVp.

3. Recubrimiento externo con material textil flexible e impermeable de:

3.1 Nylon, o

3.2 Nylon recubierto con PVC, o

3.3 Nylon ripstop (resistente a rasgaduras), o

3.4 Nylon recubierto de uretano o poliuretano, o

3.5 Uretano o poliuretano o ultraflex, o

3.6 Material textil satin touch, o

3.7 Vinilo.

4. Tipo de cierre:

4.1. Frontal de velcro, o

4.2. Frontal broche o clips, o

4.3. Con correas de amarre, o

4.4. Magnético, o

4.5. Cremallera.

5. Modelo de chaleco o chaqueta: 

5.1. Superposición parcial anterior de los paneles, o 

5.2. Doble panel (anterior y posterior) con superposición parcial de los mismos en los lados, o

5.3. Superposición completa anterior de los paneles de derecha a izquierda, o

5.4. Superposición parcial anterior (más amplio que en 5.1.1) de los paneles con cierre en el aspecto lateral.

5.5. Panel delantero y traseros con superposición lateral tipo túnica.

6. Falda con superposición frontal de los paneles. 

6.1. Cierre con velcro y clip. 

7. Tamaños:

7.1. Muy pequeño (XS, extra small), o

7.2. Pequeño (small), o

7.3. Mediano (medium), o

7.4. Grande (large), o

7.5. Extragrande (extralarge, xl), o

7.6. Doble extragrande (xxl, 2xl), o

7.7. 3 XL, o

7.8. 4 XL.

8. Con uno o más bolsillos.

9. Con etiqueta de fábrica señalando:

9.1 Marca de fábrica.

9.2 Modelo y código de referencia.

9.3 Certificación de CE o FDA u otra certificación internacional de calidad.

9.4 Material.

9.5 Nivel de protección en equivalencia de mmPb.

9.6 KVp usado para determinar el valor de atenuación provisto.

9.7 Talla.

10. Peso:

10.1. Densidad de área: entre 2.5 y 5.7 kg/m2.
LA INSTITUCIÓN DEBERÁ ESPECIFICAR EL NIVEL DE PROTECCIÓN, EL 

RECUBRIMIENTO EXTERNO, EL TIPO DE CIERRE, EL TAMAÑO Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA

ACCESORIOS: 

1. Marcador o sistema de vigilancia por radiofrecuencia para sistemas de monitorización y lavado.

2. Protector de tiroides/cuello:

2.1 Mismo material que el delantal solicitado o plomado.

2.2 Nivel de protección:

2.2.1 Equivalente a 0.35 mm de plomo, o

2.2.2 Equivalente a 0.5 mm de plomo.

2.3 Con marca de radiofrecuencia para trazabilidad compatible para seguimiento, mantenimiento y equipos de monitorización o 

lavado disponible en la institución o a solicitud de esta.

3. Protector de tiroides/cuello y esternón:

3.1 Mismo material que el delantal solicitado o plomado.
3.2 Nivel de protección:

3.2.1 Equivalente a 0.35 mm de plomo, o

3.2.2 Equivalente a 0.5 mm de plomo.

3.3 Con marca de radiofrecuencia para trazabilidad compatible para seguimiento, mantenimiento y equipos de monitorización o 

lavado disponible en la institución o a solicitud de esta.
4.Gorro para protección del cràneo
4.1. Mismo material que el delantal solicitado

4.2. Nivel de prtecciòn:

4.2.1. Equivalente a 0.25 mm de plomo

4.2.2. Equivalente a 0.5 mm de plomo

4.3. Completo o abierto en la parte superior.

4.4. Resistente al agua o hidrófugo

4.5Tamaño ajustable.

4.6Con o sin etiqueta RFID para trazabilidad.
5. Cinturón con soporte lumbar:

5.1. Tipo.

5.1.1 Con banda elástica de 18 cm o mayor, o

5.2.2 Con sistema ajustable.

5.2. Tamaño o talla: 

5.2.1. Pequeño (Small), o 

5.2.2. Mediano (medium), o 

5.2.3. Grande (large), o 

5.2.4. Extragrande (extra large, xl). o 

5.3.5 2XL, o

5.3.6 3XL, o

5.3.7 4 XL, o

5.3. Tipo de cierre: 

5.3.1 Mediante velcro, o 

5.3.2 Con cierre mediante broche o clips, o 

5.3.3. Con correas de amarre.

LA INSTITUCIÓN DEBERÁ ESPECIFICAR CADA UNO DE LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.
Observaciones:
1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 
2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

Tipo de producto: Material e Insumos de imagenología-Accesorios

Clase de riesgo: A

Nivel de atención: 1

CT o CVT: No

Especialidad: Radiología, Especialidades Quirúrgicas, Hemodinámica, Salón de Operaciones.

Presentación: Por unidad.

Continuamos con:

EQUIPO PARA PROTECCION PERSONAL INDIVIDUAL (EPI) NO PLOMADO, ENVOLVENTE MONOCAPA TIPO CHALECO-FALDA, PARA EXPOSICIÓN DE 70 KVp a 90 KVp.
Descripción: Para personal ocupacionalmente expuesto.  

Especificaciones:

1. EPI envolvente tipo chaleco-falda: protección completa delantera y trasera completa con dos componentes. Uno tipo chaleco o chaqueta para protección del tórax junto con otro tipo falda para protección del abdomen y la pelvis.  

1.1 Material 100% libre de plomo, atenuante dispuesta en 1 sola capa.

1.1.1. Una capa de bismuto o antimonio; o
1.1.2. Mezcla o compuesto de dos o más materiales atenuantes (Bismuto o antimonio o amonio o tungsteno u oxido de samario o bario o cerio o magnesio o titanio)

2.Nivel de protección o atenuación total (anterior /posterior):

2.1. Equivalente a 0.5 mm de plomo (panel anterior), (relación atenuación (%) /KVp de: 99.4% o mayor /70KVp, o 97.8% o mayor/90KVp y protección equivalente a 0.25 mm de plomo en el panel posterior, o

2.2 Equivalente a 0.35 mm de plomo (panel anterior), (relación atenuación (%) /KVp de: 98.0% o mayor /70KVp, o 95.3% o mayor/90KVp y protección equivalente a 0.25 mm de plomo en el panel posterior, o

2.3 Equivalente a 0.25 mm de plomo (panel anterior y posterior), (relación atenuación (%) /KVp de: 94.7% o mayor /70KVp, o 92.0 % o mayor/90KVp.

3. Recubrimiento externo con material textil flexible e impermeable de:

3.1 Nylon, o

3.2 Nylon recubierto con PVC, o

3.3 Nylon ripstop (resistente a rasgaduras), o

3.4 Nylon recubierto de uretano o poliuretano, o

3.5 Uretano o poliuretano o ultraflex, o

3.6 Material textil satin touch, o

3.7 Vinilo. 

4. Tipo de cierre:

4.1. Frontal de velcro, o

4.2. Frontal broche o clips, o

4.3. Con correas de amarre, o

4.4. Magnético, o

4.5. Cremallera.

5. Modelo de chaleco o chaqueta: 

5.1. Superposición parcial anterior de los paneles, o 

5.2. Doble panel (anterior y posterior) con superposición parcial de los mismos en los lados, o

5.3. Superposición completa anterior de los paneles de derecha a izquierda, o

5.4. Superposición parcial anterior (más amplio que en 5.1.1) de los paneles con cierre en el aspecto lateral.

5.5. Panel delantero y traseros con superposición lateral tipo túnica.

6. Falda con superposición frontal de los paneles. 

6.1. Cierre con velcro y clip. 

7. Tamaños:

7.1. Muy pequeño (XS, extra small), o

7.2. Pequeño (small), o

7.3. Mediano (medium), o

7.4. Grande (large), o

7.5. Extragrande (extralarge, xl), o

7.6. Doble extragrande (xxl, 2xl), o

7.7. 3 XL, o

7.8. 4 XL.

8. Con uno o más bolsillos.

9. Con etiqueta de fábrica señalando:

9.1 Marca de fábrica.

9.2 Modelo y código de referencia.

9.3 Certificación de CE o FDA u otra certificación internacional de calidad.

9.4 Material.

9.5 Nivel de protección en equivalencia de mmPb.

9.6 KVp usado para determinar el valor de atenuación provisto.

9.7 Talla.

10. Peso:

10.1. Densidad de área: entre 2.5 y 5.7 kg/m2.
LA INSTITUCIÓN DEBERÁ ESPECIFICAR EL NIVEL DE PROTECCIÓN, EL 

RECUBRIMIENTO EXTERNO, EL TIPO DE CIERRE, EL TAMAÑO Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA

ACCESORIOS: 

1. Marcador o sistema de vigilancia por radiofrecuencia para sistemas de monitorización y lavado.

2. Protector de tiroides/cuello:

2.1 Mismo material que el delantal solicitado o plomado.
2.2 Nivel de protección:

2.2.1 Equivalente a 0.35 mm de plomo, o

2.2.2 Equivalente a 0.5 mm de plomo.

2.3 Con marca de radiofrecuencia para trazabilidad compatible para seguimiento, mantenimiento y equipos de monitorización o 

lavado disponible en la institución o a solicitud de esta.

3. Protector de tiroides/cuello y esternón:

3.1 Mismo material que el delantal solicitado o plomado.

3.2 Nivel de protección:

3.2.1 Equivalente a 0.35 mm de plomo, o

3.2.2 Equivalente a 0.5 mm de plomo.

3.3 Con marca de radiofrecuencia para trazabilidad compatible para seguimiento, mantenimiento y equipos de monitorización o 

lavado disponible en la institución o a solicitud de esta.
LA INSTITUCIÓN DEBERÁ ESPECIFICAR CADA UNO DE LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.
Observaciones:
1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 
2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

Tipo de producto: Material e Insumos de imagenología-Accesorios

Clase de riesgo: A

Nivel de atención: 1

CT o CVT: No

Especialidad: Radiología, Especialidades Quirúrgicas, Hemodinámica, Salón de Operaciones.

Presentación: Por unidad.

Continuamos con:
EQUIPO PARA PROTECCION PERSONAL INDIVIDUAL (EPI) PLOMADO, LIVIANO, TIPO DELANTAL FRONTAL, PARA EXPOSICIÓN EN RANGO DE 70 KVp a 90 KVp.
Descripción: Para personal ocupacionalmente expuesto.  

Especificaciones:

1. EPI tipo delantal frontal: protección delantera completa (tórax, abdomen y parte de los muslos), únicamente, que incluye o abarca desde los hombros hasta la mitad de los muslos o debajo de estos.

1.1 Material: Plomo y otro material no plomado (bismuto, o antimonio o amonio o tungsteno u oxido de samario o bario o cerio o magnesio o titanio)

2. Nivel de protección o atenuación (anterior /posterior):
2.1. Equivalente a 0.5 mm de plomo, (relación atenuación (%) /KVp de: 99.4% o mayor /70KVp, o 97.8% o mayor/90KVp, o

2.2 Equivalente a 0.35 mm de plomo, (relación atenuación (%) /KVp de: 98.0% o mayor /70KVp, o 95.3% o mayor/90KVp, o

2.3 Equivalente a 0.25 mm de plomo, (relación atenuación (%) /KVp de: 94.7% o mayor /70KVp, o 92.0 % o mayor/90KVp.

3. Recubrimiento externo con material textil flexible e impermeable de:

3.1 Nylon, o

3.2 Nylon recubierto con PVC, o

3.3 Nylon ripstop (resistente a rasgaduras), o

3.4 Nylon recubierto de uretano o poliuretano, o

3.5 Uretano o poliuretano o ultraflex, o

3.6 Material textil satin touch, o

3.7 Vinilo. 

4. Tipo de cierre:

4.1. Frontal de velcro, o

4.2. Frontal broche o clips, o

4.3. Con correas de amarre, o

4.4. Magnético, o

4.5. Cremallera.

5. Tamaños según modelo:

5.1. Modelo frontal:

5.1.1. Muy pequeño (XS, extra small), o

5.1.2. Pequeño (small), o

5.1.3. Mediano (medium), o

5.1.4. Grande (large), o

5.1.5. Extragrande (extralarge, xl), o

5.1.6. Doble extragrande (xxl, 2xl).

6. Con uno o más bolsillos.

7. Con etiqueta de fábrica señalando:

7.1 Marca de fábrica.

7.2 Modelo y código de referencia.

7.3 Certificación de CE o FDA u otra certificación internacional de calidad.

7.4 Material.

7.5 Nivel de protección en equivalencia de mmPb.

7.6 KVp usado para determinar el valor de atenuación provisto.

7.7 Talla.

8. Peso:

8.1. Densidad de área: entre 2.5 y 5.7 kg/m2.

LA INSTITUCIÓN DEBERÁ ESPECIFICAR EL NIVEL DE PROTECCIÓN, EL 

RECUBRIMIENTO EXTERNO, EL TIPO DE CIERRE, EL TAMAÑO Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

ACCESORIOS:

1. Marcador o sistema de vigilancia por radiofrecuencia para sistemas de monitorización y lavado.

2. Protector de tiroides/cuello:

2.1 Mismo material que el delantal solicitado o plomado.

2.2 Nivel de protección:

2.2.1 Equivalente a 0.35 mm de plomo, o

2.2.2 Equivalente a 0.5 mm de plomo.

2.3 Con marca de radiofrecuencia para trazabilidad compatible para seguimiento, mantenimiento y equipos de monitorización o 

lavado disponible en la institución o a solicitud de esta.

3. Protector de tiroides/cuello y esternón o plomado:

3.1 Mismo material que el delantal solicitado.

3.2 Nivel de protección:

3.2.1 Equivalente a 0.35 mm de plomo, o

3.2.2 Equivalente a 0.5 mm de plomo.

3.3 Con marca de radiofrecuencia para trazabilidad compatible para seguimiento, mantenimiento y equipos de monitorización o 

lavado disponible en la institución o a solicitud de esta
LA INSTITUCIÓN DEBERÁ ESPECIFICAR CADA UNO DE LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA

Observaciones:
1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

Tipo de producto: Material e Insumos de imagenología-Accesorios

Clase de riesgo: A

Nivel de atención: 1

CT o CVT: No

Especialidad: Radiología, Especialidades Quirúrgicas, Hemodinámica, Salón de Operaciones.

Presentación: Por unidad.
Continuamos con:

EQUIPO PARA PROTECCION PERSONAL INDIVIDUAL (EPI) PLOMADO, LIVIANO, TIPO DELANTAL FRONTAL, PARA EXPOSICIÓN DE 120 KVp o MAYOR.
Descripción: Para personal ocupacionalmente expuesto.  

Especificaciones:

1. EPI tipo delantal frontal: protección delantera completa (tórax, abdomen y parte de los muslos), únicamente, que incluye o abarca desde los hombros hasta la mitad de los muslos o debajo de estos.

1.1 Material: Plomo y otro material no plomado (bismuto, o antimonio o amonio o tungsteno u oxido de samario o bario o cerio o magnesio o titanio)

2. Nivel de protección o atenuación (anterior /posterior):

2.1. Equivalente a 0.5 mm de plomo, (relación atenuación (%) /KVp de: 94.8% o mayor/120KVp, o 93% o mayor/150KVp, o

2.2 Equivalente a 0.35 mm de plomo, (relación atenuación (%) /KVp de: 91.1% o 

mayor/120KVp, o 88.1% vo mayor/150KVp, o

2.3 Equivalente a 0.25 mm de plomo, (relación atenuación (%) /KVp de: 83.3% o 

mayor/120KVp, o 80.1% o mayor/150KVp.

3. Recubrimiento externo con material textil flexible e impermeable de:

3.1 Nylon, o

3.2 Nylon recubierto con PVC, o

3.3 Nylon ripstop (resistente a rasgaduras), o

3.4 Nylon recubierto de uretano o poliuretano, o 

3.5 Uretano o poliuretano o ultraflex, o

3.6 Material textil satin touch, o

3.7 Vinilo.

4. Tipo de cierre:

4.1. Frontal de velcro, o

4.2. Frontal broche o clips, o

4.3. Con correas de amarre, o

4.4. Magnético, o

4.5. Cremallera.

5. Tamaños según modelo:

5.1. Modelo frontal:

5.1.1. Muy pequeño (XS, extra small), o

5.1.2. Pequeño (small), o

5.1.3. Mediano (medium), o

5.1.4. Grande (large), o

5.1.5. Extragrande (extralarge, xl), o

5.1.6. Doble extragrande (xxl, 2xl).
5.1.7 3XL

5.1.8 4XL

6. Con uno o más bolsillos.

7. Con etiqueta de fábrica señalando:

7.1 Marca de fábrica.

7.2 Modelo y código de referencia.

7.3 Certificación de CE o FDA u otra certificación internacional de calidad.

7.4 Material.

7.5 Nivel de protección en equivalencia de mmPb.

7.6 KVp usado para determinar el valor de atenuación provisto.

7.7 Talla.

8. Peso:

8.1. Densidad de área: entre 2.5 y 5.7 kg/m2.

LA INSTITUCIÓN DEBERÁ ESPECIFICAR EL NIVEL DE PROTECCIÓN, EL 

RECUBRIMIENTO EXTERNO, EL TIPO DE CIERRE, EL TAMAÑO Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

ACCESORIOS:

1. Marcador o sistema de vigilancia por radiofrecuencia para sistemas de monitorización y lavado.

2. Protector de tiroides/cuello:

2.1 Mismo material que el delantal solicitado o plomado.

2.2 Nivel de protección:

2.2.1 Equivalente a 0.35 mm de plomo, o

2.2.2 Equivalente a 0.5 mm de plomo.

2.3 Con marca de radiofrecuencia para trazabilidad compatible para seguimiento, mantenimiento y equipos de monitorización o 

lavado disponible en la institución o a solicitud de esta.

3. Protector de tiroides/cuello y esternón:

3.1 Mismo material que el delantal solicitado o plomado.

3.2 Nivel de protección:

3.2.1 Equivalente a 0.35 mm de plomo, o

3.2.2 Equivalente a 0.5 mm de plomo.

3.3 Con marca de radiofrecuencia para trazabilidad compatible para seguimiento, mantenimiento y equipos de monitorización o 

lavado disponible en la institución o a solicitud de esta.
LA INSTITUCIÓN DEBERÁ ESPECIFICAR CADA UNO DE LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones:
1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

Tipo de producto: Material e Insumos de imagenología-Accesorios

Clase de riesgo: A

Nivel de atención: 1

CT o CVT: No

Especialidad: Radiología, Especialidades Quirúrgicas, Hemodinámica, Salón de Operaciones.

Presentación: Por unidad.
