· EQUIPO PARA PROTECCION PERSONAL INDIVIDUAL (EPI) NO PLOMADO, ENVOLVENTE TIPO CHALECO-FALDA, PARA EXPOSICIÓN EN RANGO DE 70 KVp a 90 KVp.

Descripción: Para personal ocupacionalmente expuesto. 
Especificaciones:

1. EPI envolvente tipo chaleco-falda: protección completa delantera y trasera completa con dos componentes. Uno tipo chaleco o chaqueta para protección del tórax junto con otro tipo falda para protección del abdomen y la pelvis.  
1.1 Material 100% libre de plomo.

1.1.1 Bicapa (dos capas con materiales no plomados, distintos, de diferente atenuación:

1.1.1.1. Una capa de bismuto o antimonio.

1.1.1.2. Otra capa con antimonio o amonio o tungsteno u oxido de samario o bario o cerio o magnesio o titanio)
2.Nivel de protección o atenuación total (anterior /posterior):
2.1. Equivalente a 0.5 mm de plomo (panel anterior), (relación atenuación (%) /KVp de: 99.4% o mayor /70KVp, o 97.8%/90KVp y protección equivalente a 0.25 mm de plomo en el panel posterior, o
2.2 Equivalente a 0.35 mm de plomo (panel anterior), (relación atenuación (%) /KVp de: 98.0% o mayor /70KVp, o 95.3%/90KVp y protección equivalente a 0.25 mm de plomo en el panel posterior, o
2.3 Equivalente a 0.25 mm de plomo (panel anterior y posterior), (relación atenuación (%) /KVp de: 94.7% o mayor /70KVp, o 92.0 %/90KVp.
3. Recubrimiento externo con material textil flexible e impermeable de:

3.1 Nylon, o

3.2 Nylon recubierto con PVC, o

3.3 Nylon ripstop (resistente a rasgaduras), o

3.4 Nylon recubierto de uretano o poliuretano, o

3.5 Uretano o poliuretano o ultraflex, o

3.6 Material textil satin touch, o

3.7 Vinilo. 

4. Tipo de cierre:

4.1. Frontal de velcro, o

4.2. Frontal broche o clips, o

4.3. Con correas de amarre, o

4.4. Magnético, o

4.5. Cremallera.

5. Modelo de chaleco o chaqueta: 

5.1.1. Superposición parcial anterior de los paneles, o 
5.1.2. Doble panel (anterior y posterior) con superposición parcial de los mismos en los lados, o

5.1.3. Superposición completa anterior de los paneles de derecha a izquierda, o

5.1.4. Superposición parcial anterior (más amplio que en 5.1.1) de los paneles con cierre en el aspecto lateral.
6. Falda con superposición frontal de los paneles. 

6.1. Cierre con velcro y clip. 
7. Tamaños:

7.1. Muy pequeño (XS, extra small), o

7.2. Pequeño (small), o

7.3. Mediano (medium), o

7.4. Grande (large), o

7.5. Extragrande (extralarge, xl), o

7.6. Doble extragrande (xxl, 2xl), o

7.7. 3 XL, o

7.8. 4 XL.
8. Con uno o más bolsillos.

9. Con etiqueta de fábrica señalando:

9.1 Marca de fábrica.

9.2 Modelo y código de referencia.

9.3 Certificación de CE o FDA u otra certificación internacional de calidad.

9.4 Material.

9.5 Nivel de protección en equivalencia de mmPb.

9.6 KVp usado para determinar el valor de atenuación provisto.

9.7 Talla.
10. Peso:

10.1. Densidad de área: entre 2.5 y 5.7 kg/m2. 
ACCESORIOS:

1. Marcador o sistema de vigilancia por radiofrecuencia para sistemas de monitorización y lavado.

2. Protector de tiroides/cuello:
2.1 Mismo material que el delantal solicitado o plomado.

2.2 Nivel de protección:

2.2.1 Equivalente a 0.35 mm de plomo, o

2.2.2 Equivalente a 0.5 mm de plomo.

2.3 Con marca de radiofrecuencia para trazabilidad compatible para seguimiento, mantenimiento y equipos de monitorización o lavado disponible en la institución o a solicitud de esta.

3. Protector de tiroides/cuello y esternón o plomado:

3.1 Mismo material que el delantal solicitado.

3.2 Nivel de protección:

3.2.1 Equivalente a 0.35 mm de plomo, o

3.2.2 Equivalente a 0.5 mm de plomo.

3.3 Con marca de radiofrecuencia para trazabilidad compatible para seguimiento, mantenimiento y equipos de monitorización o lavado disponible en la institución o a solicitud de esta.

4. Gorro de bismuto o micropartículas de bismuto y amonio.

4.1. Mismo material que el delantal solicitado.

4.2. Nivel de protección:

4.2.1. Equivalente a 0.25 mm de plomo, o

4.2.2 Equivalente a 0.5 mm de plomo.

4.3. Completo o abierto en la parte superior.
4.4. Resistente al agua o hidrófugo.
4.5. Tamaño ajustable.

4.6. Con o sin etiqueta RFID para trazabilidad.

5. Cinturón con soporte lumbar:

5.1. Tipo.

5.1.1 Con banda elástica de 18 cm o mayor, o

5.2.2 Con sistema ajustable.

5.2. Tamaño o talla: 

5.2.1. Pequeño (Small), o 

5.2.2. Mediano (medium), o 

5.2.3. Grande (large), o 

5.2.4. Extragrande (extra large, xl). 

5.3. Tipo de cierre: 

5.3.1 Mediante velcro, o 

5.3.2 Con cierre mediante broche o clips, o 

5.3.3. Con correas de amarre.
6. Protector para mama: que cubra las mamas y axilas.

6.1. Cierre frontal de velcro.

6.2. Material similar o compatible con el delantal solicitado. 

6.3. Protección equivalente a 0.25 mm de plomo. 

6.4. Tallas: 

6.4.1. Pequeño (small), o
6.4.2. Mediano (medium), o
6.4.3. Grande (large)

7.Cubierta desechable para cuellos tiroideos, con adhesivo para sujetarlo al protector de tiroides.

8. Cubierta reutilizable (lavable) para cuello tiroides.
LA INSTITUCIÓN DEBERÁ ESPECIFICAR EL NIVEL DE PROTECCIÓN, EL RECUBRIMIENTO EXTERNO, EL TIPO DE CIERRE, EL TAMAÑO, CADA UNO DE LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones:
1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

· EQUIPO PARA PROTECCION PERSONAL INDIVIDUAL (EPI) NO PLOMADO, ENVOLVENTE TIPO CHALECO-FALDA, PARA EXPOSICIÓN DE 120 KVp o MAYOR.

Descripción: Para personal ocupacionalmente expuesto.  
Especificaciones:

1. EPI envolvente tipo chaleco-falda: protección completa delantera y trasera completa con dos componentes. Uno tipo chaleco o chaqueta para protección del tórax junto con otro tipo falda para protección del abdomen y la pelvis.  
1.1 Material 100% libre de plomo.

1.1.1 Bicapa (dos capas con materiales no plomados, distintos, de diferente atenuación:

1.1.1.1. Una capa de bismuto o antimonio.

1.1.1.2. Otra capa con antimonio o amonio o tungsteno u oxido de samario o bario o cerio o magnesio o titanio)
2.Nivel de protección o atenuación total (anterior /posterior):

2.1. Equivalente a 0.5 mm de plomo (panel anterior), (relación atenuación (%) /KVp de: 94.8% o mayor/120KVp, o 93%/150KVp y protección equivalente a 0.25 mm de plomo en el panel posterior, o
2.2 Equivalente a 0.35 mm de plomo (panel anterior), (relación atenuación (%) /KVp de: 91.1% o mayor/120KVp, o 88.1%/150KVp y protección equivalente a 0.25 mm de plomo en el panel posterior, o
2.3 Equivalente a 0.25 mm de plomo (panel anterior y posterior), (relación atenuación (%) /KVp de: 83.3% o mayor/120KVp, o 80.1%/150KVp.
3. Recubrimiento externo con material textil flexible e impermeable de:

3.1 Nylon, o

3.2 Nylon recubierto con PVC, o

3.3 Nylon ripstop (resistente a rasgaduras), o

3.4 Nylon recubierto de uretano o poliuretano, o

3.5 Uretano o poliuretano o ultraflex, o

3.6 Material textil satin touch, o

3.7 Vinilo.

4. Tipo de cierre:

4.1. Frontal de velcro, o

4.2. Frontal broche o clips, o

4.3. Con correas de amarre, o

4.4. Magnético, o

4.5. Cremallera.

5. Modelo de chaleco o chaqueta: 

5.1. Superposición parcial anterior de los paneles, o 

5.2. Doble panel (anterior y posterior) con superposición parcial de los mismos en los lados, o

5.3. Superposición completa anterior de los paneles de derecha a izquierda, o

5.4. Superposición parcial anterior (más amplio que en 5.1.1) de los paneles con cierre en el aspecto lateral.

6. Falda con superposición frontal de los paneles. 

6.1. Cierre con velcro y clip. 

7. Tamaños:

7.1. Muy pequeño (XS, extra small), o

7.2. Pequeño (small), o

7.3. Mediano (medium), o

7.4. Grande (large), o

7.5. Extragrande (extralarge, xl), o

7.6. Doble extragrande (xxl, 2xl), o

7.7. 3 XL, o

7.8. 4 XL.

8. Con uno o más bolsillos.

9. Con etiqueta de fábrica señalando:

9.1 Marca de fábrica.

9.2 Modelo y código de referencia.

9.3 Certificación de CE o FDA u otra certificación internacional de calidad.

9.4 Material.

9.5 Nivel de protección en equivalencia de mmPb.

9.6 KVp usado para determinar el valor de atenuación provisto.

9.7 Talla.

10. Peso:

10.1. Densidad de área: entre 2.5 y 5.7 kg/m2.

ACCESORIOS:

1. Marcador o sistema de vigilancia por radiofrecuencia para sistemas de monitorización y lavado.

2. Protector de tiroides/cuello:

2.1 Mismo material que el delantal solicitado o plomado.

2.2 Nivel de protección:

2.2.1 Equivalente a 0.35 mm de plomo, o

2.2.2 Equivalente a 0.5 mm de plomo.

2.3 Con marca de radiofrecuencia para trazabilidad compatible para seguimiento, mantenimiento y equipos de monitorización o lavado disponible en la institución o a solicitud de esta.

3. Protector de tiroides/cuello y esternón:

3.1 Mismo material que el delantal solicitado o plomado.

3.2 Nivel de protección:

3.2.1 Equivalente a 0.35 mm de plomo, o

3.2.2 Equivalente a 0.5 mm de plomo.

3.3 Con marca de radiofrecuencia para trazabilidad compatible para seguimiento, mantenimiento y equipos de monitorización o lavado disponible en la institución o a solicitud de esta.

4. Gorro de bismuto o micropartículas de bismuto y amonio.

4.1. Mismo material que el delantal solicitado.

4.2. Nivel de protección:

4.2.1. Equivalente a 0.25 mm de plomo, o

4.2.2 Equivalente a 0.5 mm de plomo.

4.3. Completo o abierto en la parte superior.
4.4. Resistente al agua o hidrófugo.
4.5. Tamaño ajustable.

4.6. Con o sin etiqueta RFID para trazabilidad.

5. Cinturón con soporte lumbar:

5.1. Tipo.

5.1.1 Con banda elástica de 18 cm o mayor, o

5.2.2 Con sistema ajustable.

5.2. Tamaño o talla: 

5.2.1. Pequeño (Small), o 

5.2.2. Mediano (medium), o 

5.2.3. Grande (large), o 

5.2.4. Extragrande (extra large, xl). 

5.3. Tipo de cierre: 

5.3.1 Mediante velcro, o 

5.3.2 Con cierre mediante broche o clips, o 

5.3.3. Con correas de amarre.

6. Protector para mama: que cubra las mamas y axilas.

6.1. Cierre frontal de velcro.

6.2. Material similar o compatible con el delantal solicitado. 

6.3. Protección equivalente a 0.25 mm de plomo. 

6.4. Tallas: 

6.4.1. Pequeño (small), o

6.4.2. Mediano (medium), o

6.4.3. Grande (large)

7.Cubierta desechable para cuellos tiroideos, con adhesivo para sujetarlo al protector de tiroides.

8. Cubierta reutilizable (lavable) para cuello tiroides.

LA INSTITUCIÓN DEBERÁ ESPECIFICAR EL NIVEL DE PROTECCIÓN, EL RECUBRIMIENTO EXTERNO, EL TIPO DE CIERRE, EL TAMAÑO, CADA UNO DE LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones:

1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

· MASCARILLA PARA RADIOPROTECCION FACIAL, SIN PLOMO.

Descripción: Mascarilla de visión amplia y panorámica que brinda protección frente a radiaciones ionizantes de uso médico y a salpicaduras que permite uso de lentes o gafas del usuario.
Especificaciones:

1. Soporte ajustable en el cráneo.

2. Visera: 
2.1 Acrílico transparente.

2.2 Recubrimiento resistente a rayaduras.

2.3. Nivel de protección equivalente a 0.10 mmPb, o 
2.4. Nivel de protección equivalente a 0.12 mmPb. 
3. Modelos:

3.1 Facial, de visión amplia o panorámica, que cubre los ojos y frente, o

3.2 Facial completa, con mayor área de protección que la facial que cubre la frente, ojos y mentón. 
4. Lavable.

LA INSTITUCIÓN DEBERÁ ESPECIFICAR EL PUNTO 2.3, 2.4, 3.1 Y 3.2 QUE REQUIERA; PUEDE SER ADQUIRIDO CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones:
1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

· CINTURON CON SOPORTE LUMBAR PARA DELANTAL O EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL DE USO RADIOLOGICO.
Descripción: Cinturón ajustable que brinda fijación adicional, soporte lumbar y mayor comodidad del usuario, al usar equipo de protección individual o delantal de uso radiológico.
Especificaciones:

Cinturón: 
1.Con soporte lumbar. 
2.Tipo. 
2.1 Con banda elástica de 18 cm o mayor. 
2.2 Con sistema ajustable. 
3. Tamaño o talla: 
3.1. Pequeño (Small), o 
3.2. Mediano (medium), o 
3.3. Grande (large), o 
3.4. Extragrande (extra large, xl). 
4. Tipo de cierre: 
4.1 Mediante velcro, o 
4.2 Con cierre mediante broche o clips, o 
4.3. Con correas de amarre.

LA INSTITUCIÓN DEBERÁ ESPECIFICAR EL PUNTO 3 Y 4 QUE REQUIERA; PUEDE SER ADQUIRIDO CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones:
1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

