EQUIPO PARA PROTECCION PERSONAL INDIVIDUAL (EPI) DE USO RADIOLOGICO, NO PLOMADO, TIPO DELANTAL FRONTAL.

Descripción: Equipo para protección personal individual (EPI) de uso radiológico, para personal ocupacionalmente expuesto, tipo delantal frontal, libre de material plomado.
Especificaciones:

1. EPI tipo delantal frontal: protección delantera completa (tórax, abdomen y parte de los muslos), únicamente, que incluye o abarca desde los hombros hasta la mitad de los muslos o debajo de estos.

1.1 Material 100% libre de plomo.
1.1.1 Bicapa (dos capas con materiales no plomados, distintos, de diferente atenuación:

1.1.1.1. Una capa de bismuto.

1.1.1.2. Otra capa con antimonio o amonio o tungsteno o oxido de samario o bario o cerio o magnesio o titanio)
2.Nivel de protección o atenuación total:

2.1. Equivalente a 0.5 mm de plomo, (relación atenuación (%) /KVp de: 99.9%/50 KVp, o 99.4%/70KVp, o 97.8%/90KVp, o 96.3%/110KVp, o 95.5%/120KVp, o 93%/150KVp), o

2.2 Equivalente a 0.35 mm de plomo, (relación atenuación (%) /KVp de: 99.6%/50 KVp, o 98.0%/70KVp, o 95.3%/90KVp, o 92.7%/110KVp, o 91.5%/120KVp, o 88.1%/150KVp), o

2.3 Equivalente a 0.33 mm de plomo, o

2.4 Equivalente a 0.25 mm de plomo, (relación atenuación (%) /Kbps de: 98.7%/50 KVp, o 96.1%/70KVp, o 92.0 %/90KVp, o 87.8%/110KVp, o 85.8%/120KVp, o 80.1%/150KVp)

3. Recubrimiento externo con material textil flexible e impermeable de:

3.1 Nylon, o

3.2 Nylon recubierto con PVC, o

3.3 Nylon ripstop (resistente a rasgaduras), o

3.4 Nylon recubierto de uretano o poliuretano, o

3.5 Uretano o poliuretano o ultraflex.

4. Tipo de cierre:

4.1. Con cierre frontal de velcro, o

4.2. Con cierre frontal broche o clips, o

4.3. Con correas de amarre, o

4.4. Con cierre magnético.
5. Tamaños según modelo:

5.1. Modelo frontal:

5.1.1. Muy pequeño (XS, extra small), o

5.1.2. Pequeño (small), o

5.1.3. Mediano (medium), o

5.1.4. Grande (large), o

5.1.5. Extragrande (extralarge, xl), o

5.1.6. Doble extragrande (xxl, 2xl).

6. Con uno o más bolsillos.

7. Con etiqueta de fábrica señalando:

7.1 Marca de fábrica.
7.2 Modelo y código de referencia.

7.3 Certificación de CE o FDA u otra certificación internacional de calidad.

7.4 Material.
7.5 Nivel de protección en equivalencia de mmPb.

7.6 KVp usado para determinar el valor de atenuación provisto.
7.7 Talla.

ACCESORIOS:
1. Marcador o sistema de vigilancia por radiofrecuencia para sistemas de monitorización y lavado.

2. Protector de tiroides/cuello:

2.1 Mismo material que el delantal solicitado.

2.2 Nivel de protección:

2.2.1 Equivalente a 0.35 mm de plomo, o

2.2.2 Equivalente a 0.5 mm de plomo.

2.2 Con marca de radiofrecuencia para trazabilidad compatible para seguimiento, mantenimiento y equipos de monitorización o lavado disponible en la institución o a solicitud de esta.

3. Protector de tiroides/cuello y esternón:

3.1 Mismo material que el delantal solicitado.

3.2 Nivel de protección:

3.2.1 Equivalente a 0.35 mm de plomo, o

3.2.2 Equivalente a 0.5 mm de plomo.

3.3 Con marca de radiofrecuencia para trazabilidad compatible para seguimiento, mantenimiento y equipos de monitorización o lavado disponible en la institución o a solicitud de esta.
4. Gorro de bismuto o micropartículas de bismuto y amonio.

4.1. Mismo material que el delantal solicitado.
4.2. Nivel de protección:

4.2.1. Equivalente a 0.25 mm de plomo, o

4.2.2 Equivalente a 0.5 mm de plomo.

4.3. Completo o abierto en la parte superior.
4.4. Resistente al agua o hidrófugo.
4.5. Tamaño ajustable.

4.6. Con o sin etiqueta RFID para trazabilidad.
5. Cinturón con soporte lumbar:

5.1. Tipo.

5.1.1 Con banda elástica de 18 cm o mayor, o

5.2.2 Con sistema ajustable.

5.2. Tamaño o talla: 
5.2.1. Pequeño (Small), o 
5.2.2. Mediano (medium), o 
5.2.3. Grande (large), o 
5.2.4. Extragrande (extra large, xl). 
5.3. Tipo de cierre: 
5.3.1 Mediante velcro, o 
5.3.2 Con cierre mediante broche o clips, o 
5.3.3. Con correas de amarre.

LA INSTITUCIÓN DEBERÁ ESPECIFICAR EL MATERIAL, EL NIVEL DE PROTECCIÓN, EL RECUBRIMIENTO EXTERNO, EL TIPO DE CIERRE, EL TAMAÑO, CADA UNO DE LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.
Observaciones:
1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.
