EQUIPO PARA PROTECCION PERSONAL INDIVIDUAL (EPI) NO PLOMADO, 

ENVOLVENTE DE CUERPO ENTERO, PARA EXPOSICIÓN DE 70 KVp a 90 KVp.
Descripción: Para personal ocupacionalmente expuesto.  

Especificaciones:

1. EPI tipo delantal frontal: protección delantera completa (tórax, abdomen y parte de los muslos), únicamente, que incluye o abarca desde los hombros hasta la mitad de los muslos o debajo de estos.

1.1. Material 100% libre de plomo.

1.1.1. Bicapa (dos capas con materiales no plomados, distintos, de diferente atenuación:

1.1.1.1.
Una capa de bismuto o antimonio.

1.1.1.2.
Otra capa con antimonio o amonio o tungsteno u oxido de samario o bario o cerio o magnesio o titanio)

2. Nivel de protección o atenuación (anterior /posterior):

2.1. Equivalente a 0.5 mm de plomo, (relación atenuación (%) /KVp de: 99.4% o mayor /70KVp, o 97.8% o mayor/90KVp, o

2.2 Equivalente a 0.35 mm de plomo, (relación atenuación (%) /KVp de: 98.0% o mayor /70KVp, o 95.3% o mayor /90KVp, o

2.3 Equivalente a 0.25 mm de plomo, (relación atenuación (%) /KVp de: 94.7% o mayor /70KVp, o 92.0 % o mayor /90KVp.

3. Recubrimiento externo con material textil flexible e impermeable de:

3.1 Nylon, o

3.2 Nylon recubierto con PVC, o

3.3 Nylon ripstop (resistente a rasgaduras), o

3.4 Nylon recubierto de uretano o poliuretano, o

3.5 Uretano o poliuretano o ultraflex, o

3.6 Material textil satin touch, o

3.7 Vinilo. 

4. Tipo de cierre:

4.1. Frontal de velcro, o

4.2. Frontal broche o clips, o

4.3. Con correas de amarre, o

4.4. Magnético, o

4.5. Cremallera.

5. Tamaños según modelo:

5.1. Modelo frontal:

5.1.1. Muy pequeño (XS, extra small), o

5.1.2. Pequeño (small), o

5.1.3. Mediano (medium), o

5.1.4. Grande (large), o

5.1.5. Extragrande (extralarge, xl), o

5.1.6. Doble extragrande (xxl, 2xl).

6. Con uno o más bolsillos.

7. Con etiqueta de fábrica señalando:

7.1 Marca de fábrica.

7.2 Modelo y código de referencia.
7.3 Certificación de CE o FDA u otra certificación internacional de calidad.

7.4 Material.

7.5 Nivel de protección en equivalencia de mmPb.

7.6 KVp usado para determinar el valor de atenuación provisto.

7.7 Talla.

8. Peso:

8.1. Densidad de área: entre 2.5 y 5.7 kg/m2. 

LA INSTITUCIÓN DEBERÁ ESPECIFICAR EL NIVEL DE PROTECCIÓN, EL RECUBRIMIENTO EXTERNO, EL TIPO DE CIERRE, EL TAMAÑO Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.
ACCESORIOS:

1. Marcador o sistema de vigilancia por radiofrecuencia para sistemas de monitorización y lavado.

2. Protector de tiroides/cuello:

2.1 Mismo material que el delantal solicitado o plomado.

2.2 Nivel de protección:

2.2.1 Equivalente a 0.35 mm de plomo, o

2.2.2 Equivalente a 0.5 mm de plomo.

2.3 Con marca de radiofrecuencia para trazabilidad compatible para seguimiento, mantenimiento y equipos de monitorización o 

lavado disponible en la institución o a solicitud de esta.

3. Protector de tiroides/cuello y esternón o plomado:

3.1 Mismo material que el delantal solicitado.

3.2 Nivel de protección:

3.2.1 Equivalente a 0.35 mm de plomo, o

3.2.2 Equivalente a 0.5 mm de plomo.

3.3 Con marca de radiofrecuencia para trazabilidad compatible para seguimiento, mantenimiento y equipos de monitorización o lavado disponible en la institución o a solicitud de esta.
4. Cinturón con soporte lumbar:

4.1. Tipo.

4.1.1 Con banda elástica de 18 cm o mayor, o

4.2.2 Con sistema ajustable.

4.2. Tamaño o talla: 

4.2.1. Pequeño (Small), o 

4.2.2. Mediano (medium), o 

4.2.3. Grande (large), o 

4.2.4. Extragrande (extra large, xl). 

4.3. Tipo de cierre: 

4.3.1 Mediante velcro, o 

4.3.2 Con cierre mediante broche o clips, o 

4.3.3. Con correas de amarre.
LA INSTITUCIÓN DEBERÁ ESPECIFICAR CADA UNO DE LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.
Observaciones:
1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

Tipo de producto: Material e Insumos de imagenología-Accesorios

Clase de riesgo: A

Nivel de atención: 1

CT o CVT: No

Especialidad: Radiología, Especialidades Quirúrgicas, Hemodinámica, Salón de Operaciones.

Presentación: Por unidad.

Continuamos con:

EQUIPO PARA PROTECCION PERSONAL INDIVIDUAL (EPI) NO PLOMADO, 

ENVOLVENTE DE CUERPO ENTERO, PARA EXPOSICIÓN DE 120 KVp o MAYOR.
Descripción: Para personal ocupacionalmente expuesto.  

Especificaciones:

1. EPI tipo envolvente completo que consiste en delantal de cuerpo entero (desde los hombros hasta las rodillas) con protección completa delantera y trasera.

1.1. Material 100% libre de plomo.

1.1.1. Bicapa (dos capas con materiales no plomados, distintos, de diferente atenuación:

1.1.1.1. Una capa de bismuto o antimonio.

1.1.1.2. Otra capa con antimonio o amonio o tungsteno u oxido de samario o bario o cerio o magnesio o titanio)

2.Nivel de protección o atenuación (anterior /posterior):
2.1. Equivalente a 0.5 mm de plomo (panel anterior), relación atenuación (%) /KVp de: 94.8% o mayor/120KVp, o 93% o mayor/150KVp y protección equivalente a 0.25 mm de plomo en el panel posterior, o

2.2 Equivalente a 0.35 mm de plomo (panel anterior), relación atenuación (%) /KVp de: 91.1% o mayor/120KVp, o 88.1% o mayor/150KVp y protección equivalente a 0.25 mm de plomo en el panel posterior, o

2.3 Equivalente a 0.25 mm de plomo (panel anterior y posterior), relación atenuación (%) /KVp de: 83.3% o mayor/120KVp, o 80.1% o mayor/150KVp.

3. Recubrimiento externo con material textil flexible e impermeable de:

3.1 Nylon, o

3.2 Nylon recubierto con PVC, o

3.3 Nylon ripstop (resistente a rasgaduras), o

3.4 Nylon recubierto de uretano o poliuretano, o

3.5 Uretano o poliuretano o ultraflex, o

3.6 Material textil satin touch, o

3.7 Vinilo.

4. Tipo de cierre:

4.1. Frontal o lateral de velcro, o

4.2. Frontal broche o clips, o

4.3. Con correas de amarre, o

4.4. Magnético, o

4.5. Cremallera.

5. Modelos: 

5.1. Superposición parcial, anterior, de los paneles (izquierdo y derecho), o 

5.2. Superposición (lateral) de los paneles en los lados, o

5.3. Superposición completa, anterior, de los paneles, o

5.4. Superposición parcial anterior (más amplio que en 5.1.1) de los paneles con cierre en el aspecto lateral.
6. Tamaños:

6.1. Muy pequeño (XS, extra small), o

6.2. Pequeño (small), o

6.3. Mediano (medium), o

6.4. Grande (large), o

6.5. Extragrande (extralarge, xl), o

6.6. Doble extragrande (xxl, 2xl), o

6.7. 3 XL, o

6.8. 4 XL.
7. Con uno o más bolsillos.

8. Con etiqueta de fábrica señalando:

8.1 Marca de fábrica.

8.2 Modelo y código de referencia.

8.3 Certificación de CE o FDA u otra certificación internacional de calidad.

8.4 Material.

8.5 Nivel de protección en equivalencia de mmPb.

8.6 KVp usado para determinar el valor de atenuación provisto.

8.7 Talla.
9. Peso:

9.1. Densidad de área: entre 2.5 y 5.7 kg/m2.
LA INSTITUCIÓN DEBERÁ ESPECIFICAR EL NIVEL DE PROTECCIÓN, EL 

RECUBRIMIENTO EXTERNO, EL TIPO DE CIERRE, EL TAMAÑO Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

ACCESORIOS:

1. Marcador o sistema de vigilancia por radiofrecuencia para sistemas de monitorización y lavado.

2. Protector de tiroides/cuello:

2.1 Mismo material que el delantal solicitado o plomado.

2.2 Nivel de protección:

2.2.1 Equivalente a 0.35 mm de plomo, o

2.2.2 Equivalente a 0.5 mm de plomo.

2.3 Con marca de radiofrecuencia para trazabilidad compatible para seguimiento, mantenimiento y equipos de monitorización o lavado disponible en la institución o a solicitud de esta.

3. Protector de tiroides/cuello y esternón o plomado:

3.1 Mismo material que el delantal solicitado.

3.2 Nivel de protección:

3.2.1 Equivalente a 0.35 mm de plomo, o

3.2.2 Equivalente a 0.5 mm de plomo.

3.3 Con marca de radiofrecuencia para trazabilidad compatible para seguimiento, mantenimiento y equipos de monitorización o lavado disponible en la institución o a solicitud de esta.
4. Cinturón con soporte lumbar:

4.1. Tipo.

4.1.1 Con banda elástica de 18 cm o mayor, o

4.2.2 Con sistema ajustable.

4.2. Tamaño o talla: 

4.2.1. Pequeño (Small), o 

4.2.2. Mediano (medium), o 

4.2.3. Grande (large), o 

4.2.4. Extragrande (extra large, xl). 

4.3. Tipo de cierre: 

4.3.1 Mediante velcro, o 

4.3.2 Con cierre mediante broche o clips, o 

4.3.3. Con correas de amarre.
LA INSTITUCIÓN DEBERÁ ESPECIFICAR CADA UNO DE LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA:   

Observaciones:
1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

Tipo de producto: Material e Insumos de imagenología-Accesorios

Clase de riesgo: A

Nivel de atención: 1

CT o CVT: No

Especialidad: Radiología, Especialidades Quirúrgicas, Hemodinámica, Salón de Operaciones.

Presentación: Por unidad.

Continuamos con:

EQUIPO PARA PROTECCION PERSONAL INDIVIDUAL (EPI) NO PLOMADO, MONOCAPA, TIPO DELANTAL FRONTAL, PARA EXPOSICIÓN EN RANGO DE 70 KVp a 90 KVp.
Descripción: Para personal ocupacionalmente expuesto.  

Especificaciones:

1. EPI tipo delantal frontal: protección delantera completa (tórax, abdomen y parte de los muslos), únicamente, que incluye o abarca desde los hombros hasta la mitad de los muslos o debajo de estos.

1.1. Material 100% libre de plomo.

1.1.1. Material atenuante dispuesto en 1 sola capa.

1.1.1.1. Una capa de bismuto o antimonio; o
1.1.1.2. Mezcla o compuesto de dos o más materiales atenuantes (Bismuto o antimonio o amonio o tungsteno u oxido de samario o bario o cerio o magnesio o titanio)

2. Nivel de protección o atenuación (anterior /posterior):
2.1. Equivalente a 0.5 mm de plomo, (relación atenuación (%) /KVp de: 99.4% o mayor /70KVp, o 97.8% o mayor/90KVp, o

2.2 Equivalente a 0.35 mm de plomo, (relación atenuación (%) /KVp de: 98.0% o mayor /70KVp, o 95.3% o mayor /90KVp, o

2.3 Equivalente a 0.25 mm de plomo, (relación atenuación (%) /KVp de: 94.7% o mayor /70KVp, o 92.0 % o mayor /90KVp.

3. Recubrimiento externo con material textil flexible e impermeable de:

3.1 Nylon, o

3.2 Nylon recubierto con PVC, o

3.3 Nylon ripstop (resistente a rasgaduras), o

3.4 Nylon recubierto de uretano o poliuretano, o

3.5 Uretano o poliuretano o ultraflex, o

3.6 Material textil satin touch, o

3.7 Vinilo. 

4. Tipo de cierre:

4.1. Frontal de velcro, o

4.2. Frontal broche o clips, o

4.3. Con correas de amarre, o

4.4. Magnético, o

4.5. Cremallera.

5. Tamaños según modelo:

5.1. Modelo frontal:

5.1.1. Muy pequeño (XS, extra small), o

5.1.2. Pequeño (small), o

5.1.3. Mediano (medium), o

5.1.4. Grande (large), o

5.1.5. Extragrande (extralarge, xl), o

5.1.6. Doble extragrande (xxl, 2xl).

6. Con uno o más bolsillos.

7. Con etiqueta de fábrica señalando:

7.1 Marca de fábrica.

7.2 Modelo y código de referencia.

7.3 Certificación de CE o FDA u otra certificación internacional de calidad.

7.4 Material.

7.5 Nivel de protección en equivalencia de mmPb.

7.6 KVp usado para determinar el valor de atenuación provisto.

7.7 Talla.

8. Peso:

8.1. Densidad de área: entre 2.5 y 5.7 kg/m2.

LA INSTITUCIÓN DEBERÁ ESPECIFICAR EL NIVEL DE PROTECCIÓN, EL 

RECUBRIMIENTO EXTERNO, EL TIPO DE CIERRE, EL TAMAÑO Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

ACCESORIOS:

1. Marcador o sistema de vigilancia por radiofrecuencia para sistemas de monitorización y lavado.
2. Protector de tiroides/cuello:

2.1 Mismo material que el delantal solicitado o plomado.

2.2 Nivel de protección:

2.2.1 Equivalente a 0.35 mm de plomo, o

2.2.2 Equivalente a 0.5 mm de plomo.

2.3 Con marca de radiofrecuencia para trazabilidad compatible para seguimiento, mantenimiento y equipos de monitorización o lavado disponible en la institución o a solicitud de esta.

3. Protector de tiroides/cuello y esternón o plomado:

3.1 Mismo material que el delantal solicitado.

3.2 Nivel de protección:

3.2.1 Equivalente a 0.35 mm de plomo, o

3.2.2 Equivalente a 0.5 mm de plomo.

3.3 Con marca de radiofrecuencia para trazabilidad compatible para seguimiento, mantenimiento y equipos de monitorización o lavado disponible en la institución o a solicitud de esta.
LA INSTITUCIÓN DEBERÁ ESPECIFICAR CADA UNO DE LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA:   

Observaciones:
1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

Tipo de producto: Material e Insumos de imagenología-Accesorios

Clase de riesgo: A

Nivel de atención: 1

CT o CVT: No

Especialidad: Radiología, Especialidades Quirúrgicas, Hemodinámica, Salón de Operaciones.

Presentación: Por unidad.

Continuamos con:
EQUIPO PARA PROTECCION PERSONAL INDIVIDUAL (EPI) NO PLOMADO, MONOCAPA, TIPO DELANTAL FRONTAL, PARA EXPOSICIÓN DE 120 KVp o MAYOR.
Descripción: Para personal ocupacionalmente expuesto.  

Especificaciones:

1. EPI tipo delantal frontal: protección delantera completa (tórax, abdomen y parte de los muslos), únicamente, que incluye o abarca desde los hombros hasta la mitad de los muslos o debajo de estos.

1.1. Material atenuante en dispuesto en 1 sola capa.

1.1.1.1. Una capa de bismuto o antimonio; o
1.1.1.2. Mezcla o compuesto de dos o más materiales atenuantes (Bismuto o antimonio o amonio o tungsteno u oxido de samario o bario o cerio o magnesio o titanio)

2. Nivel de protección o atenuación (anterior /posterior):

2.1. Equivalente a 0.5 mm de plomo, (relación atenuación (%) /KVp de: 94.8% o mayor/120KVp, o 93% o mayor/150KVp, o

2.2 Equivalente a 0.35 mm de plomo, (relación atenuación (%) /KVp de: 91.1% o 

mayor/120KVp, o 88.1% o mayor/150KVp, o

2.3 Equivalente a 0.25 mm de plomo, (relación atenuación (%) /KVp de: 83.3% o 

mayor/120KVp, o 80.1% o mayor/150KVp.

3. Recubrimiento externo con material textil flexible e impermeable de:

3.1 Nylon, o

3.2 Nylon recubierto con PVC, o

3.3 Nylon ripstop (resistente a rasgaduras), o

3.4 Nylon recubierto de uretano o poliuretano, o

3.5 Uretano o poliuretano o ultraflex, o

3.6 Material textil satin touch, o

3.7 Vinilo.

4. Tipo de cierre:

4.1. Frontal de velcro, o

4.2. Frontal broche o clips, o

4.3. Con correas de amarre, o

4.4. Magnético, o

4.5. Cremallera.

5. Tamaños según modelo:

5.1. Modelo frontal:

5.1.1. Muy pequeño (XS, extra small), o

5.1.2. Pequeño (small), o

5.1.3. Mediano (medium), o

5.1.4. Grande (large), o

5.1.5. Extragrande (extralarge, xl), o

5.1.6. Doble extragrande (xxl, 2xl).

6. Con uno o más bolsillos.

7. Con etiqueta de fábrica señalando:

7.1 Marca de fábrica.

7.2 Modelo y código de referencia.

7.3 Certificación de CE o FDA u otra certificación internacional de calidad.

7.4 Material.

7.5 Nivel de protección en equivalencia de mmPb.

7.6 KVp usado para determinar el valor de atenuación provisto.

7.7 Talla.

8. Peso:

8.1. Densidad de área: entre 2.5 y 5.7 kg/m2.

LA INSTITUCIÓN DEBERÁ ESPECIFICAR EL NIVEL DE PROTECCIÓN, EL 

RECUBRIMIENTO EXTERNO, EL TIPO DE CIERRE, EL TAMAÑO Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA

ACCESORIOS: 

1. Marcador o sistema de vigilancia por radiofrecuencia para sistemas de monitorización y lavado.

2. Protector de tiroides/cuello:

2.1 Mismo material que el delantal solicitado o plomado.

2.2 Nivel de protección:

2.2.1 Equivalente a 0.35 mm de plomo, o

2.2.2 Equivalente a 0.5 mm de plomo.

2.3 Con marca de radiofrecuencia para trazabilidad compatible para seguimiento, mantenimiento y equipos de monitorización o 

lavado disponible en la institución o a solicitud de esta.

3. Protector de tiroides/cuello y esternón:

3.1 Mismo material que el delantal solicitado o plomado.

3.2 Nivel de protección:

3.2.1 Equivalente a 0.35 mm de plomo, o

3.2.2 Equivalente a 0.5 mm de plomo.

3.3 Con marca de radiofrecuencia para trazabilidad compatible para seguimiento, mantenimiento y equipos de monitorización o 

lavado disponible en la institución o a solicitud de esta.
LA INSTITUCIÓN DEBERÁ ESPECIFICAR CADA UNO DE LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.
Observaciones:
1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 
2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

Tipo de producto: Material e Insumos de imagenología-Accesorios

Clase de riesgo: A

Nivel de atención: 1

CT o CVT: No

Especialidad: Radiología, Especialidades Quirúrgicas, Hemodinámica, Salón de Operaciones.

Presentación: Por unidad.

Continuamos con:

EQUIPO PARA PROTECCION PERSONAL INDIVIDUAL (EPI) NO PLOMADO, ENVOLVENTE MONOCAPA TIPO CHALECO-FALDA, PARA EXPOSICIÓN DE 120 KVp o MAYOR.
Descripción: Para personal ocupacionalmente expuesto.  
Especificaciones:

1. EPI envolvente tipo chaleco-falda: protección completa delantera y trasera completa con dos componentes. Uno tipo chaleco o chaqueta para protección del tórax junto con otro tipo falda para protección del abdomen y la pelvis.  

1.1 Material 100% libre de plomo, atenuante dispuesta en 1 sola capa.

1.1.1. Una capa de bismuto o antimonio; o
1.1.2. Mezcla o compuesto de dos o más materiales atenuantes (Bismuto o antimonio o amonio o tungsteno u oxido de samario o bario o cerio o magnesio o titanio)

2.Nivel de protección o atenuación total (anterior /posterior):

2.1. Equivalente a 0.5 mm de plomo (panel anterior), (relación atenuación (%) /KVp de: 94.8% o mayor/120KVp, o 93% o mayor/150KVp y protección equivalente a 0.25 mm de plomo en el panel posterior, o

2.2 Equivalente a 0.35 mm de plomo (panel anterior), (relación atenuación (%) /KVp de: 91.1% o mayor/120KVp, o 88.1% o mayor/150KVp y protección equivalente a 0.25 mm de plomo en el panel posterior, o

2.3
Equivalente a 0.25 mm de plomo (panel anterior y posterior), (relación atenuación (%) /KVp de: 83.3% o mayor/120KVp, o 80.1% o mayor/150KVp.

3. Recubrimiento externo con material textil flexible e impermeable de:

3.1 Nylon, o

3.2 Nylon recubierto con PVC, o

3.3 Nylon ripstop (resistente a rasgaduras), o

3.4 Nylon recubierto de uretano o poliuretano, o

3.5 Uretano o poliuretano o ultraflex, o

3.6 Material textil satin touch, o

3.7 Vinilo.

4. Tipo de cierre:

4.1. Frontal de velcro, o

4.2. Frontal broche o clips, o

4.3. Con correas de amarre, o

4.4. Magnético, o

4.5. Cremallera.

5. Modelo de chaleco o chaqueta: 

5.1. Superposición parcial anterior de los paneles, o 

5.2. Doble panel (anterior y posterior) con superposición parcial de los mismos en los lados, o

5.3. Superposición completa anterior de los paneles de derecha a izquierda, o

5.4. Superposición parcial anterior (más amplio que en 5.1.1) de los paneles con cierre en el aspecto lateral.

5.5. Panel delantero y traseros con superposición lateral tipo túnica.

6. Falda con superposición frontal de los paneles. 

6.1. Cierre con velcro y clip. 

7. Tamaños:

7.1. Muy pequeño (XS, extra small), o

7.2. Pequeño (small), o

7.3. Mediano (medium), o

7.4. Grande (large), o

7.5. Extragrande (extralarge, xl), o

7.6. Doble extragrande (xxl, 2xl), o

7.7. 3 XL, o

7.8. 4 XL.

8. Con uno o más bolsillos.

9. Con etiqueta de fábrica señalando:

9.1 Marca de fábrica.

9.2 Modelo y código de referencia.

9.3 Certificación de CE o FDA u otra certificación internacional de calidad.

9.4 Material.

9.5 Nivel de protección en equivalencia de mmPb.

9.6 KVp usado para determinar el valor de atenuación provisto.

9.7 Talla.

10. Peso:

10.1. Densidad de área: entre 2.5 y 5.7 kg/m2.
LA INSTITUCIÓN DEBERÁ ESPECIFICAR EL NIVEL DE PROTECCIÓN, EL 

RECUBRIMIENTO EXTERNO, EL TIPO DE CIERRE, EL TAMAÑO Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA

ACCESORIOS: 

1. Marcador o sistema de vigilancia por radiofrecuencia para sistemas de monitorización y lavado.

2. Protector de tiroides/cuello:

2.1 Mismo material que el delantal solicitado o plomado.

2.2 Nivel de protección:

2.2.1 Equivalente a 0.35 mm de plomo, o

2.2.2 Equivalente a 0.5 mm de plomo.

2.3 Con marca de radiofrecuencia para trazabilidad compatible para seguimiento, mantenimiento y equipos de monitorización o 

lavado disponible en la institución o a solicitud de esta.

3. Protector de tiroides/cuello y esternón:

3.1 Mismo material que el delantal solicitado o plomado.

3.2 Nivel de protección:

3.2.1 Equivalente a 0.35 mm de plomo, o

3.2.2 Equivalente a 0.5 mm de plomo.

3.3 Con marca de radiofrecuencia para trazabilidad compatible para seguimiento, mantenimiento y equipos de monitorización o 

lavado disponible en la institución o a solicitud de esta.
LA INSTITUCIÓN DEBERÁ ESPECIFICAR CADA UNO DE LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.
Observaciones:
1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 
2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

Tipo de producto: Material e Insumos de imagenología-Accesorios

Clase de riesgo: A

Nivel de atención: 1

CT o CVT: No

Especialidad: Radiología, Especialidades Quirúrgicas, Hemodinámica, Salón de Operaciones.

Presentación: Por unidad.

Continuamos: 

EQUIPO PARA PROTECCION PERSONAL INDIVIDUAL (EPI) NO PLOMADO, ENVOLVENTE MONOCAPA TIPO CHALECO-FALDA, PARA EXPOSICIÓN DE 70 KVp a 90 KVp.
Descripción: Para personal ocupacionalmente expuesto.  

Especificaciones:

1. EPI envolvente tipo chaleco-falda: protección completa delantera y trasera completa con dos componentes. Uno tipo chaleco o chaqueta para protección del tórax junto con otro tipo falda para protección del abdomen y la pelvis.  

1.1 Material 100% libre de plomo, atenuante dispuesta en 1 sola capa.

1.1.1. Una capa de bismuto o antimonio; o
1.1.2. Mezcla o compuesto de dos o más materiales atenuantes (Bismuto o antimonio o amonio o tungsteno u oxido de samario o bario o cerio o magnesio o titanio)

2.Nivel de protección o atenuación total (anterior /posterior):

2.1. Equivalente a 0.5 mm de plomo (panel anterior), (relación atenuación (%) /KVp de: 99.4% o mayor /70KVp, o 97.8% o mayor/90KVp y protección equivalente a 0.25 mm de plomo en el panel posterior, o

2.2 Equivalente a 0.35 mm de plomo (panel anterior), (relación atenuación (%) /KVp de: 98.0% o mayor /70KVp, o 95.3% o mayor/90KVp y protección equivalente a 0.25 mm de plomo en el panel posterior, o

2.3 Equivalente a 0.25 mm de plomo (panel anterior y posterior), (relación atenuación (%) /KVp de: 94.7% o mayor /70KVp, o 92.0 % o mayor/90KVp.

3. Recubrimiento externo con material textil flexible e impermeable de:

3.1 Nylon, o

3.2 Nylon recubierto con PVC, o

3.3 Nylon ripstop (resistente a rasgaduras), o

3.4 Nylon recubierto de uretano o poliuretano, o

3.5 Uretano o poliuretano o ultraflex, o

3.6 Material textil satin touch, o

3.7 Vinilo. 

4. Tipo de cierre:

4.1. Frontal de velcro, o

4.2. Frontal broche o clips, o

4.3. Con correas de amarre, o

4.4. Magnético, o

4.5. Cremallera.

5. Modelo de chaleco o chaqueta: 

5.1. Superposición parcial anterior de los paneles, o 

5.2. Doble panel (anterior y posterior) con superposición parcial de los mismos en los lados, o

5.3. Superposición completa anterior de los paneles de derecha a izquierda, o

5.4. Superposición parcial anterior (más amplio que en 5.1.1) de los paneles con cierre en el aspecto lateral.

5.5. Panel delantero y traseros con superposición lateral tipo túnica.

6. Falda con superposición frontal de los paneles. 

6.1. Cierre con velcro y clip. 

7. Tamaños:

7.1. Muy pequeño (XS, extra small), o

7.2. Pequeño (small), o

7.3. Mediano (medium), o

7.4. Grande (large), o

7.5. Extragrande (extralarge, xl), o

7.6. Doble extragrande (xxl, 2xl), o

7.7. 3 XL, o

7.8. 4 XL.

8. Con uno o más bolsillos.

9. Con etiqueta de fábrica señalando:

9.1 Marca de fábrica.

9.2 Modelo y código de referencia.

9.3 Certificación de CE o FDA u otra certificación internacional de calidad.

9.4 Material.

9.5 Nivel de protección en equivalencia de mmPb.

9.6 KVp usado para determinar el valor de atenuación provisto.

9.7 Talla.

10. Peso:

10.1. Densidad de área: entre 2.5 y 5.7 kg/m2.
LA INSTITUCIÓN DEBERÁ ESPECIFICAR EL NIVEL DE PROTECCIÓN, EL 

RECUBRIMIENTO EXTERNO, EL TIPO DE CIERRE, EL TAMAÑO Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA

ACCESORIOS: 

1. Marcador o sistema de vigilancia por radiofrecuencia para sistemas de monitorización y lavado.

2. Protector de tiroides/cuello:

2.1 Mismo material que el delantal solicitado o plomado.

2.2 Nivel de protección:

2.2.1 Equivalente a 0.35 mm de plomo, o

2.2.2 Equivalente a 0.5 mm de plomo.

2.3 Con marca de radiofrecuencia para trazabilidad compatible para seguimiento, mantenimiento y equipos de monitorización o 

lavado disponible en la institución o a solicitud de esta.

3. Protector de tiroides/cuello y esternón:

3.1 Mismo material que el delantal solicitado o plomado.

3.2 Nivel de protección:

3.2.1 Equivalente a 0.35 mm de plomo, o

3.2.2 Equivalente a 0.5 mm de plomo.

3.3 Con marca de radiofrecuencia para trazabilidad compatible para seguimiento, mantenimiento y equipos de monitorización o 

lavado disponible en la institución o a solicitud de esta.
LA INSTITUCIÓN DEBERÁ ESPECIFICAR CADA UNO DE LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.
Observaciones:
1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 
2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

Tipo de producto: Material e Insumos de imagenología-Accesorios

Clase de riesgo: A

Nivel de atención: 1

CT o CVT: No

Especialidad: Radiología, Especialidades Quirúrgicas, Hemodinámica, Salón de Operaciones.

Presentación: Por unidad.

Continuamos con:
EQUIPO PARA PROTECCION PERSONAL INDIVIDUAL (EPI) PLOMADO, LIVIANO, TIPO DELANTAL FRONTAL, PARA EXPOSICIÓN EN RANGO DE 70 KVp a 90 KVp.
Descripción: Para personal ocupacionalmente expuesto.  

Especificaciones:

1. EPI tipo delantal frontal: protección delantera completa (tórax, abdomen y parte de los muslos), únicamente, que incluye o abarca desde los hombros hasta la mitad de los muslos o debajo de estos.

1.1 Material: Plomo y otro material no plomado (bismuto, o antimonio o amonio o tungsteno u oxido de samario o bario o cerio o magnesio o titanio)

2. Nivel de protección o atenuación (anterior /posterior):
2.1. Equivalente a 0.5 mm de plomo, (relación atenuación (%) /KVp de: 99.4% o mayor /70KVp, o 97.8% o mayor/90KVp, o

2.2 Equivalente a 0.35 mm de plomo, (relación atenuación (%) /KVp de: 98.0% o mayor /70KVp, o 95.3% o mayor/90KVp, o

2.3 Equivalente a 0.25 mm de plomo, (relación atenuación (%) /KVp de: 94.7% o mayor /70KVp, o 92.0 % o mayor/90KVp.

3. Recubrimiento externo con material textil flexible e impermeable de:

3.1 Nylon, o

3.2 Nylon recubierto con PVC, o

3.3 Nylon ripstop (resistente a rasgaduras), o

3.4 Nylon recubierto de uretano o poliuretano, o

3.5 Uretano o poliuretano o ultraflex, o

3.6 Material textil satin touch, o

3.7 Vinilo. 

4. Tipo de cierre:

4.1. Frontal de velcro, o

4.2. Frontal broche o clips, o

4.3. Con correas de amarre, o

4.4. Magnético, o

4.5. Cremallera.

5. Tamaños según modelo:

5.1. Modelo frontal:

5.1.1. Muy pequeño (XS, extra small), o

5.1.2. Pequeño (small), o

5.1.3. Mediano (medium), o

5.1.4. Grande (large), o

5.1.5. Extragrande (extralarge, xl), o

5.1.6. Doble extragrande (xxl, 2xl).

6. Con uno o más bolsillos.

7. Con etiqueta de fábrica señalando:

7.1 Marca de fábrica.

7.2 Modelo y código de referencia.

7.3 Certificación de CE o FDA u otra certificación internacional de calidad.

7.4 Material.

7.5 Nivel de protección en equivalencia de mmPb.

7.6 KVp usado para determinar el valor de atenuación provisto.

7.7 Talla.

8. Peso:

8.1. Densidad de área: entre 2.5 y 5.7 kg/m2.

LA INSTITUCIÓN DEBERÁ ESPECIFICAR EL NIVEL DE PROTECCIÓN, EL 

RECUBRIMIENTO EXTERNO, EL TIPO DE CIERRE, EL TAMAÑO Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

ACCESORIOS:

1. Marcador o sistema de vigilancia por radiofrecuencia para sistemas de monitorización y lavado.

2. Protector de tiroides/cuello:

2.1 Mismo material que el delantal solicitado o plomado.

2.2 Nivel de protección:

2.2.1 Equivalente a 0.35 mm de plomo, o

2.2.2 Equivalente a 0.5 mm de plomo.

2.3 Con marca de radiofrecuencia para trazabilidad compatible para seguimiento, mantenimiento y equipos de monitorización o 

lavado disponible en la institución o a solicitud de esta.

3. Protector de tiroides/cuello y esternón o plomado:

3.1 Mismo material que el delantal solicitado.

3.2 Nivel de protección:

3.2.1 Equivalente a 0.35 mm de plomo, o

3.2.2 Equivalente a 0.5 mm de plomo.

3.3 Con marca de radiofrecuencia para trazabilidad compatible para seguimiento, mantenimiento y equipos de monitorización o 

lavado disponible en la institución o a solicitud de esta
LA INSTITUCIÓN DEBERÁ ESPECIFICAR CADA UNO DE LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA

Observaciones:
1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

Tipo de producto: Material e Insumos de imagenología-Accesorios

Clase de riesgo: A

Nivel de atención: 1

CT o CVT: No

Especialidad: Radiología, Especialidades Quirúrgicas, Hemodinámica, Salón de Operaciones.

Presentación: Por unidad.
Continuamos con:

EQUIPO PARA PROTECCION PERSONAL INDIVIDUAL (EPI) PLOMADO, LIVIANO, TIPO DELANTAL FRONTAL, PARA EXPOSICIÓN DE 120 KVp o MAYOR.
Descripción: Para personal ocupacionalmente expuesto.  

Especificaciones:

1. EPI tipo delantal frontal: protección delantera completa (tórax, abdomen y parte de los muslos), únicamente, que incluye o abarca desde los hombros hasta la mitad de los muslos o debajo de estos.

1.1 Material: Plomo y otro material no plomado (bismuto, o antimonio o amonio o tungsteno u oxido de samario o bario o cerio o magnesio o titanio)

2. Nivel de protección o atenuación (anterior /posterior):

2.1. Equivalente a 0.5 mm de plomo, (relación atenuación (%) /KVp de: 94.8% o mayor/120KVp, o 93% o mayor/150KVp, o

2.2 Equivalente a 0.35 mm de plomo, (relación atenuación (%) /KVp de: 91.1% o 

mayor/120KVp, o 88.1% vo mayor/150KVp, o

2.3 Equivalente a 0.25 mm de plomo, (relación atenuación (%) /KVp de: 83.3% o 

mayor/120KVp, o 80.1% o mayor/150KVp.

3. Recubrimiento externo con material textil flexible e impermeable de:

3.1 Nylon, o

3.2 Nylon recubierto con PVC, o

3.3 Nylon ripstop (resistente a rasgaduras), o

3.4 Nylon recubierto de uretano o poliuretano, o 

3.5 Uretano o poliuretano o ultraflex, o

3.6 Material textil satin touch, o

3.7 Vinilo.

4. Tipo de cierre:

4.1. Frontal de velcro, o

4.2. Frontal broche o clips, o

4.3. Con correas de amarre, o

4.4. Magnético, o

4.5. Cremallera.

5. Tamaños según modelo:

5.1. Modelo frontal:

5.1.1. Muy pequeño (XS, extra small), o

5.1.2. Pequeño (small), o

5.1.3. Mediano (medium), o

5.1.4. Grande (large), o

5.1.5. Extragrande (extralarge, xl), o

5.1.6. Doble extragrande (xxl, 2xl).

6. Con uno o más bolsillos.

7. Con etiqueta de fábrica señalando:

7.1 Marca de fábrica.

7.2 Modelo y código de referencia.

7.3 Certificación de CE o FDA u otra certificación internacional de calidad.

7.4 Material.

7.5 Nivel de protección en equivalencia de mmPb.

7.6 KVp usado para determinar el valor de atenuación provisto.

7.7 Talla.

8. Peso:

8.1. Densidad de área: entre 2.5 y 5.7 kg/m2.

LA INSTITUCIÓN DEBERÁ ESPECIFICAR EL NIVEL DE PROTECCIÓN, EL 

RECUBRIMIENTO EXTERNO, EL TIPO DE CIERRE, EL TAMAÑO Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

ACCESORIOS:

1. Marcador o sistema de vigilancia por radiofrecuencia para sistemas de monitorización y lavado.

2. Protector de tiroides/cuello:

2.1 Mismo material que el delantal solicitado o plomado.

2.2 Nivel de protección:

2.2.1 Equivalente a 0.35 mm de plomo, o

2.2.2 Equivalente a 0.5 mm de plomo.

2.3 Con marca de radiofrecuencia para trazabilidad compatible para seguimiento, mantenimiento y equipos de monitorización o 

lavado disponible en la institución o a solicitud de esta.

3. Protector de tiroides/cuello y esternón:

3.1 Mismo material que el delantal solicitado o plomado.

3.2 Nivel de protección:

3.2.1 Equivalente a 0.35 mm de plomo, o

3.2.2 Equivalente a 0.5 mm de plomo.

3.3 Con marca de radiofrecuencia para trazabilidad compatible para seguimiento, mantenimiento y equipos de monitorización o 

lavado disponible en la institución o a solicitud de esta.
LA INSTITUCIÓN DEBERÁ ESPECIFICAR CADA UNO DE LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones:
1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

Tipo de producto: Material e Insumos de imagenología-Accesorios

Clase de riesgo: A

Nivel de atención: 1

CT o CVT: No

Especialidad: Radiología, Especialidades Quirúrgicas, Hemodinámica, Salón de Operaciones.

Presentación: Por unidad.

