EQUIPO PARA PROTECCION PERSONAL INDIVIDUAL (EPI) DE USO RADIOLOGICO, NO PLOMADO, TIPO DELANTAL FRONTAL.

Descripción: Equipo para protección personal individual (EPI) de uso radiológico, para personal ocupacionalmente expuesto, tipo delantal frontal, libre de material plomado.

Especificaciones:

1. EPI tipo delantal frontal: protección delantera completa (tórax, abdomen y parte de los muslos), únicamente, que incluye o abarca desde los hombros hasta la mitad de los muslos o debajo de estos.

1.1 Material 100% libre de plomo.
1.1.1 Bicapa (dos capas con materiales no plomados, distintos, de diferente atenuación:

1.1.1.1. Una capa de bismuto o antimonio.
1.1.1.2. Otra capa con antimonio o amonio o tungsteno u oxido de samario o bario o cerio o magnesio o titanio)
2.Nivel de protección o atenuación total:

2.1. Equivalente a 0.5 mm de plomo, (relación atenuación (%) /KVp de: 99.9%/50 KVp, o 99.4%/70KVp, o 97.8%/90KVp, o 96.3%/110KVp, o 95.5%/120KVp, o 93%/150KVp), o

2.2 Equivalente a 0.35 mm de plomo, (relación atenuación (%) /KVp de: 99.6%/50 KVp, o 98.0%/70KVp, o 95.3%/90KVp, o 92.7%/110KVp, o 91.5%/120KVp, o 88.1%/150KVp), o

2.3 Equivalente a 0.33 mm de plomo, o

2.4 Equivalente a 0.25 mm de plomo, (relación atenuación (%) /Kbps de: 98.7%/50 KVp, o 96.1%/70KVp, o 92.0 %/90KVp, o 87.8%/110KVp, o 85.8%/120KVp, o 80.1%/150KVp)

3. Recubrimiento externo con material textil flexible e impermeable de:

3.1 Nylon, o

3.2 Nylon recubierto con PVC, o

3.3 Nylon ripstop (resistente a rasgaduras), o

3.4 Nylon recubierto de uretano o poliuretano, o

3.5 Uretano o poliuretano o ultraflex,

3.6 Material textil saten touch.

4. Tipo de cierre:

4.1. Con cierre Frontal de velcro, o

4.2. Con cierre Frontal broche o clips, o

4.3. Con correas de amarre, o

4.4. Con cierre Magnético, o

4.5. Cremallera.
5. Tamaños según modelo:

5.1. Modelo frontal:

5.1.1. Muy pequeño (XS, extra small), o

5.1.2. Pequeño (small), o

5.1.3. Mediano (medium), o

5.1.4. Grande (large), o

5.1.5. Extragrande (extralarge, xl), o

5.1.6. Doble extragrande (xxl, 2xl).

6. Con uno o más bolsillos.

7. Con etiqueta de fábrica señalando:

7.1 Marca de fábrica.
7.2 Modelo y código de referencia.
7.3 Certificación de CE o FDA u otra certificación internacional de calidad.

7.4 Material.
7.5 Nivel de protección en equivalencia de mmPb.

7.6 KVp usado para determinar el valor de atenuación provisto.
7.7 Talla.

8. Peso por talla (enviar información)

ACCESORIOS:
1. Marcador o sistema de vigilancia por radiofrecuencia para sistemas de monitorización y lavado.

2. Protector de tiroides/cuello:

2.1 Mismo material que el delantal solicitado.

2.2 Nivel de protección:

2.2.1 Equivalente a 0.35 mm de plomo, o

2.2.2 Equivalente a 0.5 mm de plomo.

2.3 Con marca de radiofrecuencia para trazabilidad compatible para seguimiento, mantenimiento y equipos de monitorización o lavado disponible en la institución o a solicitud de esta.

3. Protector de tiroides/cuello y esternón:
3.1 Mismo material que el delantal solicitado.

3.2 Nivel de protección:

3.2.1 Equivalente a 0.35 mm de plomo, o

3.2.2 Equivalente a 0.5 mm de plomo.

3.3 Con marca de radiofrecuencia para trazabilidad compatible para seguimiento, mantenimiento y equipos de monitorización o lavado disponible en la institución o a solicitud de esta.
4. Gorro de bismuto o micropartículas de bismuto y amonio.

4.1. Mismo material que el delantal solicitado.
4.2. Nivel de protección:

4.2.1. Equivalente a 0.25 mm de plomo, o

4.2.2 Equivalente a 0.5 mm de plomo.

4.3. Completo o abierto en la parte superior.
4.4. Resistente al agua o hidrófugo.
4.5. Tamaño ajustable.

4.6. Con o sin etiqueta RFID para trazabilidad.
5. Cinturón con soporte lumbar:

5.1. Tipo.

5.1.1 Con banda elástica de 18 cm o mayor, o

5.2.2 Con sistema ajustable.

5.2. Tamaño o talla: 
5.2.1. Pequeño (Small), o 
5.2.2. Mediano (medium), o 
5.2.3. Grande (large), o 
5.2.4. Extragrande (extra large, xl). 
5.3. Tipo de cierre: 
5.3.1 Mediante velcro, o 
5.3.2 Con cierre mediante broche o clips, o 
5.3.3. Con correas de amarre.

LA INSTITUCIÓN DEBERÁ ESPECIFICAR EL MATERIAL, EL NIVEL DE PROTECCIÓN, EL RECUBRIMIENTO EXTERNO, EL TIPO DE CIERRE, EL TAMAÑO, CADA UNO DE LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.
Observaciones:
1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.
El Subcomité solicita a las empresas enviar sus observaciones (verificar nivel de protección según KVp), se recibirán hasta las 2:00 p.m., del martes 3 de febrero de 2026. 
