## Hoja1
Punto | Denti-clínica: | Promed | Solis Import: | Bio materiales | DMD PANAMA (Fastmedic) | Biomedical support: | Reserma, S.A. | sugerencia
10. Control de altura motorizado que se pueda manejar desde el panel principal y desde un accionamiento montado en el cefalostato. | ok | ok | ok | ok | ok | Control de altura motorizado que se pueda manejar desde el panel principal o panel de control y desde un accionamiento montado en el cefalostato. | ok | Control de altura motorizado que se pueda manejar desde el panel principal o panel de control y desde un accionamiento montado en el cefalostato.
11. Comando de control de kilovoltaje de tiempo de exposición y/o tipo de paciente. | ok | ok | ok | ok | ok | Comando de control de kilovoltaje de corriente de tubo y tipo tiempo de exposición y/o tipo de paciente. | ok | con selección manualy/o automatica de kV, corriente (mA), tiempo de exposicion, y/o tipo o tamaño de paciente
12. Con advertencia luminosa y audible durante la emisión de radiación (dentro y fuera de la habitación) | ok | ok | [5 empty] | Con advertencia luminosa y audible durante la emisión de radiación
13. Señalizadores de posición con luz LED o Láser y control de ajuste motorizado o manual para: | [7 empty] | 13. Señalizadores de posición con luz LED o Láser y control de ajuste motorizado o manual para:
13.1. Línea Sagital. | ok | ok | ok | ok | ok | Linea sagitai o plano medio sagital |  | 13.1. Línea Sagital.
13.2 Línea Canina o lo siguiente: ajuste de cuadrantes, ajuste de anomalías, ajuste de forma. del maxilar y ajuste de la distancia interparietal. | ok | ok | ok | ok | ok | Linea canina o de colmillos o los siguientes:juste de cuadrantes, ajuste de anomalías, ajuste de forma. del maxilar y ajuste de la distancia interparietal. |  | 13.2 Línea Canina o lo siguiente: ajuste de cuadrantes, ajuste de anomalías, ajuste de forma. del maxilar y ajuste de la distancia interparietal.
13.3. Línea Frankfort. | ok | ok | ok | ok | ok | Línea Frankfort o plano de frankfort |  | 13.3. Línea Frankfort.
14. Mínimo de proyecciones pre-programadas: | ok | ok | ok | ok | ok | Panorámica estándar |  | 14. Mínimo de proyecciones pre-programadas:
14.1. Panorámica estándar. | ok | ok | ok | ok | ok | ok |  | 14.1. Panorámica estándar.
14.2. Panorámica niño. | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 14.2. Panorámica niño.
14.3.Temporomandibular (ATM/TMJ) lateral boca abierta y boca cerrada. | ok | ok | ok | agregar lateral y postero anterior boca abierta y boca cerrada | ok | ok | ok | 14.3.Temporomandibular (ATM/TMJ) lateral boca abierta y boca cerrada.
14.4 Senos maxilares vista frontal completa de todas sus paredes. | ok | ok | ok | ok | Senos maxilares vista lateral, derecho izquierdo y vista postero anterior | ok | ok | 14.4 Senos maxilares vista frontal completa de todas sus paredes.
14.5 Lateral de cráneo estándar y versión extendida. | ok | ok | ok | ok | ok | Lateral de cráneo estándar y versión extendida (completo) | ok | 14.5 Lateral de cráneo estándar y versión extendida.
14.6. Antero-posterior y postero-anterior de cráneo. | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 14.6. Antero-posterior y postero-anterior de cráneo.
15. Con control automático de exposición. Esta característica representa la selección del tamaño del paciente. | ok | solicitan agregar safebeam | ok | ok | ok | ok | ok | 15. Con control automático de exposición. Esta característica representa la selección del tamaño del paciente.
16. Con brazo y cefalostato incluido. | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 16. Con brazo y cefalostato incluido.
17. Dos (2) sensores CMOS para la conversión de los fotones de Rayos X en una imagen en formato digital, con una profundidad de doce (14) bits o mayor. | Dos (2) sensores CMOS fijos para la conversión de los fotones de Rayos X en una imagen en formato digital, con una profundidad o escala de grises o rango dinámico de catorce (14) bits o mayor. | ok | solicitan 3 sensores de 16 bits, dos CMOS para pano y cefa, y el tercero de silicio amorfo para 3D |  | uno para radiografía panorámica y otro para cefalométrica 3d | ok |  | Dos (2) sensores CMOS fijos para la conversión de los fotones de Rayos X en una imagen en formato digital, con una profundidad de catorce (14) bits o mayor.
17.1. Uno para radiografías panorámicas+3D y otro para Cefalométricas. | ok | ok | ok | ok | ok | ok | dos sensores CMOS de doce(12) bits o mayor para adquisición deimágenes digitales por rayos X, uno (1) para estudio panorámico y 3d y uno (1 ) para estudios cefalométricos. Unir 17 y 17.1. | 17.1. Uno para radiografías panorámicas+3D y otro para Cefalométricas.
18. Programa de manipulación de imágenes que incluya ajuste de brillo, contraste, anotaciones y mediciones. | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 18. Programa de manipulación de imágenes que incluya ajuste de brillo, contraste, anotaciones y mediciones.
19. Disparador remoto. | ok | ok | ok | ok | ok | 19. Disparador o interruptor remoto. | ok | 19. Disparador remoto.
20. Adquisición de un volumen anatómico para adultos (no cilíndrico) de 100x85 mm con una resolución de 200 micras. | volumen anatómico para adultos (no cilíndrico) de 130x85 mm con una resolución de 200 micras. | volumen anatómico para adultos (no cilíndrico) de 10 x 80 cm con una resolución de 68 micras. | volumen anatómico para adultos (no cilíndrico) de 10 x 80 cm con una resolución de 68 micras. |  |  |  | ok | 20. adquisicion anatomica : 20.1. campo de endodoncía o campo pequeño: FOV entre 4 cm x 4 cm y 6cm x 6 cm, de 80 micras o menor. 20.2 Campo unimaxilar (maxilar superior o inferior) FOV entre 8 cm x 5 cm y 10 cm x 10 cm, entre 100 micras y 200 micras. 20.3. Campo Bimaxilar ( que incluya ambos maxilares completos )FOV entre 11cm x 11 cm y 16 cm x 16 cm, entre 150 micras y 250 micras.
21 Adquisición de un volumen anatómico para niños (no cilíndrico) de 100x70 mm con una resolución de 200 micras de volúmenes de alta resolución ,80 micras. | [7 empty] | unido con el punto 20
22. Adquisición de volúmenes de alta resolución ,80 micras, con un tamaño de 50x50 mm | [7 empty] | unido con el punto 20
23. Programa para reconstrucción multiplanar, volúmenes rendering, marcado de conducto dentario inferior, vía aérea, mediciones diversas y planificación para colocación de implantes dentales | Ok | Ok | Ok | mantener el punto inicial | Ok | Ok | Ok | consultar con el solicitante
24. Licencia DICOM 3.0 para integración RIS y el PACS | Ok | solictan colocar licencia DICOM 3.0 que incluya print, Storage/commitment WorkList; MPPS; Query/ Retrieve, para integracion RIS y el PACS | Ok | Licencia DICOM 3.0 e incluir en accesorio la integración RIS y el PACS | Ok | Ok | Ok | 24. Licencia DICOM 3.0: 24.1. capacidad de integración RIS y el PACS.
25. Alimentación eléctrica: entre 220 y 240V - frecuencia 60 Hz. | [7 empty] | 25. Alimentación eléctrica: entre 220 y 240V - frecuencia 60 Hz.
accesorios | [7 empty] | accesorios
1. Estación de trabajo que incluya lo siguiente: | [7 empty] | 1. Estación de trabajo que incluya como minimo lo siguiente:
1.1. Computadora con procesador Intel core i5 o superior | no tienen observaciones | Ok | Ok | Ok | sugiere computador con procesador intel o core i5 o AMD Ryzen 5 o superior | Ok | no tienen observaciones | 1.1. Computadora con procesador Intel core i5 o superior
1.2. Monitor grado médico de 22´´ con matriz de 2MP o mayor | no tienen observaciones | Ok | Ok | Ok | Ok |  | no tienen observaciones | 1.2. Monitor grado médico de 22´´ con matriz de 2MP o mayor
1.3. CPU, cables de comunicación, tarjeta grafica dedicada para el procesamiento 3D, así como todo lo necesario para su funcionamiento completo. | no tienen observaciones | Ok | Ok | Ok | sugieren RAM de 2GB o superior, memoria GPU 1GB o tarjeta grafica Nvidia 512 MB o mayor | memoria RAM de 32GB o mayor | no tienen observaciones | 1.3. CPU, cables de comunicación, tarjeta grafica dedicada para el procesamiento 3D, así como todo lo necesario para su funcionamiento completo.
1.4. Disco duro con capacidad de 512GB o mayor | no tienen observaciones | Ok | Ok | Ok | Ok | 1.4. Disco duro con capacidad de 1 TB o mayor | no tienen observaciones | 1.4. Disco duro con capacidad de 512GB o mayor
1.5. UPS True Online de 1kVA para la estación de trabajo | no tienen observaciones | Ok | Ok | Ok | Ok |  | no tienen observaciones | 1.5. UPS True Online de 1kVA para la estación de trabajo
2. UPS True Online 10% mayor al consume del equipo de Rx | no tienen observaciones | Ok | Ok | Ok | Ok |  | no tienen observaciones | 2. UPS True Online 10% mayor al consume del equipo de Rx
3. Posicionador para guía de implantes | no tienen observaciones | Ok | Ok | Ok | Ok | 3. Posicionador para guía de implantes o posicionador para escaneo de modelo 3D. Nota la unidad solicitante debera especificar si requere o no este posicionador | no tienen observaciones | 3. Posicionador para guía de implantes
señalización luminosa de color rojo durante la emisión de radiación fuera del area controlada. | [7 empty] | agregar un punto 4 señalización luminosa de color rojo durante la emisión de radiación fuera del area controlada.