- ESPIRAL DESPRENDIBLE (COIL) FIBRADO PARA EMBOLIZACION PERIFERFICA (formulario 24045).

VitaCuore: Sin comentarios

Descripción: Espiral o bobina (coil) desprendible, con fibras sintéticas, reposicionable, para embolización en estructuras arteriales y venosas periféricas con sistema de liberación mecánica.

VitaCuore: Sin comentarios

Especificaciones:

Bobina, espiral o coil:

- Desprendible.

VitaCuore: de acuerdo

- Material: Aleación de platino y tungsteno.

VitaCuore: de acuerdo

- Diámetro: 0,035".

VitaCuore: de acuerdo

- Conectado a alambre guía o empujador (pusher).

VitaCuore: Punto 4: el mio viene tambien con valvula hemostasis

  - Con núcleo de nitinol con conector de acero inoxidable.

VitaCuore: Punto 4.1 de acuerdo

  - Con sistema de liberación mediante articulación mecánica o brazos entrelazados desmontables de platino - iridio.

VitaCuore: Punto 4.2 de acuerdo

Siendo las 9:37 a.m., se incorpora a la homologación Dr. José Zambrano de la Caja de Seguro Social.

- Con fibras sintéticas de poliéster.

VitaCuore: Punto 5 fibras sinteticas de terileno Entiendo que es un tipo de poliester

- Configuración o forma: 2D y 3D.

VitaCuore: Punto 6 de acuerdo

  - Diámetro: entre 3 mm y 22 mm.

VitaCuore: Punto 6.1 Diámetro entre 3 mm y 25 mm

  - Longitud: 4 cm, o 6 cm, o 10 cm, o 15 cm, o 20 cm, o 25 cm, o 40 cm, o 60 cm.

VitaCuore: Punto 6.2 de acuerdo

- Estéril.

VitaCuore: Punto 7 de acuerdo

- De un solo uso.

VitaCuore: Punto 8 de acuerdo

Observaciones:

- Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

VitaCuore: Sin comentarios

Continuamos con el siguiente formulario 24047.

- ESPIRAL DESPRENDIBLE (MICROCOIL) FIBRADO PARA EMBOLIZACION PERIFERFICA (formulario 24047)

VitaCuore: Sin comentarios

Descripción: Espiral o bobina (coil) desprendible, con fibras sintéticas, reposicionable, para embolización en estructuras arteriales y venosas periféricas con sistema de liberación mecánica.

VitaCuore: Sin comentarios

Especificaciones:

Bobina, espiral o coil:

- Desprendible.

VitaCuore: punto 1de acuerdo

- Material: Aleación de platino y tungsteno.

VitaCuore: Punto 2 de acuerdo

- Diámetro: 0,018".

VitaCuore: Punto 3 de acuerdo

- Conectado a alambre guía o empujador (pusher).

VitaCuore: Punto 4: el mio viene tambien con valvula hemostasis.

  - Con núcleo de acero inoxidable.

VitaCuore: Punto 4.1 de acuerdo

  - Con sistema de liberación mediante articulación mecánica o brazos entrelazados desmontables de platino - iridio.

VitaCuore: Punto 4.2 de acuerdo

- Con fibras sintéticas de poliester.

VitaCuore: Punto 5 fibras sinteticas de terileno

- Configuración o forma: 2D.

VitaCuore: Punto 6 de acuerdo

  - Diámetro: entre 3 mm y 20 mm.

VitaCuore: Punto 6.1. de acuerdo

  - Longitud: 6 cm, o 8 cm, o 10 cm, o 12 cm, o 15 cm, o 20 cm, o 30 cm, o 40 cm, o 60 cm.

VitaCuore: Punto 6.2. de acuerdo

- Estéril.

VitaCuore: Punto 7 de acuerdo

- De un solo uso.

VitaCuore: Punto 8 de acuerdo

Observaciones:

- Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

VitaCuore: De acuerdo

Continuamos con el siguiente formulario 24048:

- MICROCATETER PARA EMBOLIZACION PERIFERICA (formulario 24048)

VitaCuore: Titulo: sin comentarios

Descripción: Microcatéter para acceso selectivo o ultraselectivo de estructuras vasculares periféricas permitiendo diagnóstico y/o tratamiento mediante embolización.

VitaCuore: Descripción: De acuerdo

Especificaciones:

Microcatéter:

- Capa interna de PTFE.

VitaCuore: Punto 1 de acuerdo.

- Capa de refuerzo mediante malla o entramado de acero inoxidable.

VitaCuore: Punto 2 de acuerdo.

- Capa externa de PEBAX.

VitaCuore: Punto 3 de acuerdo.

- Marca radiopaca distal.

VitaCuore: Punto 4 de acuerdo.

- Recubrimiento hidrofílico en los 50 cm distales del catéter.

VitaCuore: Punto 5 de acuerdo.

- Punta.

VitaCuore:

  - Moldeable o configurable.

VitaCuore: Punto 6.1. de acuerdo.

    - Debe traer aguja o alambre o dispositivo para moldear la punta.

VitaCuore: Punto 6.1.1 mi catalogo dice dispositivo moldear la punta, no la aguja

- Extremo distal biselado o atraumático.

VitaCuore: Punto 7 de acuerdo.

- Compatible con catéteres con diámetro interno de 1.07 mm (0.042") o mayor.

VitaCuore: Punto 8 de acuerdo.

- Longitud del extremo distal suave: de 10 cm, o 20 cm, o 30 cm.

VitaCuore: Punto 9 de acuerdo.

- Longitud útil: 1050 mm, o 1300 mm, o 1500 mm.

VitaCuore: Punto 10 de acuerdo.

- Diámetro interno: de 0.021" o 0.027".

VitaCuore: Punto 11 de acuerdo.

- Relación de diámetro externo proximal/diámetro externo distal: 3.0 Fr/2.4 Fr o 3.0 Fr/ 2.8 Fr.

VitaCuore: Punto 12 de acuerdo.

- Estéril.

VitaCuore: Punto 13 de acuerdo.

- De un solo uso.

VitaCuore: Punto 14 de acuerdo.

Observaciones:

- Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

VitaCuore: Observaciones: de acuerdo