RESONANCIA MAGNETICA GENERAL DE 1.5 T DE MAGNETO SELLADO, formulario 22373.

Descripción: Equipo de resonancia magnética de 1.5 T con túnel de 70 cm e imán sellado de tan solo 7 L de helio líquido que no requiere ningún tipo de recarga de helio durante su vida útil. Gradientes de alto desempeño y sistema de bobinas digitales dStream, con capacidad para revisar estudios de todo tipo de anatomía y de valoración clínica.

Especificaciones:

1. Magneto:

1.1. Con intensidad de campo de 1.5 T o mayor.

1.2. Imán totalmente sellado, que no requiere ducto de escape de helio.

1.3. Sistema de enfriamiento del magneto con 10 7 litros o menos de helio, o sin helio. con capacidad de enfriar el

1.3.1. En el caso de que utilice helio, que no requiera recargas adicionales durante su vida útil.

1.4. Peso del magneto incluyendo helio a 2800 kg o menor.

1.5. Diámetro de 70 cm o mayor.

1.6. Campo de visión:

1.6.1 Campo de visión (FOV) 55 cm en dos ejes de 50 cm o mayor.

1.7. Gradientes:

1.7.1. Amplitud máxima para cada eje de 33 mT/m por eje o mayor.

1.7.2. Velocidad de respuesta Slew Rate máxima para cada eje de 120 T/m/s por eje o mayor. (El proveedor debe demostrar que el Slew Rate cumple al momento de la entrega del equipo).

1.8. Número de canales: 48 canales o mayor

1.9. Homogeneidad del campo: 0.8 ppm @ 50 cm DSV o menor, o 0.03 ppm @ 30 cm DSV o menor.

1.10. Sistema de radiofrecuencia.

1.11. Potencia de RF 18 KW o mayor.

Con un ciclo de trabajo del 100%.

1.12. Consumo de energía y enfriamiento.

1.12.1. En espera (Sin escaneo) 15 16 kW o menor.

1.12.2. Promedio menor a 19 KW.

2. Mesa e interfaz de usuario.

2.1. Capacidad máxima de peso no menos de 250 kg o mayor.

2.2. Altura mínima vertical con una distancia mínima al suelo de 60 cm o menos.

2.3. Rango escaneable de 160 150 cm o mayor.

2.4. Sistema de bobina integrado en la mesa del paciente.

3. Consola del operador para diagnóstico:

3.1. Con monitor a color, LCD o LED.

3.1.1. Pantalla plana de alta resolución 1920 x 1200 pixeles o mayor.

3.1.2 De 21 pulgadas o mayor.

3.2. Con memoria RAM de 8 32 GB como mínimo.

3.3. Capacidad de almacenamiento de disco rígido o duro para almacenar imágenes de 140 512 Gb o mayor. como mínimo.

3.4. Velocidad de reconstrucción de 12,000 100,000 imágenes o mayor por segundo (matriz 256 x 256, Full FOV)

3.5. Que incluya las siguientes técnicas:

3.5.1. Técnicas convencionales de imagen T1 y T2 Spin echo y Fast spin echo o Turbo spin echo.

3.5.2. Secuencias de Inversión-Recuperación y doble inversión recuperación.

3.5.3. 2D, 3D volumétrico (MPR- Reconstrucción Multiplanar, MIP- Proyección de Máxima y Mínima Intensidad, Volume Rendering o surface rendering, SSD-Sombreado de Superficie)

3.5.4. Echo Planar.

3.5.5. Echo de gradiente 2D y 3D o 2D/3D EPI.

3.5.6. Secuencia de Eco Gradiente intensificada, de señales de flujo: (Ejemplo: SWI -Susceptibility Weighted Imaging MPGR 2D o 3D MPRAGE o 3D turbo flash o Fast-Field Eco o Multiplanar Gradient Echo.

3.5.7. 2D - 3D secuencias ultrarrápidas Echo Spin capacidad para realizar Colangio-MR y urografía por RM.

3.5.8. Conjunto de Programas específicos para pacientes pediátricos. RM pediátrica.

3.5.9. Secuencias 2D-3D Eco de Gradientes ultrarrápida con técnicas de inversión-recuperación y saturación grasa o saturación de agua y grasa.

3.5.10. Técnica de Echo gradiente ultrarrápida (con imagen en fase y fuera de fase)

3.5.11. Radio-frecuency Spoiled Gradient Echo (Flash o TFE o SPGR o T1FE o QUICK).

3.5.12. Angio-MR 2D/3D con múltiples secuencias de detección de flujo (Ejemplo: para realizar Angio-MR carotídeo, cerebral, coronaria, vasculatura periférica con y sin contraste, o paquete de angiografía con múltiples secuencias que incluyan detección de bolo para medio de contraste e imágenes 2D/3D sin contraste.

3.5.13. Contraste de fase 2D-3D.

3.5.14. Secuencia para detección de bolos que permita contraste dinámico, específicamente para estudios vasculares cardiacos, pulmonares, carotídeo, vasos abdomino-pélvicos y otros.

3.5.15. Time-resolve MR (Tricks o Bolus Trak o Test Bolus o CEMRA 4D).

3.5.16. Transferencia de magnetización.

3.5.17. Software para cardio-resonancia morfológico, funcional y angioresonancia coronaria.

3.5.18. Estudios (Software) cardíacos funcionales. Determinación de parámetros funcionales como volumen final sistólico y diastólico, fracción de eyección, gasto cardíaco, índice cardíaco, mapas polares, como mínimo. Generación de mapas T1, T2*, T2. Agregar también este punto a ICAP

3.5.19. Estudio de análisis de lesiones vasculares. Segmentación de los vasos de forma manual y semiautomática; cuantificación de estenosis.

3.5.20. Software que permita la visualización en 3D de la anatomía del corazón y los vasos en la adquisición T1 3D o MRA. Ofrece herramientas semiautomáticas basadas en semillas y segmentación basada en máscaras, así como herramientas totalmente automáticas basadas en modelos.

3.5.21. Segmentación del corazón que facilite el análisis miocárdico de datos cardíacos resueltos dinámicamente (multicorte, dinámica) y permita la comparación de estudios de estrés y reposo.

3.5.22. Técnicas de RM funcional (BOLD) con paquete completo de análisis de data que incluya reconstrucciones multiplanares y mapas superpuestos.

3.5.23. Difusión con tractografia y construcción de mapa de anisotropía fraccionada.

3.5.24. Perfusión cerebral postcontraste con post proceso que incluya AIF (Arterial Input Function) y construcción de mapas MTT, CBF, CBV y TTP.

3.5.25. Perfusión cerebral sin contraste (Spin Labelling, o Arterial Spin Labelling, o ASL).

3.5.26. Técnicas específicas para reducción de artefacto por movimiento compatible con T1, FLAIR, T2, T2 FLAIR, DWI y para musculo esquelético en T2 y densidad protónica.

3.5.27. Grosor de corte:

3.5.27.1. 2D= 0.5mm o menor.

3.5.27.2. 3D= 0.05mm o menor.

3.5.28. Espectroscopia univoxel y multivoxel, que permita realizar estudios de sistema nervioso central y próstata.

3.5.29. Técnicas de adquisición en paralelo (ASSET o SENSE o iPAT o SPEEDER o SPEEDER uCS)

3.5.30. Zoom variable, cálculo de ROI y formas de medición.

3.5.31. Secuencia Eco de gradiente con balance de definición combinada de características de T1 y T2 (Fiesta o TrueFISP o BFFE o TrueSSFP o BSSFP).

3.5.32. Técnicas dedicadas para adquisición de imagen en presencia de prótesis metálicas (MAVERICK o MARS o WARP)

3.5.33. Adquisiciones volumétricas compatibles con T1, T2, PD, y T2 FLAIR y DIR.

3.5.34. Colangio-MR y urografía por RM.

3.5.35. Técnicas sin requerir apnea para abdomen “Free breathing”

3.5.36. Secuencia de cuantificación de sobre carga de hierro y grasa de hígado.

3.5.37. Programa de secuencia diseñada para reducción de ruido de 30 dB o mayor.

3.5.38. Herramienta que permite ajustar de manera automática los parámetros de las secuencias para no superar los límites establecidos por cada implante/dispositivo condicional.

3.5.39. Técnica de aceleración basada en el método de compressed sensing/compressed sense o similar aplicable a secuencias 2D y 3D

3.5.40. Detección de la respiración sin contacto con una cámara que controla la respiración y puede activar los exámenes.

3.5.41 Corrección de movimiento.

ACCESORIOS

Servidor o estación remoto de Post procesado.

- Estaciones de trabajo de post procesamiento: LA UNIDAD EJECUTORA ELEGIRÁ EL TIPO Y LA CANTIDAD DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO QUE REQUIERAN. Para el certificado de criterio técnico deben cumplir con una de las siguientes estaciones.

  - Descripción: Que permita procesar las imágenes según las licencias concurrentes adquiridas con usuarios locales y/o remotos.

  - Estación de trabajo post procesamiento independiente:

    - Computadora con procesador de 4 núcleos o más, con 32 GB RAM o mayor más,

    - Disco duro de 900 GB o mayor más.

      - Que permita Procesamiento de imágenes, impresión, archivo y comunicación remota que despliegue en

      - Matriz hasta de1024 x 1024 o mayor.

    - Con capacidad para leer y grabar CD y DVD.

    - Entorno completo que incluya DICOM print, DICOM store, DICOM query/retrieve, DICOM send/receive, MEDIA interchangeable (DICOM viewer).

    - Monitores (debe cumplir con uno de los siguientes monitores)

      - Dos (2) monitores pantalla plana, tipo LCD de matriz activa o TFT o LED o IPS, de color:

        - por estación de video Alta resolución, acoplados, de

        - 19 pulgadas diagonal o mayor,

        - , que desplieguen imágenes en Matriz de 1280 x 1024 o mayor o resolución de 1.3 mega pixeles o mayor

      - Monitor de 30 pulgadas o mayor, pantalla plana, tipo LCD de matriz activa o TFT o LED o IPS, de color, que desplieguen imágenes en

        - matriz de 1600 x 1200 o mayor.

    - Escritorio de trabajo con teclado y mouse.

  - Estación de trabajo remota:

Que permita procesar los estudios acordes a las licencias solicitadas en el servidor.

    - Con procesador de 4 cores 2.6 GHz o mayor.

    - Memoria de 8 GB o mayor.

    - Monitor con pantalla plana de 21 pulgadas o mayor de 1280 x 1024.

    - Conectividad de red.

    - Disco duro de 1 T estado sólido.

    - Tarjeta de video de 256MB RAM o mayor compatible con OpenGL 3.3.

    - Servidor de post procesamiento físico o virtual.

    - CPU Intel Xeon 6226R 2.9 GHz, 16c.

      - Memoria RAM 32 GB o mayor.

      - Disco duro 2.4 TB o mayor.

      - Power Supply Redundant Power Supply, 1100 W.

      - Tarjeta de interfaz de red 1 Gbps.

      - Sistema operative: Windows Server 2019 -Standard Edition

    - Que permita hasta 10 usuarios o más concurrentes.

      - Que permita procesar estudios a múltiples usuarios simultáneamente según las licencias solicitadas.

    - Habilitada para comunicación y asistencia remota (servicio en línea con el fabricante).

- Programas LICENCIAS:

  - Licencias de post procesado:

    - Programa de visualización.

    - Programas de reconstrucción volumétrica, tridimensionales y multiplanares, 2D, 3D volumétrico, MPR- Reconstrucción Multiplanar, MIP- Proyección de Máxima y Mínima Intensidad, Volume Rendering, SSD-Sombreado de Superficie.

    - Programas de procesamiento y análisis de imágenes que incluyan estudios funcionales cerebrales, estudios de perfusión tanto cerebral como miocárdica, estudios de mama y visualización de estudios de espectroscopia, construcción de mapas de magnetización transferida (MTC), ADC y análisis de perfusión con construcción de curvas.

    - Con capacidad para visualización y análisis de imágenes digitales de otras modalidades en formato DICOM.

    - Zoom y PAN.

    - Técnica de segmentación volumétrica, que permita reformatear en MPR, con función de creación de contornos y de volumen.

    - Coloración de tejidos.

    - Rotación de imagen.

    - Cálculos de distancia, ángulos, volumen.

    - Ajuste de nivel de ventana y ancho de ventana.

    - Manipulación de imágenes 3D en proyección de máxima intensidad, rendición de volumen y reconstrucción tridimensional de superficie sombreada.

    - Despliegue de movimiento de imagen 3D.

    - Reconstrucción multiplanar (MPR) en planos oblicuos, sagital, coronal y curvos.

    - Despliegue simultáneo, comparación y análisis de imágenes de 2 estudios, incluyendo imágenes 3D.

    - Que se puedan exportar las imágenes estáticas en formato JPEG o TIFF o BMP y las imágenes dinámicas en formato AVI o MPEG4.

    - Programa de post proceso de estudios de perfusión cerebral.

    - Programa de post proceso de estudios de perfusión de dos (2) o más órganos.

    - Estudios (Software) cardíacos funcionales. Determinación de parámetros funcionales como volumen final sistólico y diastólico, fracción de eyección, gasto cardíaco, índice cardíaco, mapas polares, como mínimo. Generación de mapas T1, T2*, T2.

    - Estudio de análisis de lesiones vasculares. Segmentación de los vasos de forma manual y semiautomática; cuantificación de estenosis.

1.1.20. Habilitada para comunicación y asistencia remota (servicio en línea con el fabricante).

1.1.21. Escritorio de trabajo con teclado y mouse.

- Protocolos para consola del operador. LA UNIDAD EJECUTORA ELIGIRÁ LOS PROTOCOLOS QUE REQUIERA. Aplicaciones Clínicas

Técnica de aceleración basada en el método de compressed sensing/compressed sense o similar aplicable a secuencias 2D y 3D

Detección de la respiración sin contacto con una cámara que controla la respiración y puede activar los exámenes.

Corrección de movimiento.

  - Neuro.

    - Imagen potenciada de susceptibilidad 3D.

    - Imágenes de tensor de difusión y tractografia.

    - Espectroscopia 2D 3D de uno o varios voxeles.

    - Perfusión T2*.

    - Perfusión sin medio de contraste ASL.

    - Imágenes de sangre negra para exámenes cerebral.

    - FMRI (BOLD).

    - Inteligencia aplicada localización y automatización de procedimientos (Cerebro y columna vertebral).

  - MSK y Cuerpo.

    - Técnica Dixon.

    - Adquisiciones volumétricas isotrópicas.

  - Mama.

    - Adquisiciones dinámicas potenciadas en T1.

  - Cardio Vascular.

    - Sangre negra SSFSE /FS.

    - Rechazo de arritmia.

    - Navegador de adquisición de respiración.

    - Etiquetado de pared.

    - Imágenes de perfusión.

    - Mapeo TI, T2 Y T2*.

- Juego de antenas que cumplan los siguientes requisitos:

Sistema de bobina integrado en la mesa del paciente.

istema de digitalización de señales en la camilla de paciente.

  - Combinación de antenas de 51 canales o mayor en total que permitan estudio completo del sistema neuronal (Cabeza, columna cervical, torácica y lumbar) sin desplazar al paciente ni reposicionar las antenas.

  - Combinación de antenas de 23 16 canales o mayor en total que permitan estudio completo de cabeza y cuello.

  - Combinación de antenas de 91 canales o mayor en total que permitan estudio corporal total sin desplazar al paciente ni reposicionar las antenas.

  - Antena de cerebro de mínimo 15 canales o mayor.

  - Antena anterior de torso de 20 canales o mayor que permita ser combinada con la antena integrada en la camilla para estudios de cardio, abdomen o pelvis.

  - Antena de mama con 7 canales o mayor mínimo y capacidad de biopsia.

  - Combinación de antenas de mínimo 16 12 canales o mayor para estudios de rodilla.

  - Combinación de antenas de mínimo 16 canales o mayor para estudios de muñeca.

  - Combinación de antenas de mínimo 16 canales o mayor para estudios de pie/tobillo.

  - Combinación de antenas de mínimo 16 canales o mayor para estudios de hombro.

  - Combinación de antenas para angiografía periférica de 40 36 canales o mayor.

  - Antena de mamá con biopsia de 7 canales o mayor (si la unidad ejecutora lo requiere)

- Uno (1) o más UPS true on-line parciales para protección de sistema de computación y consola del operador, consola de trabajo, magneto y “chiller” con tiempo de autonomía de 15 minutos y con quemador de CD para garantizar la seguridad de los equipos durante las interrupciones imprevistas de energía.

- Tanque extintor de material compatible con RM de 1.5T.

- Uno (1) o más UPS true on-line parciales para protección de sistema de computación y consola del operador, consola de trabajo e impresoras para garantizar la seguridad de los equipos durante las interrupciones imprevistas de energía.

- Dos (2) Silla de rueda de material compatible con el sistema de RM.

- Un (1) Piecero para subir al paciente a la mesa de material compatible con el sistema de RM.

- Mil (100) Electrodo electrocardiográficos para monitoreo de frecuencia cardiaca.

- Protectores de oídos desechables, con protección de 32 o más decibeles. (200 unidades para adultos y 200 unidades para niños)

- Letreros y señalización de alerta.

Tanque extintor de material compatible con RM.

- Esfigmomanómetro compatible con el sistema de RM.

- Estetoscopio compatible con el sistema RM.

- Sistema de circuito cerrado de TV para la observación del paciente.

- Sistema de sonido o video para relajación del paciente durante los estudios de RM, con sus accesorios, apropiado para instalaciones de RM de 1.5T.

- Accesorios para realizar FMRI incluyendo paradigmas cognitivos y motores (Lentes, sistema para proyección de imágenes, audífonos, micrófonos) y cualquier otro). Enviar los accesorios que ofrecen.

- Dos (2) Atril para colocación de soluciones intravenosas, compatibles con el sistema de RM.

- Cuatro (2) Silla para operador (giratorias).

- Sistema de circuito cerrado de TV para la observación del paciente.

- Detector de metales tipo “hand held” o marco de puerta.

Promed: En accesorios en el 21 quitar hand heald y dejar marco de puerta ya que no tienen ni cerca el mismo costo

- Camilla antimagnética.

- Anaquel apropiado para guardar todas las antenas dentro de la sala del magneto (Que se pueda almacenar todas las antenas en compartimientos individuales).

- Sistema de sonido o y video para relajación del paciente durante los estudios de RM, con sus accesorios, apropiado para instalaciones de RM de 1.5T.

LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR CADA UNO DE LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA

Observaciones sugeridas para el pliego de cargos:

- Un (1) ejemplar del manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos. (Un manual en copia dura y uno en CD).

- Un (1) ejemplar del manual de operación y funcionamiento en español. (Un manual en copia dura y unos en CD)

- GARANTIA.

  - La garantía será por un periodo mínimo de tres (3) años.

  - Durante el periodo de garantía se realizarán:

    - Visitas regulares (no menos de una al mes) de inspección y evaluación.

    - Mantenimiento preventivo cada (4) cuatro meses o menos.

    - Mantenimiento correctivo en los términos en que lo solicite la unidad Ejecutora.

- El proveedor se comprometerá a mantener un sistema que permita consultas remotas al fabricante en casos de fallos en el equipo o dudas.

- Con el compromiso por parte del proveedor de realizar actualizaciones de los programas (software) durante el periodo de garantía

- La unidad ejecutora especificara en su requisición:

  - Los accesorios, programas y la cantidad que requiera de acuerdo con su necesidad.

  - De requerir estación de trabajo remoto o un servidor y la cantidad de usuarios concurrentes.

  - Si las licencias serán instaladas en las estaciones autónomas de un solo usuario o en servidores multiusuarios con estaciones de trabajo remoto.

- DOCENCIA E INVESTIGACIÒN:

  - La institución solicitante deberá determinar con claridad cuál es la capacitación mínima necesaria a ser provista para los usuarios del equipo.

  - La institución solicitante podrá incluir el compromiso de lograr acuerdos de cooperación con entidades internacionales con tecnología similar a la que resultará favorecida en el acto público.

  - La institución solicitante determinará la necesidad de adiestramiento de su personal en el pliego de cargos. Tal adiestramiento, cuando sea en el extranjero, debe ser suministrado en hospitales o instituciones con antecedentes reconocidos en docencia e investigación clínica. El proveedor favorecido se comprometerá a utilizar personal idóneo y calificado para todo adiestramiento incluido en las condiciones del contrato.

- INFRAESTRUCTURA:

  - La institución solicitante suministrará los planos y la información clara, suficiente y necesaria para que el sin poner en riesgo el proceso de atención.

  - Sistema de blindaje o protección al cuarto del magneto tipo cámara de Faraday.

  - Sistema de aire acondicionado de precisión y sistema de enfriamiento "chiller" apropiado para el equipo instalado.

  - La institución debe proporcionar, previa a la instalación, un IP público y todos los recursos necesarios para la comunicación remota del fabricante con el equipo instalado, considerando las normas de seguridad institucional.

  - Interruptor de emergencia para la desactivación del campo magnético en casos de emergencia, en la sala del magneto y en el cuarto de control.

- CERTIFICACIONES ESPECIALES Y ANTECEDENTES DE USO:

  - Certificación del fabricante en donde confirmen la disponibilidad de piezas de repuestos durante ocho (8) años como mínimo.

Tipo de producto: Equipo y Mobiliario de Imagenología-Dispositivo Médico

Clase de riesgo: C

Nivel de atención: 3

Criterio técnico: Sí

Especialidad: Radiología

Presentación: Por unidad.