RESONANCIA MAGNETICA DE 1.5 T DE MAGNETO SELLADO, formulario 22373.

Descripción: Equipo de resonancia magnética sellado que no requiere ningún tipo de recarga de helio durante su vida útil.

Especificaciones:

- Magneto:

  - Con intensidad de campo de 1.5 T o mayor.

  - Imán totalmente sellado, que no requiere ducto de escape de helio.

  - Sistema de enfriamiento del magneto con 7 10 litros o menos de helio, o sin helio.

    - En el caso de que utilice helio, que no requiera recargas adicionales durante su vida útil.

  - Peso del magneto incluyendo helio a 2800 3900 kg o menor.

  - Diámetro de 70 cm o mayor.

  - Campo de visión:

    - Campo de visión (FOV) de 50 cm o mayor.

  - Gradientes:

    - Amplitud para cada eje de 33 mT/m o mayor.

    - Velocidad de respuesta Slew Rate para cada eje de 120 T/m/s o mayor

  - Número de canales: 48 canales o mayor, o sistema independiente de canales.

  - Sistema de radiofrecuencia.

  - Potencia de RF 18 KW o mayor.

  - Consumo de energía y enfriamiento.

    - En espera (Sin escaneo) 16 kW o menor.

    - Promedio menor a 19 KW.

- Mesa e interfaz de usuario.

  - Capacidad de peso de 250 kg o mayor.

  - Altura mínima vertical de 60 cm o menos.

  - Rango escaneable de 150 cm o mayor.

  - Sistema de bobina integrado en la mesa del paciente.

- Consola del operador:

  - Con monitor a color, LCD o LED.

    - Pantalla plana de alta resolución 1920 x 1200 pixeles o mayor.

    - De 21 pulgadas o mayor.

  - Con memoria RAM de 32 GB como mínimo.

  - Capacidad de almacenamiento de disco rígido o duro para almacenar imágenes de 512 Gb o mayor.

  - Velocidad de reconstrucción de 50,000 imágenes o mayor por segundo (matriz 256 x 256, Full FOV)

  - Que incluya las siguientes técnicas:

    - Técnicas convencionales de imagen T1 y T2 Spin echo y Fast spin echo o Turbo spin echo.

    - Secuencias de Inversión-Recuperación y doble inversión recuperación.

    - 2D, 3D volumétrico (MPR- Reconstrucción Multiplanar, MIP- Proyección de Máxima y Mínima Intensidad, Volume Rendering o surface rendering, SSD-Sombreado de Superficie)

    - Echo Planar.

    - Echo de gradiente 2D y 3D o 2D/3D EPI.

    - Secuencia de Eco Gradiente intensificada, de señales de flujo: SWI -Susceptibility Weighted Imaging MPGR 2D o 3D MPRAGE o 3D turbo flash o Fast-Field Eco o Multiplanar Gradient Echo.

    - 2D - 3D secuencias ultrarrápidas Echo Spin capacidad para realizar Colangio-MR y urografía por RM.

    - Secuencias 2D-3D Eco de Gradientes ultrarrápida con técnicas de inversión-recuperación y saturación grasa o saturación de agua y grasa.

    - Técnica de Echo gradiente ultrarrápida (con imagen en fase y fuera de fase)

    - Radio-frecuency Spoiled Gradient Echo (Flash o TFE o SPGR o T1FE o QUICK)

    - Contraste de fase 2D-3D.

    - Secuencia para detección de bolos que permita contraste dinámico, específicamente para estudios vasculares cardiacos, pulmonares, carotídeo, vasos abdomino-pélvicos y otros.

    - Time-resolve MR (Tricks o Bolus Trak o Test Bolus o CEMRA 4D).

    - Transferencia de magnetización.

    - Estudio de análisis de lesiones vasculares. Segmentación de los vasos de forma manual y semiautomática; cuantificación de estenosis.

    - Técnicas específicas para reducción de artefacto por movimiento compatible con T1, FLAIR, T2, T2 FLAIR, DWI y para musculo esquelético en T2 y densidad protónica.

    - Grosor de corte:

      - 2D= 0.5mm o menor.

      - 3D= 0.05mm o menor.

    - Espectroscopia univoxel y multivoxel, que permita realizar estudios de sistema nervioso central y próstata.

    - Técnicas de adquisición en paralelo (ASSET o SENSE o iPAT o SPEEDER o SPEEDER uCS) y tecnología para la aceleración (DEEP LEARNING O COMPRESSED SENSING O DEEP RESOLVE O AIR RECON DL)

    - Zoom variable, cálculo de ROI y formas de medición.

    - Secuencia Eco de gradiente con balance de definición combinada de características de T1 y T2 (Fiesta o TrueFISP o BFFE o TrueSSFP o BSSFP).

    - Técnicas dedicadas para adquisición de imagen en presencia de prótesis metálicas (MAVERICK o MARS o WARP)

    - Adquisiciones volumétricas compatibles con T1, T2, PD, y T2 FLAIR y DIR.

    - Colangio-MR y urografía por RM.

    - Técnicas sin requerir apnea para abdomen y tórax/corazón “Free breathing”

    - Programa de secuencia diseñada para reducción de ruido de 30 dB o mayor.

    - Herramienta que permite ajustar de manera automática los parámetros de las secuencias para no superar los límites establecidos por cada implante/dispositivo condicional.

    - Técnica de aceleración basada en el método de compressed sensing/compressed sense o similar aplicable a secuencias 2D y 3D.

    - Detección de la respiración sin contacto con una cámara que controla la respiración y puede activar los exámenes.

    - Corrección de movimiento.

    - Secuencia de cardiología morfológica y funcional, cine, cine en tiempo real, tagging, medición de flujo, realce tardío, viabilidad, perfusión cardiaca, coronaria grafía y rechazo de arritmia.

      - Secuencia de pulso.

      - Cine SSFP o CINE FLASH y/o TrueFISP.

      - T2W FSE

      - T2 Map.

      - T1 Mapping.

      - Doble invesión Fast Spin Echo.

      - Imagen de contraste de fase (Q. Flow)

      - T2 estrella (*)

      - Etiquetado (“tagging”)

      - Angio RM Coronaria usando navegador.

      - Refuerzo tardío del medio de contraste.

      - Perfusión cardiaca en reposo.

ACCESORIOS

- Estaciones de trabajo de post procesamiento: LA UNIDAD EJECUTORA ELEGIRÁ EL TIPO Y LA CANTIDAD DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO QUE REQUIERAN.

  - Descripción: Que permita procesar las imágenes según las licencias concurrentes adquiridas con usuarios locales y/o remotos.

  - ESTACIÓN DE TRABAJO DE POST PROCESAMIENTO INDEPENDIENTE:

    - Computadora con procesador de 4 núcleos o más, con 32 GB RAM o mayor.

    - Disco duro de 900 GB o mayor.

      - Procesamiento de imágenes, impresión, archivo y comunicación remota.

      - Matriz de 1024 x 1024 o mayor.

    - Con capacidad para leer y grabar CD y DVD (con dispositivo interno o externo).

    - Entorno completo que incluya DICOM print, DICOM store, DICOM query/retrieve, DICOM send/receive, MEDIA interchangeable (DICOM viewer).

    - Monitores (debe cumplir con uno de los siguientes monitores)

      - Dos (2) monitores de 19 pulgadas diagonal o mayor, pantalla plana, tipo LCD de matriz activa o TFT o LED o IPS, de color, alta resolución, matriz de 1280 x 1024 o mayor o resolución de 1.3 mega pixeles o mayor.

      - Un (1) monitor de 30 pulgadas o mayor, pantalla plana, tipo LCD de matriz activa o TFT o LED o IPS, de color, matriz de 1600 x 1200 o mayor.

    - Escritorio de trabajo con teclado y mouse.

  - ESTACIÓN DE TRABAJO DE POST PROCESAMIENTO REMOTA:

    - Con procesador de 4 cores 2.6 GHz o mayor.

    - Memoria de 8 GB o mayor.

    - Monitor con pantalla plana de 21 pulgadas o mayor de 1280 x 1024.

    - Conectividad de red.

    - Disco duro de 1 T estado sólido.

    - Tarjeta de video de 256MB RAM o mayor compatible con OpenGL 3.3.

    - Servidor de post procesamiento físico o virtual.

    - CPU Intel Xeon 6226R 2.9 GHz, 16c.

      - Memoria RAM 32 GB o mayor.

      - Disco duro 2.4 TB o mayor.

      - Power Supply Redundant Power Supply, 1100 W.

      - Tarjeta de interfaz de red 1 Gbps.

      - Sistema operative: Windows Server 2019 -Standard Edition

    - Que permita 10 usuarios o más concurrentes.

      - Que permita procesar estudios a múltiples usuarios simultáneamente según las licencias solicitadas.

    - Habilitada para comunicación y asistencia remota (servicio en línea con el fabricante).

- Programas:

  - Licencias de post procesado:

    - Programa de visualización.

    - Programas de reconstrucción volumétrica, tridimensionales y multiplanares, 2D, 3D volumétrico, MPR- Reconstrucción Multiplanar, MIP- Proyección de Máxima y Mínima Intensidad, Volume Rendering, SSD-Sombreado de Superficie.

    - Programas de procesamiento y análisis de imágenes que incluyan estudios funcionales cerebrales, estudios de perfusión tanto cerebral como miocárdica, estudios de mama y visualización de estudios de espectroscopia, construcción de mapas de magnetización transferida (MTC), ADC y análisis de perfusión con construcción de curvas.

    - Con capacidad para visualización y análisis de imágenes digitales de otras modalidades en formato DICOM.

    - Zoom y PAN.

    - Técnica de segmentación volumétrica, que permita reformatear en MPR, con función de creación de contornos y de volumen.

    - Coloración de tejidos.

    - Rotación de imagen.

    - Cálculos de distancia, ángulos, volumen.

    - Ajuste de nivel de ventana y ancho de ventana.

    - Manipulación de imágenes 3D en proyección de máxima intensidad, rendición de volumen y reconstrucción tridimensional de superficie sombreada.

    - Despliegue de movimiento de imagen 3D.

    - Reconstrucción multiplanar (MPR) en planos oblicuos, sagital, coronal y curvos.

    - Despliegue simultáneo, comparación y análisis de imágenes de 2 estudios, incluyendo imágenes 3D.

    - Que se puedan exportar las imágenes estáticas en formato JPEG o TIFF o BMP y las imágenes dinámicas en formato AVI o MPEG4.

    - Programa de post proceso de estudios de perfusión cerebral.

    - Programa de post proceso de estudios de perfusión de dos (2) o más órganos.

    - Estudios (Software) cardíacos funcionales. Determinación de parámetros funcionales como volumen final sistólico y diastólico, fracción de eyección, gasto cardíaco, índice cardíaco, mapas polares, como mínimo. Generación de mapas T1, T2*, T2. Software que permita el análisis del para strain cardiaco por resonancia.

    - Estudio de análisis de lesiones vasculares. Segmentación de los vasos de forma manual y semiautomática; cuantificación de estenosis.

    - Angio-MR 2D/3D con múltiples secuencias de detección de flujo para realizar Angio-MR carotídeo, cerebral, coronaria, vasculatura periférica con y sin contraste, o paquete de angiografía con múltiples secuencias que incluyan detección de bolo para medio de contraste e imágenes 2D/3D sin contraste.

    - Software para cardio-resonancia morfológico, funcional y angioresonancia coronaria.

    - Software que permita la visualización en 3D de la anatomía del corazón y los vasos en la adquisición T1 3D o MRA. Ofrece herramientas semiautomáticas basadas en semillas y segmentación basada en máscaras, así como herramientas totalmente automáticas basadas en modelos de segmentación del corazón que facilite el análisis miocárdico de datos cardíacos resueltos dinámicamente (multicorte, dinámica) y permita la comparación de estudios de estrés y reposo.

    - Software que admita la visualización y cuantificación de la dinámica del flujo sanguíneo al ayudar en la revisión de los datos de contraste de fase por RM, en ROI vasculares segmentada de forma manual o semiautomática.

    - Técnicas de RM funcional (BOLD) con paquete completo de análisis de data que incluya reconstrucciones multiplanares y mapas superpuestos.

    - Difusión con tractografia y construcción de mapa de anisotropía fraccionada.

    - Perfusión cerebral postcontraste con post proceso que incluya AIF (Arterial Input Function) y construcción de mapas MTT, CBF, CBV y TTP.

    - Perfusión cerebral sin contraste (Spin Labelling, o Arterial Spin Labelling, o ASL).

    - Secuencia de cuantificación de sobre carga de hierro y grasa de hígado.

    - Programas específicos para pacientes pediátricos. (indicar cuales tienen)

- Protocolos para consola del operador. LA UNIDAD EJECUTORA ELIGIRÁ LOS PROTOCOLOS QUE REQUIERA.

  - Neuro.

    - Imagen potenciada de susceptibilidad 3D.

    - Imágenes de tensor de difusión y tractografia.

    - Espectroscopia 2D 3D de uno o varios voxeles.

    - Perfusión T2*.

    - Perfusión sin medio de contraste ASL.

    - Imágenes de sangre negra para exámenes cerebral.

    - FMRI (BOLD).

    - Inteligencia aplicada localización y automatización de procedimientos (Cerebro y columna vertebral).

  - MSK y Cuerpo.

    - Técnica Dixon.

    - Adquisiciones volumétricas isotrópicas.

  - Mama.

    - Adquisiciones dinámicas potenciadas en T1.

  - Cardio Vascular.

    - Sangre negra SSFSE /FS.

    - Rechazo de arritmia.

    - Navegador de adquisición de respiración.

    - Etiquetado de pared.

    - Imágenes de perfusión.

    - Mapeo TI, T2 Y T2*.

- Juego de antenas que cumplan los siguientes requisitos:

  - Combinación de antenas de 51 canales o mayor en total que permitan estudio completo del sistema neuronal (Cabeza, columna cervical, torácica y lumbar) sin desplazar al paciente ni reposicionar las antenas.

  - Combinación de antenas o antena dedicada de 16 canales o mayor en total que permitan estudio completo de cabeza y cuello.

  - Combinación de antenas de 91 canales o mayor en total que permitan estudio corporal total (Cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis y extremidades hasta los dedos) sin desplazar al paciente ni reposicionar las antenas.

  - Antena de cerebro de mínimo 15 canales o mayor.

  - Antena anterior de torso de 20 canales o mayor que permita ser combinada con la antena integrada en la camilla para estudios de cardio, abdomen o pelvis.

  - Antena de mama con 7 canales o mayor mínimo y capacidad de biopsia.

  - Combinación de antenas o antena dedicada de mínimo 12 canales o mayor para estudios de rodilla.

  - Combinación de antenas o antena de mínimo 16 canales o mayor para estudios de muñeca.

  - Combinación de antenas o antena de mínimo 16 canales o mayor para estudios de pie/tobillo.

  - Combinación de antenas o antena dedicada de mínimo 16 canales o mayor para estudios de hombro.

  - Combinación de antenas o antena para angiografía periférica de 36 canales o mayor.

  - Antena de mamá con biopsia de 7 canales o mayor (si la unidad ejecutora lo requiere)

- Uno (1) o más UPS true on-line parciales para protección de sistema de computación y consola del operador, consola de trabajo, magneto y “chiller” con tiempo de autonomía de 15 minutos con quemador de CD para garantizar la seguridad de los equipos durante las interrupciones imprevistas de energía.

- Tanque extintor de material compatible con RM de 1.5T.

- Uno (1) o más UPS true on-line parciales para protección de sistema de computación y consola del operador, consola de trabajo e impresoras para garantizar la seguridad de los equipos durante las interrupciones imprevistas de energía.

- Silla de rueda de material compatible con el sistema de RM.

- Piecero para subir al paciente a la mesa de material compatible con el sistema de RM.

- Electrodos electrocardiográficos para monitoreo de frecuencia cardiaca.

- Protectores de oídos desechables, con protección de 32 o más decibeles. (200 unidades para adultos y 200 unidades para niños)

- Letreros y señalización de alerta.

- Esfigmomanómetro compatible con el sistema deRM.

- Estetoscopio compatible con el sistema RM.

- Sistema de circuito cerrado de TV para la observación del paciente.

- Sistema de sonido o video para relajación del paciente durante los estudios de RM, con sus accesorios, apropiado para instalaciones de RM de 1.5T.

- Accesorios para realizar FMRI incluyendo paradigmas cognitivos y motores (Lentes, sistema para proyección de imágenes, audífonos, micrófonos)

- Atril para colocación de soluciones intravenosas, compatibles con el sistema de RM.

- Silla para operador (giratorias).

- Sistema de circuito cerrado de TV para la observación del paciente.

- Detector de metales tipo “hand held” o marco de puerta.

- Camilla antimagnética.

- Anaquel apropiado para guardar todas las antenas dentro de la sala del magneto (Que se pueda almacenar todas las antenas en compartimientos individuales).

LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR CADA UNO DE LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA

Observaciones sugeridas para el pliego de cargos:

- Un (1) ejemplar del manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos. (Un manual en copia dura y uno en CD).

- Un (1) ejemplar del manual de operación y funcionamiento en español. (Un manual en copia dura y unos en CD)

- GARANTIA.

  - La garantía será por un periodo mínimo de tres (3) años.

  - Durante el periodo de garantía se realizarán:

    - Visitas regulares (no menos de una al mes) de inspección y evaluación.

    - Mantenimiento preventivo cada (4) cuatro meses o menos.

    - Mantenimiento correctivo en los términos en que lo solicite la unidad Ejecutora.

- El proveedor se comprometerá a mantener un sistema que permita consultas remotas al fabricante en casos de fallos en el equipo o dudas.

- Con el compromiso por parte del proveedor de realizar actualizaciones de los programas (software) durante el periodo de garantía.

- La unidad ejecutora especificara en su requisición:

  - Los accesorios, programas y la cantidad que requiera de acuerdo con su necesidad.

  - De requerir estación de trabajo remoto o un servidor y la cantidad de usuarios concurrentes.

  - Si las licencias serán instaladas en las estaciones autónomas de un solo usuario o en servidores multiusuarios con estaciones de trabajo remoto.

- DOCENCIA E INVESTIGACIÒN:

  - La institución solicitante deberá determinar con claridad cuál es la capacitación mínima necesaria para proveer para los usuarios del equipo.

  - La institución solicitante podrá incluir el compromiso de lograr acuerdos de cooperación con entidades internacionales con tecnología similar a la que resultará favorecida en el acto público.

  - La institución solicitante determinará la necesidad de adiestramiento de su personal en el pliego de cargos. Tal adiestramiento, cuando sea en el extranjero, debe ser suministrado en hospitales o instituciones con antecedentes reconocidos en docencia e investigación clínica. El proveedor favorecido se comprometerá a utilizar personal idóneo y calificado para todo adiestramiento incluido en las condiciones del contrato.

- INFRAESTRUCTURA:

  - La institución solicitante suministrará los planos y la información clara, suficiente y necesaria para que el sin poner en riesgo el proceso de atención.

  - Sistema de blindaje o protección al cuarto del magneto tipo cámara de Faraday.

  - Sistema de aire acondicionado de precisión y sistema de enfriamiento "chiller" apropiado para el equipo instalado.

  - La institución debe proporcionar, previa a la instalación, un IP público y todos los recursos necesarios para la comunicación remota del fabricante con el equipo instalado, considerando las normas de seguridad institucional.

  - Interruptor de emergencia para la desactivación del campo magnético en casos de emergencia, en la sala del magneto y en el cuarto de control.

  - La suite de resonancia debe tener un sistema de drenaje adecuado al exterior d ellos gases anestésicos y todas las facilidades para la instalación y manejo de un equipo o máquina de anestesia dentro de la suite, lo que incluye un aporte de oxígeno a la misma.

- CERTIFICACIONES ESPECIALES Y ANTECEDENTES DE USO:

  - Certificación del fabricante en donde confirmen la disponibilidad de piezas de repuestos durante ocho (8) años como mínimo.

Tipo de producto: Equipo y Mobiliario de Imagenología-Dispositivo Médico

Clase de riesgo: C

Nivel de atención: 3

Criterio técnico: Sí

Especialidad: Radiología

Presentación: Por unidad.