SISTEMA DESCARTABLE CON AGUJA AUTOMATICA PARA BIOPSIA COAXIAL DE TEJIDO BLANDO, formulario 22590.

Descripción: Para biopsia percutánea en tejidos blandos, con aguja coaxial.

Especificaciones:

Sistema descartable para biopsia percutánea que incluye:

- Aguja de biopsia:

  - Mango con aguja integrada que consta de un estilete interno, con hendidura donde queda la muestra obtenida y una cánula externa. de disparo con sistema de resorte.

  - Modo de disparo automático que permite obtener la muestra en un solo paso (click), al presionar un botón o palanca o gatillo.

  - Sistema de corte lateral.

  - Con tamaño de muestra:

    - Fijo (estándar o único):

      - De 11 mm o menor, o 10

      - Entre 13 mm y 16 mm, o

      - De 18 mm o mayor.

  - Diámetro de la aguja de biopsia: entre 12 G y 20 G.

  - Longitud de la aguja de biopsia:

    - De 10 cm o menor, o

    - Entre 11 cm y 13 cm, o

    - Entre 15 cm y 16 cm, o

    - Entre 18 cm y 20 cm,

    - Entre 21 cm y 25 cm.

  - Extremo distal de la aguja

    - Con marcas ecorefringentes o ecogénica, o

    - Sin marcas ecorefringentes o ecogénica.

  - Con marcas visibles de profundidad.

  - Con marcador visible del diámetro de la aguja.

- Aguja coaxial que consta de:

  - Cánula o aguja metálica.

    - Extremo distal:

      - Con marcas ecorefringente o ecogénica, o

      - Sin marcas ecorefringentes o ecogénica.

    - Con marcas visibles de profundidad (cm)

    - Con o sin punta biselada o tipo trocar.

    - Con rosca o sistema luer lock.

    - Con mayor diámetro compatible para utilizar con la aguja del punto 1.

  - Con estilete o trocar interno.

LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ EL TAMAÑO DE MUESTRA, DIÁMETRO, LONGITUD Y EL EXTREMO DISTAL DE LA AGUJA DE BIOPSIA QUE REQUIERA.

Observaciones:

- Empaque individual estéril.

- Fecha de fabricación, número de lote y fecha de vencimiento visibles.

- Vigencia mínima de expiración del producto de 18 o más meses al momento de entrega del producto.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

Tipo de producto: Material e Insumos de Imagenología-Dispositivo Médico

Clase de riesgo: C

Nivel de atención: 3

Criterio técnico: Sí

Especialidad: Radiología, Radiología Intervencionista, Urología, Nefrología, Neumología, Cirugía General, Gastroenterología.

Presentación: Por unidad.

SISTEMA DESCARTABLE CON AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA COAXIAL DE TEJIDO BLANDO, formulario 22590.

Descripción: Para biopsia percutánea en tejidos blandos, con aguja coaxial.

Especificaciones:

Sistema descartable para biopsia percutánea que incluye:

- Aguja de biopsia:

  - Mango con aguja integrada que consta de un estilete interno, con hendidura donde queda la muestra obtenida y una cánula externa. de disparo con sistema de resorte.

  - Modos de disparo semi automático:

      - Que permite obtener la muestra en dos (2) pasos.

  - Sistema de disparo mediante:

    - Botón, o

    - Palanca o gatillo, o

    - Émbolo.

  - Con tamaño de muestra (debe cumplir con uno de los puntos 14.1 o 14.2):

    - Fijo (estándar o único), o

      - De 10 mm o menor, o

      - Entre 13 mm y 16 mm, o

      - De 18 mm o mayor.

    - Regulable o variable:

      - Con dos (2) tamaños o longitudes de muestra distintos.

      - Con tres (3) o más tamaños o longitudes de muestra distintos.

    - Ajustable:

      - Entre 9 mm y 20 mm, o

      - Entre 18 mm y 25 mm.

  - Diámetro de la aguja de biopsia: entre 12 G y 20 G.

  - Longitud de la aguja de biopsia:

    - De 10 cm o menor, o

    - Entre 11 cm y 13 cm, o

    - Entre 15 cm y 16 cm, o

    - Entre 18 cm y 20 cm, o

    - Entre 21 cm o mayor. y 25 cm.

  - Extremo distal de la aguja:

    - Con marcas ecorefringente o ecogénica, o

    - Sin marcas ecorefringente o ecogénica.

  - Con marcas visibles de profundidad.

  - Con marcador visible del diámetro de la aguja.

- Aguja coaxial que consta de:

  - Cánula o aguja metálica.

    - Extremo distal:

      - Con marcas ecorefringente o ecogénica, o.

      - Sin marcas ecorefringente o ecogénica.

    - Con marcas visibles de profundidad (cm)

    - Con o sin punta biselada o tipo trocar.

    - Con rosca o sistema luer lock.

    - Con mayor diámetro compatible para utilizar con la aguja del punto 1.

  - Con estilete o trocar interno.

LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ EL SISTEMA DE DISPARO, TAMAÑO DE MUESTRA, DIÁMETRO, LONGITUD Y EL EXTREMO DISTAL DE LA AGUJA DE BIOPSIA QUE REQUIERA.

Observaciones:

- Empaque individual estéril.

- Fecha de fabricación, número de lote y fecha de vencimiento visibles.

- Vigencia mínima de expiración del producto de 18 o más meses al momento de entrega del producto.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

Tipo de producto: Material e Insumos de Imagenología-Dispositivo Médico

Clase de riesgo: C

Nivel de atención: 3

Criterio técnico: Sí

Especialidad: Radiología, Radiología Intervencionista, Urología, Nefrología, Neumología, Cirugía General, Gastroenterología.

Presentación: Por unidad.

SISTEMA DESCARTABLE CON AGUJA MIXTA PARA BIOPSIA COAXIAL DE TEJIDO BLANDO, formulario 22590.

Descripción: Para biopsia percutánea en tejidos blandos, con aguja coaxial.

Especificaciones:

Sistema descartable para biopsia percutánea que incluye:

- Aguja de biopsia:

  - Mango con aguja integrada que consta de un estilete interno, con hendidura donde queda la muestra obtenida y una cánula externa. de disparo con sistema de resorte.

  - Modos de disparo mixto:

    - Automático y semi automático.

  - Con tamaño de muestra:

    - Fijo (estándar o único), o

      - De 10 mm o menor, o

      - Entre 13 mm y 16 mm, o

      - De 18 mm o mayor.

    - Ajustable:

      - Entre 9 mm y 20 mm, o

      - Entre 18 mm y 25 mm.

  - Diámetro de la aguja de biopsia: entre 12 G y 20 G.

  - Longitud de la aguja de biopsia:

    - De 10 cm o menor, o

    - Entre 11 cm y 13 cm, o

    - Entre 15 cm y 16 cm, o

    - Entre 18 cm y 20 cm, o

    - Entre 21 cm o mayor. y 25 cm.

  - Extremo distal de la aguja:

    - Con marcas ecorefringente o ecogénica, o

    - Sin marcas ecorefringente o ecogénica.

  - Con marcas visibles de profundidad.

  - Con marcador visible del diámetro de la aguja.

- Aguja coaxial que consta de:

  - Cánula o aguja metálica.

    - Extremo distal:

      - Con marcas ecorefringente o ecogénica, o.

      - Sin marcas ecorefringente o ecogénica.

    - Con marcas visibles de profundidad (cm)

    - Con o sin punta biselada o tipo trocar.

    - Con rosca o sistema luer lock.

    - Con mayor diámetro compatible para utilizar con la aguja del punto 1.

  - Con estilete o trocar interno.

LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ EL TAMAÑO DE MUESTRA, DIÁMETRO, LONGITUD Y EL EXTREMO DISTAL DE LA AGUJA DE BIOPSIA QUE REQUIERA.

Observaciones:

- Empaque individual estéril.

- Fecha de fabricación, número de lote y fecha de vencimiento visibles.

- Vigencia mínima de expiración del producto de 18 o más meses al momento de entrega del producto.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

Tipo de producto: Material e Insumos de Imagenología-Dispositivo Médico

Clase de riesgo: C

Nivel de atención: 3

Criterio técnico: Sí

Especialidad: Radiología, Radiología Intervencionista, Urología, Nefrología, Neumología, Cirugía General, Gastroenterología.

Presentación: Por unidad.