SISTEMA MOVIL DE ULTRASONIDO CON SOFTWARE DE MAPEO PARA BIOPSIA DE PROSTATA, formulario 23066.

Descripción: Sistema móvil de ultrasonido para el diagnóstico e intervención controlado por un software de mapeo que permite procesamiento, visualización y grabación de imágenes de ultrasonido 3D para realizar biopsias de próstata utilizando la fusión con resonancia magnética y otras modalidades de diagnóstico por imágenes, y para realizar terapia focal.

Especificaciones:

1. Características técnicas:

1.1. Monitor LCD táctil:
1.1.1. Tamaño de 21 pulgadas o mayor. Monitor 21.5” LCD táctil. 
1.2. Unidad central del sistema integrado al carro:
1.2.1. Modos de operación.

1.2.1.1. 2D B-mode.
1.2.1.2. Color Doppler.
1.2.1.3. Color Flow.
1.2.1.4. Power Doppler.

1.2.2. Ajuste de brillo y contraste. 
1.2.3. Modo para mejora de bordes. 
1.2.4. Modo para reducción de ruido. 

1.3. Carrito: con ruedas. 

1.3.1. Brazo articulado para pantalla. 
1.3.2. Soporte para cable. 
1.3.3. Soportes para los transductores y gel. 
1.3.4. Enchufe de alimentación.
1.3.5. Seis (6) o más puertos para ingresar data, conectar pedal y teclado. 
1.3.6. Bandeja para documentos. 
1.3.7. Soporte articulado para el ratón. 
1.3.8. Cuatro (4) o más ruedas con frenos.
1.4. Pedal. 

1.5. Ratón. 

1.6. Teclado físico. 
1.7. DICOM.

1.8. Compatible con RIS/PACS. 

1.9. Alimentación eléctrica entre 100 y 120V/60 Hz. Corriente 100-240, 50-60 Hz. 
Accesorios: 

1. Transductores. 

1.1. Sonda endocavitaria convexa 3D: 

1.1.1. Campo de visión: 146° o mayor. 

1.1.2. Radio 10 mm o menor. 

1.1.3. Angulo de barrido: 90° o mayor. 
1.1.4. Frecuencia de 4 MHz o menor a 9 MHz o mayor. 
1.2. Sonda endocavitaria lineal 3D: 

1.2.1. Campo de visión: 71 mm o mayor. 

1.2.2. Angulo de barrido: 170° o mayor. 

1.2.3. Frecuencia de 4 MHz o menor a 9 MHz o mayor. 

1.3. Transductor convexo: 

1.3.1. Campo de visión: 60° o mayor. 

1.3.2. Radio 60 mm o mayor. 

1.3.3. Frecuencia de 2 MHz o menor a 5 MHz o mayor. 

1.4. Transductor lineal. 

1.4.1. Campo de visión: 40 mm o mayor. 

1.4.2. Frecuencia de 7 MHz o menor a 15 MHz o mayor. 
Software para cartografía de próstata 3D para la aplicación transrectal. 

2. SOFTWARES. 

2.1. Software para biopsia. 

2.1.1. Planificación individualizada. 

2.1.2. Márgenes de ablación automáticos. 

2.1.3. Delimitación de uréter y recto reajustable en tiempo real. 

2.1.4. Reporte especifico de intervención. 

2.1.5. Simulación de la ablación. 

2.2. Software para cartografía de próstata 3D para la aplicación transperineal. 
2.3. Software para cartografía de próstata 3D para la aplicación transrectal. 
2.4. Software para cartografía de próstata 3D para mapeo. Promap-KC.
2.5. Software para cartografía de próstata mediante fusión con resonancia magnética. 
2.6. Software para cartografía de próstata mediante fusión con PET y Tomografía.
2.7. Software con licencia para marcación de resonancia magnética.
Software para medición de volumen de próstata y objetivo. 

3. Cinco (5) Soportes reutilizables para el transductor endocavitario convexo 3D. 

4. Brazo articulado para los soportes del transductor endocavitario convexo 3D. 
4.1. Abrazadera ajustable compatible con la camilla de la institución.

5. Brazo articulado para los soportes del transductor endocavitario lineal 3D. 
5.1. Abrazadera ajustable compatible con la camilla de la institución.

6. Cinco (5) Guías reutilizables de 17 G o 18 G para aplicación transrectal. 

7. Cinco (5) Guías reutilizables de 17 G o 18 G para aplicación transperineal. 
7.1. Completa (full), o
7.2. Pequeña o mini, o
7.3. Tipo aguja (Nail)
8. Guías desechables de 17 G o 18 G para aplicación transperineal. 

8.1. Completa (full), o
8.2. Pequeña o mini.
9. Guías desechables de 17 G o 18 G para aplicación transrectal.
10. Generador de 2.5 GHz para ablación de próstata mediante microondas por acceso transperineal con software de cartografía de próstata 3D.  
10.1. Cinco (5) o más Sujetadores de aguja reutilizable.

10.2. Soporte para carrito portátil compatible con el equipo de ultrasonido. 

11. Aguja de microonda desechable de 17 G de 25 cm, para acceso transperineal.
12. Cinco (5) Soportes reutilizables para el transductor endocavitario lineal 3D. 
13. UPS de conversión para protección de todo el equipo. 

Rango de frecuencia: de 2 MHZ o menor a 12 MHz o más. 

Software para mejora de bordes. 

Software para reducción de ruido. 

LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR CADA UNO DE LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA. 

Observaciones:

1. Garantía de tres (3) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

2. Un (1) ejemplar del manual de operación y funcionamiento en español.

3. Un (1) ejemplar de manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos.

4. Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindara cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el periodo de garantía.

5. Brindar entrenamiento de operación de dieciséis (16) horas mínimo, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo.

6. Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de veinticuatro (24) horas mínimo, al personal técnico de Biomédica que tendrá a su cargo el mantenimiento y reparación del equipo después de la garantía.

7. Certificación del fabricante en donde confirme disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de siete (7) años mínimo.

8. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

