SISTEMA DE MARCAPASO CARDIACO SIN CABLE BICAMERAL, EXTRAIBLE A LARGO PLAZO, COMPATIBLE CON RESONANCIA MAGNETICA DE 1.5 T Y 3 T, formulario 23919.
Descripción: Dispositivo Cardiaco Transcatéter sin cables, programable, que monitoriza la frecuencia cardiaca y proporciona estimulación antibradicardia con respuesta en frecuencia mediante dos generadores de impulsos autónomos implantados en la aurícula derecha y el ventrículo derecho, emparejados funcionalmente para administrar terapia de estimulación Bicamer al DDD (R).

Especificaciones:
1. Modos de estimulación permanentes: AOO(R), AAI(R), OAO, VOO(R), VVI(R), OVO, DOO(R), DDD(R), DDI(R), VDI(R), ODO, OFF.
2. Frecuencia básica (lpm): entre 30 –130 en pasos de 5; 140–150 en pasos de 10.
3. Periodo refractario VD (ms): 160– 400 en pasos de 30; 440– 500 en pasos de 30.
4. Frecuencia histéresis delta (lpm): OFF; -20 a -5 en pasos de 5.
5. Intervalos de búsqueda (minutos): 1; 5; 10; 15; 30.
6. Frecuencia máxima del sensor (lpm): 90–130 en pasos de 5; 140–170 en pasos de 10.
7. Sensor: OFF; ON; pasivo.
8. Amplitud de impulso (V): 0.25 – 6.0 en pasos de 0.25.
9. Anchura de impulso (ms): 0.1 – 1.5 en pasos de 0.1.
10. Sensibilidad (mV): 0.5–5.0 en pasos de 0.5; 6–10 en pasos de 1; 12–18 en pasos de 2.
11. Polaridad: Bipolar (punta–anillo)

12. Respuesta ante imán: OFF; ON.
13. Ajustes Programables: 

13.1. Resumen de batería.

13.2. Predicción de la longevidad.
13.3. Alertas.
13.4. Contador de eventos.
13.5. Resultado de pruebas de captura / detección.
14. Modo MRI: AOO o VOO o Estimulación OFF.

15. Compatible con Resonancia Magnética (tesla): 1.5 T o 3 T.
16. Región a escanear: Cuerpo entero.
17. Especificaciones físicas del generador.
17.1. Generador Auricular.

17.2. Telemetría: Conductiva.
17.3. Longitud: 32.2 mm / 1.27 in.
17.4. Diámetro externo: 6.5 mm / 0.26 in.
17.5. Peso: 2.1g.
17.6. Volumen: 1.0 cc.
17.7. Mecanismo de fijación: Hélice distal no retráctil.
17.8. Extraíble: Botón de acoplamiento proximal para recaptura inmediata o extracción a largo plazo.
17.9. Marcador radiopaco para visualización durante la implantación.
17.10. Vida útil de batería: =9 años con parámetros de estimulación óptimos
17.11. Generador Ventricular.
17.12. Telemetría: Conductiva.
17.13. Longitud: 38.0 mm / 1.50 in.
17.14. Diámetro externo: 6.5 mm / 0.26 in.
17.15. Peso: 2.4 g.
17.16. Volumen: 1.1cc.
17.17. Mecanismo de fijación: Hélice distal no retráctil.
17.18. Extíble: Botón de acoplamiento proximal para recaptura inmediata o extracción a largo plazo.
17.19. Marcador radiopaco para visualización durante la implantación.

17.20. Vida útil de batería: =9 años con parámetros de estimulación óptimos.
18. Especificaciones físicas del catéter de implantación del generador:

18.1. Catéter de implante dirigible y deflectable.
18.2. Catéter guía integrado con funda protectora para proteger la hélice de fijación.
18.3. Tamaño del introductor (Fr): 25.
18.4. Deflexión (grados): =170°.
18.5. Diámetro externo (mm/in): 4.57 / 0.180.
18.6. Longitud útil (cm/in): 105 / 41.3.
19. Especificaciones físicas del catéter de extracción:
19.1. Catéter de extracción dirigible.
19.2. Herramienta bypass de válvula.
19.3. Catéter guía integrado con una funda protectora y un sistema de tres lazos.
19.4. Tamaño del introductor (Fr): 25.
19.5. Diámetro interno (mm/in): 16.5 / 0.65.
19.6. Longitud útil (cm/in): 105 / 41.3.
LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR EL COMPONENTE (GENERADOR), LOS ACCESORIOS (CATÉTER DE IMPLANTACIÓN Y/O EXTRACCIÓN) Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA. PUEDEN SER ADQUIRIDOS DE FORMA INDIVIDUAL CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones:

1. Periodo de vencimiento de esterilización no menor de 18 meses.

2. Garantía del circuito del marcapaso permanecerá vigente durante la longevidad del mismo y la garantía de la batería será de un mínimo de 60 meses, con el uso de electrodos universales a parámetros de estimulación normal.
3. La empresa proveedora de los marcapasos debe tener personal técnico calificado en

Marcapasos, disponibles en el momento que se les solicite, con certificación de entrenamiento y capacidad para responder al manejo de los marcapasos en el implante de los mismo o en alguna consulta que el personal del servicio de cardiología desee dilucidar.

4. Presentar certificado de entrenamiento por la marca comercial que representa.

5. Proporcionar a la institución el programador actualizado correspondiente al modelo de los marcapasos ofrecidos.

6. Cumplir con los estándares internacionales del aseguramiento de la calidad y comercialización.

MQ/CSS/Homologación 31-07-26/9:00 a.m.-em
Página 2 de 2

