SISTEMA INTEGRADO TERAPIA DE FRIO Y COMPRESION INTEGRADA, formulario 23783.

Descripción: Sistema integrado de frío y compresión destinado a tratar lesiones postquirúrgicas y agudas para reducir el edema, hinchazón y el dolor.

Especificaciones:
1. Equipo:

1.1 Sistema portátil digital. 

1.2 Pantalla Digital LCD a color de 5.7 pulgadas.

1.3 Sistema de terapia integrado

1.3.1 Frío activo 

1.3.2 Compresión intermitente

2. Peso:

2.1 Vacío: 3.3 kg (7.3 lb). 

2.2 Lleno (con hielo y agua): aprox. 8.2 kg (18 lb). 

3. Nivel de presión: ciclos de 5 mmHg a 75 mmHg. 

4. Temperatura de funcionamiento: 1 °C – 40 °C (33.8 °F – 104 °F). 

5. Modos de operación: 

5.1 Modo Manual: Inicio automático, permite ajustar el tiempo y la presión. 

5.2 Modo Programado: selección de 6 programas predefinidos. 

5.2.1 Programa 1: 30 min. activo/ 30 min. inactivo, presión nula. 

5.2.2 Programa 2: 30 min. activo/ 30 min. inactivo, presión baja. 

5.2.3 Programa 3: 30 min. activo/ 30 min. inactivo, presión media. 

5.2.4 Programa 4: 30 min. activo / 60 min. inactivo, presión nula.

5.2.5 Programa 5: 30 min. activo/ 60 min. inactivo, presión baja.

5.2.6 Programa 6: 30 min activo / 60 min inactivo, presión nula. 

5.3 Modo de drenaje: permite al usuario vacíe al agua del depósito de hielo a través de la manguera. 

6. Vendajes anatómicas 

6.1 Constan de un intercambiador de calor interno y una funda exterior. 

6.2 No estériles. 

6.3 Fabricadas en tafetán de nylon de 70 denieres, con cierre de velcro reforzado.

6.4 Cobertura circunferencial para diversas zonas anatómicas: columna, codo, mano, muñeca, rodilla, tobillo, cadera, pierna, espalda y hombro.

6.5 Tallas: 

6.5.1 Small.
6.5.2 Medium. 

6.5.3 Large.
6.5.4 Extra Large. 

7. Niveles de compresión: 

7.1 Presión nula. 

7.2 Presión baja: 5–15 mmHg. 

7.3 Presión media: 5–50 mmHg. 

7.4 Presión alta: 5–75 mmHg.

8. Alimentación de CA: 100–240 V, 50–60 Hz, 1.6 A. 
9. Entrada de CC: 12 V / 2.5 A.

Accesorios:
 1. Cable de alimentación. 

 2. Manguera de conexión.

 3. Bolsa de transporte (opcional). 

4. Adaptador para modo de drenaje. 

5. Intercambiador Térmico. 

6. Manguito.

LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR CADA UNO DE LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA. 

Observaciones:

1. Garantía de tres (3) años mínimo en piezas, accesorios y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción. La empresa debe realizar las actualizaciones del software del equipo durante el período de garantía.

2. Dos (2) ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español.

3. Un (1) ejemplar del manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos

4. Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindara cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el periodo de garantía

5. Brindar entrenamiento de operación de 16 horas mínimo, al personal usuario del servicio, que tendrá n a su cargo la operación del equipo.

6. Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de 4 horas mínimo al personal técnico de biomédica.

7. Certificación del fabricante en donde confirme disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de 7 años mínimo.

8. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

9. El Tiempo de entrega deber ser definido por la unidad ejecutora solicitante.

MQ/CSS/Homologación 26-06-26/9:00 a.m.-em
Página 2 de 2

