SISTEMA AVANZADO PARA EL CUIDADO DE LA VIA AEREA, formulario 23498.

Descripción: Sistema automatizado para el manejo integral de la vía aérea en pacientes intubados, bajo ventilación mecánica. Combina control dinámico del CUFF, aspiración subglótica y lavado controlado de secreciones.

Especificaciones:

1. Unidad de control.
1.1. Botón de encendido/apagado y en espera o standby.
1.2 Software y controladores.
1.3. Módulos:

1.3.1. De succión.
1.3.2. De descarga de aire.
1.3.3. De enjuague.
1.3.4. De analizador de CO2.
1.3.5. De presión del manguito.
1.4. Panel trasero de conexiones.
1.4.1. Conexión de alimentación eléctrica.
1.4.2 Conexión a vacío.
1.4.3. Filtro de aire.
2. Pantalla táctil.
2.1. Botón de configuración.
2.2. Botón de operación manual.
2.3. Botón de operación automática.
2.4. Historial - Presión y fuga.
2.4.1. Presión actual del manguito.
2.4.2. Límites de presión preestablecidos.
2.4.3. Posicionamiento del tubo.
2.4.4. Indicador de conexión del tubo endotraqueal y el kit de la conexión (Instrucción en pantalla)

3. Datos técnicos:

3.1. Detección de fugas en tiempo real mediante la medición del nivel de CO2 y optimización precisa de la presión del manguito.
3.1.1. Enjuague y evacuación eficaz de secreciones subglóticas.
3.1.2. Capacidad de succión profunda y succión oral.
3.1.3. Visualización de la presión del manguito, niveles de CO2 y flujo de succión.

3.1.4. Registro de datos.
3.2. Bomba Peristáltica - grado médico.
3.3. Bomba de aire.
3.3.1. Rango de flujo 235-1410 cc/min.
3.3.2. Rango de presión:0 - 120 mmhg.
3.4. Batería.
3.4.1. Ion de Litio.
3.4.2. Tiempo de funcionamiento: De 1 a 2 horas.
3.4.3. Tiempo de carga: 3 horas.
3.5. Sensor y analizador de CO2.
3.5.1. Rango dinámico: 0 - 10,000 ppm /0.7.6 mmHg.
3.5.2. Precisión: +/- 70 ppm.

3.6. Regulador de Succión:

3.6.1. Precisión: +/- 1.5 mmHg del flujo completo a 0.

3.6.2. Rango de vacío: 0 - 700 mmHg.

4. Modos ajustes:

4.1. Succión automática.

4.2. Enjuague automático.

4.3. Prueba de fugas automática.

5. Alarma visual y auditiva.

6. Suministro eléctrico.

6.1. Grado Medico.

6.2. Fuente de alimentación de aislamiento.

6.3. Entrada: 100V - 240V.

ACCESORIOS:

1. Kit de conexión estéril (Cassette)

2. Tubo endotraqueal PVC:

2.1. Cánula principal conector estándar de 15 mm.

2.2. Balón de neumotaponamiento.

2.3. Lumen del cuff: inflado/desinflado.

2.4. Dos lúmenes de succión (orificios subglóticos)

2.5. Lumen de lavado/irrigación.

2.6. Lumen de muestreo de CO2/capnografia

2.7. Marcadores de profundidad.

2.8. Tamaño: 7.0 mm, 7.5 mm, 8.0 mm.

3. Carro de transporte.

4. Brazo para pared.

5. Cable de alimentación.

6. Conector de entrada de vacío.

7. Filtro de aire antibacteriano.

8. Reservorio de canester de un solo uso.

9. Batería.

LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA. 

Observaciones sugeridas para el pliego de cargos:

1. Garantía de (2) años mínimo, en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

2. Dos (2) ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español.

3. Un (1) ejemplar del manual de servicio técnico.

4. Presentar programa de mantenimiento preventivo y correctivo, que brindar cada seis (6) meses o cuando lo solicite la unidad ejecutora durante el periodo de garantía.

5. Brindar entrenamiento de operación de 24 horas mínimo, al personal que tendrá a su cargo la operación del equipo.

6. Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de 24 horas mínimo, al personal técnico de biomédica/mantenimiento.

7. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo y no reconstruido.

8. Confirmación emitida por el fabricante donde confirmen la disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de 7 años mínimo.

9. El tiempo de entrega debe ser establecido por la Unidad Ejecutora solicitante.

10. El proveedor al que se le adjudique la compra se compromete a facilitar el equipo si la institución no cuenta con uno propio.

MQ/CSS/Homologación 19-03-26/9:00 a.m.-em
Página 2 de 2

