Ficha técnica 48587 del SISTEMA AUTOMÁTICO PARA VERTER, LAVAR Y DESINFECTAR PALETAS Y URINALES (formulario 10580) 
Descripción: Para lavar y desinfectar paletas y urinales.

Especificaciones:

1. Sistema tipo gabinete 

2. Construcción toda de acero inoxidable o combinada con otros materiales, pero la cámara y parte interna de la puerta o tapa deben ser de acero inoxidable y con bordes redondeados para evitar acumulación de residuos. 

3. Cámara de 65 litros o mayor, o tamaño de 41 cm de ancho o mayor, 29 cm de altura o mayor y de 50 cm de profundidad o mayor.  

4. Sistema para drenaje automático o por gravedad

5. Puerta de carga frontal o superior con sellado automático y hermético para evitar escapes o goteos. 

6. Controles con microprocesador, pre-programados de fábrica con parámetros recomendados para el drenado, limpieza y desinfección térmica.  Que incluya secado automático. 

7. Despliegue de información en español. 

8. Tiempo de operación del ciclo no mayor de 10 minutos. 

9. Programas controlados por códigos de acceso. 

10. Con interruptor de pie para operación automática y evitar contaminación. 

11. Con sistema de dosificación de detergente. 

12. Para usar con agua caliente, línea de vapor central o generador de vapor y agua fría.

13. Programa que incluya la limpieza y desinfección de inyectores y cámara después de la desinfección de los artículos. 

14. Entrada de agua fría de ¾". 

15. Entrada de agua caliente de ¾" 

16. Con o sin entrada de vapor de 3⁄4".

17. Drenaje de 3 ½". 

18. Que incluya detergente para 300 ciclos.

19. Alimentación eléctrica 208-240 voltios, 60 Hz.
CONSUMIBLE: 
1. DETERGENTE COMPATIBLE CON EL EQUIPO EXISTENTES EN LAS SIGUIENTES PRESENTACIONES: 

1.1. GARRAFON 5L.

1.2. BARRIL DE 200 KG O 200 L.

Observaciones:

1. Garantía de dos (2) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

2. Un (1) ejemplar del manual de operación y funcionamiento en español.
3. Un (1) ejemplar del manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos.

4. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

5. Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindará cada seis (6) meses o cuando lo solicita la Unidad Ejecutora, durante el período de garantía.

6. Brindar entrenamiento de operación de 4 horas mínimo, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo: enfermeras y asistentes.

7. Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de 8 horas mínimo, al personal que tendrá a su cargo el mantenimiento y reparación del equipo después de la garantía.

8. Certificación del fabricante en donde confirmen la disponibilidad de piezas de repuestos por un período de 7 años mínimo.

9. La empresa debe suministrar la composición y característica del detergente que autoriza la fábrica para usarse con el equipo

10. Tiempo de entrega debe ser definido por la Unidad Ejecutora solicitante.
MQ/CSS/Homologación 03-09-26/09:00 a.m.-em
 Página 2 de 2

