Cámara especializada para el manejo avanzado de la terapia tópica combinada de oxígeno, presión y humidificación (formulario 24023) 

Descripción: Sistema para terapias de heridas crónicas con oxígeno presurizado, cíclico, para el tratamiento de heridas agudas, pie diabético, ulceras venosas, que estimula la neovascularización y la síntesis de colágeno, que consta de tres componentes principales una cámara para extremidades de un solo uso, un controlador y una fuente de oxígeno.
Especificaciones:

1. Controlador con peso de 6.4 lbs (2.9 Kg).

1.1. Configuración del Equipo: Neumática 

1.1.1. Capacidad de flujo de oxígeno de 10L/min 

1.1.2. Presión de entrada: 5 – 60 Psi (0.3 – 4 Bar) 

1.1.3. Presión de terapia: 0 – 50 mbar.

2. Humidificador.
3. Que permita monitorear:
3.1. Tiempo de operación.
3.2. Presión de operación.
3.3. Presión de terapia demasiado alta.
3.4. Temperatura interna demasiado alta.
3.5. Terapia completada 
4. Fuente de alimentación 100 – 230 VAC / 50/60 Hz 
Accesorios:

1. Cámara de extremidad Mediana, de un solo uso (caja de 20).
2. Cámara de extremidad larga, de un solo uso (caja de 20) 
3. Multi-parche, de un solo uso 
4. Manguera de Interfaz de conexión rápida (conecta controlador con cámaras)
5. Manguera de suministro de Oxígeno.
6. Cable del Humificador.
7. Concentrador de Oxígeno
Observaciones:

1. Garantía de tres (3) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

2. Dos (2) ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español.

3. Un (1) ejemplar de manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos.

4. Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindara cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el periodo de garantía.

5. Brindar entrenamiento de operación de dieciséis (16) horas mínimo, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo.
6. Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de veinticuatro (24) horas mínimo, al personal técnico de Biomédica que tendrá a su cargo el mantenimiento y reparación del equipo después de la garantía.

7. Certificación del fabricante en donde confirme disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de siete (7) años mínimo.

8. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

Tipo de producto: Equipo y Mobiliario Medicoquirúrgico- Dispositivos Médicos

Clase de riesgo: 

Nivel de atención: 

CT o CVT: Si

Especialidad: Ortopedía.

Presentación: Por unidad
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