MANTA DE FOTOTERAPIA PORTATIL CON LUZ LED, formulario 23353.
Descripción: Manta de fototerapia para el tratamiento de la ictericia neonatal de manera portátil

Especificaciones:

1. Unidad de poder o caja de control que consta de: 

1.1 Una pantalla LCD a color TFT de 2.4’’ que muestre:

1.1.1 Alerta de temperatura. 

1.1.2 Alerta de la almohadilla o manta luminosa. 

1.1.3 Indicador de carga. 

1.1.4 Alerta de batería baja y estado de la batería.
1.1.5 Tiempo de funcionamiento.
1.1.6 Tiempo restante.
1.1.7 Intensidad luminosa (alta, baja, desactivada)

1.2 Botón de encendido y apagado del dispositivo.
1.3 Botón de control de la intensidad luminosa en alta o baja o para desactivarla.
1.4 Botones de aumento y disminución en intervalos de 30 minutos para el modo temporizador.
1.5 Terminal donde se conecta el adaptador de corriente para cargar el dispositivo.
1.6 Terminal donde se conecta la almohadilla o manta luminosa.
1.7 Batería recargable con autonomía de funcionamiento de 10 horas. 

1.8 Tamaño de la unidad de poder o caja de control de 8.4 cm x 18.4 cm x 2.7 cm

1.9 Peso de 358.3 g (0.79 lb)

2. Alimentación:

2.1 Adaptador de corriente: Entrada: (100 a 240) V~, 50/60 Hz, 500 mA. Salida: 15 VCC, 1,2 A. 

3. Almohadilla o manta luminosa.
3.1 Modulo led incorporado.
3.2 Sensor de temperatura para proteger al paciente del calor del LED.
3.3 Dimensiones: 12.3 cm x 45.9 cm x 1.2 cm. 

3.4 Peso: 508 g (1.12 lb)

4. Fuente de luz led.
4.1 Intensidad luminosa.
4.1.1 Con la cubierta desechable puesta en la almohadilla luminosa.
4.1.1.1 Alta: 60±10 uW/cm2/nm.
4.1.1.2 Baja: 30±10 uW/cm2/nm.
4.1.2 Sin la cubierta desechable puesta en la almohadilla luminosa.
4.1.2.1 Alta: 63±10 µW/cm2/nm.
4.1.2.2 Baja: 33±10 µW/cm2/nm.
4.2 Área iluminada efectiva: 41.2 cm x 10.2 cm.

4.3 Longitud de onda máxima entre 455 y 465 nm.
4.4 Vida útil estimada del LED: 30,000 horas.
5. Modo de funcionamiento:

5.1 Modo normal: La almohadilla luminosa está encendida y funciona de manera continua.
5.2 Modo de temporizador: para establecer el tiempo deseado en intervalos de 30 minutos.
5.2.1 El temporizador puede establecerse en un máximo de 24 horas.
6. Alarmas o alertas audibles y visibles de: 

6.1 Alerta de alta temperatura.
6.1.1 La almohadilla se apagará de manera automática antes de que la temperatura sea superior a 40 °C.

6.2 Batería baja.
6.3 Almohadilla o manta luminosa: Si la comunicación entre la caja de control y la almohadilla es irregular, aparecerá el ícono de alerta de la almohadilla luminosa en la pantalla, y sonará una vez la alarma.

Accesorios: 
1. 25 unidades de cubierta desechable para almohadilla o manta luminosa.

2. 25 unidades de protección ocular tamaño pequeño.

3. 25 unidades de protección ocular tamaño grande. 

4. Almohadilla o manta luminosa. 

5. Estuche rígido.

Observaciones:

1. Garantía de dos (2) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de instalación y aceptación a satisfacción.

2. Dos (2) ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español, al momento de la entrega del equipo.

3. Un (1) ejemplar del manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, al momento de la entrega del equipo.

4. Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindará cada seis (6) meses.

5. Mantenimiento correctivo cuando lo solicite la unidad ejecutora, durante el periodo de garantía.

6. Brindar entrenamiento de operación de cuatro (4) horas mínimo, programadas, al personal del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo.

7. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

8. Certificación del fabricante en donde confirme la disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de siete (7) años

MQ/CSS/Homologación 20-03-2025/9:00 a.m.-em
Página 2 de 2

