GABINETE AUTOMATIZADO PARA GESTIÓN DE MEDICAMENTOS (formulario 23619).

Descripción: Gabinetes cerrados que brindan seguridad con facilidad de acceso para hospitales, farmacias y unidades de enfermería.

Especificaciones Técnicas:

- Gabinete:

  - Fabricado en acero recubierto con pintura electrostática

  - Con puertas de vidrio o metal.

  - Consola de Control:

    - Permite la interfaz de usuario directa con el gabinete a través de la pantalla táctil.

    - Que permita la integración con el software de prescripción electrónica del hospital

    - Que permita la posibilidad de asignación de pacientes por usuario

    - Con aislamiento de fallos y autodetección de errores

    - Capacidad de registro de hasta 7 años de histórico de datos.

    - Pantalla: Panel LCD a color de 15” con tecnología táctil capacitiva (PCAP), resolución nativa 1024 x 768 píxeles

    - Conectividad:

      - Conexión por cable (Ethernet).

      - Conexión inalámbrica (WiFi, opcional)

      - Conexión Bluetooth (opcional)

    - Alimentación eléctrica: 100–240 VCA, 50–60 Hz.

      - Cable de alimentación de 15 pies de largo.

    - Batería:

      - Batería de respaldo interna de ion-litio integrada en la fuente de alimentación.

      - Autonomía: 20 minutos a carga completa.

      - Tiempo de recarga aproximado: 6 horas

  - Que cuente con los siguientes dispositivos integrados:

    - Lector biométrico de huellas para identificación del personal autorizado, con capacidad de almacenar (2 huellas) por usuario.

    - Con o sin lector de tarjetas para acceso mediante credenciales.

    - Con o sin impresora térmica de recibos

    - Con o sin impresora de etiqueta

    - Con o sin escáner de código de barras manual con cable

    - Con o Sin escáner de código de barras inalámbrico (Opcional)

  - Tipos de Gabinetes:

    - Gabinete compacto para sobremesa:

      - Gabinete compacto diseñado para instalación sobre superficie de trabajo.

      - Capacidad de artículos: máximo 240 artículos.

      - Tamaño: 26,5"x 25.4" x 27" (Ancho x Alto x Profundidad)

      - Peso vacío (aprox.): 180 lb

    - Gabinete de media columna:

      - En formato de media altura para instalación en áreas con limitaciones de espacio

      - Capacidad de artículos: máximo 720 artículos.

      - El gabinete deberá permitir el almacenamiento de hasta 8 artículos por estante, con una configuración máxima de 7 estantes con 5 cajones o un total de 20 cajones.

      - Tamaño: 26,5"x 53.3" x 27" (Ancho x Alto x Profundidad)

      - Peso vacío (aprox.): 275 lb

    - Gabinete de una columna:

      - Que permita la integración con módulos auxiliares y accesorios externos

      - Capacidad de artículos: máximo 984 artículos.

      - El gabinete deberá permitir el almacenamiento de hasta 8 artículos por estante, con una configuración máxima de 12 estantes, o bien hasta 20 cajones acompañados de 2 estantes.

      - Tamaño: 26,5"x 77.5" x 27" (Ancho x Alto x Profundidad)

      - Peso vacío (aprox.): 355 lb

    - Módulo auxiliar para gabinete de una columna:

      - Para complementar al gabinete principal de una columna, ampliando la capacidad de almacenamiento de medicamentos y suministros, sin pantalla incorporada.

      - Capacidad de almacenamiento: máximo 1002 artículos.

      - El módulo auxiliar deberá permitir el almacenamiento de hasta 8 artículos por estante, con un máximo de 15 estantes o 20 cajones acompañados de 5 estantes.

      - Tamaño: 26,5"x 77.5" x 27" (Ancho x Alto x Profundidad)

      - Peso vacío (aprox.): 355 lb

    - Gabinete de dos columnas:

      - Que permita la integración modular de estantes y cajones

      - Capacidad de artículos: máximo 1984 artículos.

      - El gabinete deberá permitir el almacenamiento de hasta 8 artículos por estante, con un máximo de 28 estantes o 40 cajones acompañados de 8 estantes.

      - Tamaño: 51.5"x 77.5" x 27" (Ancho x Alto x Profundidad)

      - Peso vacío (aprox.): 540 lb

    - Módulo auxiliar para gabinete de dos columnas:

      - Para complementar al gabinete principal de dos columnas, ampliando la capacidad de almacenamiento de medicamentos y suministros, sin pantalla incorporada.

      - Capacidad de almacenamiento: máximo 2000 artículos.

      - El módulo auxiliar deberá permitir el almacenamiento de hasta 8 artículos por estante, con un máximo de 28 estantes o 40 cajones acompañados de 8 estantes.

      - Tamaño: 26,5"x 77.5" x 27" (Ancho x Alto x Profundidad)

      - Peso vacío (aprox.): 355 lb

    - Gabinete de tres columnas:

      - Que permita la integración modular de estantes y cajones

      - Capacidad de artículos: máximo 2984 artículos. DISPOSITIVOS Y OTROS

      - El gabinete deberá permitir el almacenamiento de hasta 8 artículos por estante, con un máximo de 50 estantes o 60 cajones acompañados de 15 estantes.

      - Tamaño: 76,5"x 77.5" x 27" (Ancho x Alto x Profundidad)

      - Peso vacío (aprox.): 700 lb.

    - Módulo auxiliar para gabinete de tres columnas:

      - Que permita la integración modular de estantes y cajones

      - Capacidad de artículos: máximo 3000 artículos.

      - El gabinete deberá permitir el almacenamiento de hasta 8 artículos por estante, con un máximo de 48 estantes o 60 cajones acompañados de 13 estantes.

      - Tamaño: 76,5"x 77.5" x 27" (Ancho x Alto x Profundidad)

      - Peso vacío (aprox.): 700 lb.

  - Cajones:

    - Con o sin cajón externo de devolución de medicamentos:

      - Medidas:

      - Ancho: 33660 mm (33,66 cm)

      - Alto: 33020 mm (33,02 cm)

      - Profundidad: 20960 mm (20,96 cm)

      - Peso: 7 Kg

    - Con o sin cajón de suministro:

      - Con luz guía

      - Capacidad de almacenamiento de artículos: entre 3 a 24

      - Dimensiones:

        - Ancho: 5850 mm (58,5 cm)

        - Largo: 6200 mm (62,0 cm)

        - Alto: 1000 mm (10,0 cm)

        - Peso: entre 11,34 Kg y 34,0 Kg

    - Con o sin cajón extraíble:

      - Con luz guía

      - Con contenedores configurables con 13 ranuras divisores provistas

      - Dimensiones:

        - Ancho: 5850 mm (58,5 cm)

        - Largo: 6200 mm (62,0 cm)

        - Alto: 1000 mm (10,0 cm)

        - Peso: entre 9,1 Kg y 31,75 Kg.

    - Con o sin cajón de soporte para catéter:

      - Con luz guía

      - Con siete (7) ubicaciones de conexión con máximo cuatro (4) brazos

      - Con ángulo de ganchos para facilitar la colocación y extracción de elementos

      - Con doce (12) ganchos centrados para máxima flexibilidad

      - Peso: entre 22,7 Kg y 45,4 Kg

    - Con o sin cajón de sustancias controladas

  - Tipos de servidores:

    - Virtuales o físicos: El sistema deberá poder implementarse sobre servidores virtuales o físicos, manteniendo las mismas características técnicas mínimas según la capacidad requerida.

    - Tipos de servidores por capacidad:

      - Servidor Micro

        - Capacidad

        - Capacidad máxima: hasta 20 dispositivos

        - Procesamiento

        - vCPU: 4 núcleos (1x4)

        - Velocidad mínima de procesador: 2.3 GHz o superior

        - Memoria

        - Memoria RAM: 16 GB

        - Almacenamiento

        - Disco 1 (Sistema operativo): 72 GB

        - Disco 2 (Datos): 500 GB

        - Disco 3: 32 GB

      - Servidor Intermedio

        - Capacidad

        - Capacidad máxima: hasta 175 dispositivos

        - Procesamiento

        - vCPU: 8 núcleos (1x8)

        - Velocidad mínima de procesador: 2.5 GHz o superior

        - Memoria

        - Memoria RAM: 64 GB

        - Almacenamiento

        - Disco 1 (Sistema operativo): 72 GB

        - Disco 2 (Datos): 1 TB

        - Disco 3: 1 TB

        - Disco 4: 100 GB

    - Tipos de Integración

      - El sistema deberá permitir integrarse con los sistemas de información del hospital mediante aplicación nativa del dispositivo, permitiendo el intercambio de información clínica, administrativa y logística, utilizando mensajería estándar.

        - Integración con HIS

          - ADT / TQ: ingreso, traslado y alta de pacientes.

          - RXP: envío de recetas electrónicas para dispensación.

          - Integración con sistema de Recaudación

          - CHG: cargos por consumo de insumos médicos.

          - RXC: cargos por consumo de medicamentos.

          - Integración con ERP – Reposición

          - ORD: recepción de solicitudes de reposición.

          - ASN: confirmación de pedidos de reposición.

          - IRC: confirmación de recepción de reposición.

          - Integración con ERP – Maestro de artículos

          - IMU: creación y actualización de artículos.

          - Integración con ERP – Inventarios

          - XOR: movimientos de inventario. 1.7.3.1.6 Integración con OmniSupplier

          - Comunicación entre OmniCenter y armarios OmniSupplier mediante MSMQ.

Observaciones:

- Garantía de un (1) año, mínimo en pieza y mano de obras, a partir de la Fecha de aceptación a satisfacción.

- Dos ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español del equipo.

- Presentar un programa de mantenimiento preventivo que se brindará dos (2) veces por año o cuando lo solicite la unidad ejecutora, durante el periodo de garantía.

- Brindar entrenamiento de operación de ocho (8) horas, mínimo al personal del servicio, sin costo adicional para la institución.

- Brindar entrenamiento de ocho (8) horas mínimo por un personal certificado por el fabricante al personal de Biomédica, sin costo adicional para la institución.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo, no reconstruido.

- Certificación del fabricante donde confirme la disponibilidad de piezas de repuesto por un periodo de diez 10 años mínimo. LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ EL TIPO DE GABINETE Y LOS ACCESORIOS SEGÚN SUS NECESIDADES