EQUIPO INTELIGENTE PARA TERAPIA DE OXIGENO CON CANULA NASAL DE ALTO FLUJO, NEBULIZACION Y CPAP HUMIDIFICADO CALENTADO, formulario 23549.

Descripción: Para brindar soporte de oxígeno a los pacientes.
Especificaciones Técnicas:

1. Pantalla táctil o display digital que despliega:
1.1. Modos de tratamientos: 

1.1.1. Bajo flujo de 2 L/min hasta 25 L/min. 

1.1.2. Alto flujo de 10 L/min hasta 80 L/min. 

1.1.3. Alta humidificación de 10 L/min hasta 80 L/min. 

1.1.4. CPAP de 4cmH20 hasta 20 cmH20. 
1.1.5. Inteligente de 10 L/min hasta 80 L/min. 

1.2. Monitoreo: 

1.2.1. Monitoreo de temperatura/humedad.

1.2.2. Monitoreo de SPO2 y frecuencia de pulso.

1.3. Control de temperatura/humedad:

1.3.1. Programación de la temperatura del tubo de 29°C o menor hasta 37°C o mayor.

1.4. Control de concentración de oxígeno de 21% hasta 100%.

1.4.1. Alta concentración de oxígeno de 100% por 2 minutos.

1.5. Tendencias o graficas:
1.5.1. Concentración de oxígeno.

1.5.2. Flujo.

1.5.3. Temperatura y humedad.

1.5.4. Spo2 y frecuencia de pulso.

1.5.5. Presión 

1.6. Tiempo de tratamiento.

1.7. Indice ROX. 
1.8. Tiempo de rampa de 0 min hasta 20 min.

1.9. Flujo de rampa de 2 L/min hasta 25 L/min.

1.10. Alarmas audibles y visibles

2. Puertos de alta presión de oxígeno, baja presión de oxígeno, conexión de oximetría.

3. Con nebulización integrada

4. Alimentación eléctrica entre 100 y 120 V/60 Hz, o autorregulable. 
Accesorios: 

1. Cánula Nasal: 

1.1.  Adulto. 

1.1.1. Pequeño.

1.1.2. Mediano.

1.1.3. Grande. 

1.2.  Pediátrico:

1.2.1.  XS. 

1.2.2. XXS.

1.3. De un solo uso 

2. Conexión o adaptador de traqueostomía. 

2.1. De un solo uso 

3. Tubo corrugado con cámara de agua incluida. 

3.1. De un solo uso 

4. Tubo corrugado con cámara de agua incluida compatible con nebulización. 

4.1. De un solo uso 

5. Mascara CPAP:

5.1. Mascara Nasal: 

5.1.1. Pequeño

5.1.2. Mediano

5.1.3. Grande 

5.2.  Mascara Facial: 

5.2.1. Pequeño

5.2.2. Mediano

5.2.3. Grande 

6. Sensor de SpO2:

6.1. Sensor SPO2 adulto 

6.2. Sensor SPO2 pediátrico 

7. Micro nebulizador o Nebulizador externo.
8. Filtro de aire 

9. Carro de transporte o base rodante con atril, con cuatro ruedas y freno en dos ruedas como mínimo. 

10. UPS con una duración de 40min o más.

LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA Y PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA. 
Observaciones Sugeridas para el Pliego de Cargos: 

1. Garantía de dos (2) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

2. Un (1) ejemplar de manual de operación y funcionamiento en español.

3. Un (1) ejemplar del manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos.

4. Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindará cada (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el período de garantía.

5. Brindar entrenamiento de operación de 40 horas mínimo, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo: médicos, enfermeras, y asistentes.

6. Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de 8 horas mínimo, al personal de Biomédica.

7. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

8. Certificación del fabricante en donde confirme la disponibilidad de piezas de repuestos por un período de 7 años mínimo.

Tipo de producto: Equipo y mobiliario Médico Quirúrgico – Dispositivos médicos

Clase de riesgo: B

Nivel de atención: 2

CT o CVT: Si

Especialidad: Terapia Respiratoria

Presentación: Por unidad
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