Ficha técnica 110091 del EQUIPO DE VIDEO BRONCOSCOPIA FLEXIBLE DE ALTA DEFINICION, formulario 9950.

EQUIPO PROCESADOR DE VIDEO CON BRONCOSCOPIO DESECHABLE.

Descripción: Para la visualización y diagnóstico de las vías respiratorias.

Especificaciones:

1.	Procesador de imagen.

1.1	Pantalla LCD de 10 pulgadas o mayor.

Debe decir: Pantalla LCD táctil o Touch screen de 10 pulgadas o mayor

1.2	HD 1280 x 800 pixeles o mayor.

Debe decir: Pantalla HD o Full HD o UHD

1.3	Capacidad de memoria de 8 GB o mayor.

1.4	Conexión HDMI y USB.

1.5	Funciones.

1.5.1	Fotos.

1.5.2	Video.

1.5.3	Balance de blanco.

Agregar los siguientes puntos.

1.5.4 Audio.

1.5.5 Congelamiento de imagen.

1.6	Batería con duración tres (3) horas o mayor.

1.7	Alimentación eléctrica entre 100-120 V/60 Hz, o autorregulable.

Agregar

1.8 Carro de transporte con cuatro (4) ruedas, ganchos de atril, bandeja y porta broncoscopio

Accesorios:

- Broncoscopio flexible.

  - Campo de visión 120° o mayor.

  - Profundidad de visión 3 mm o menor a 50 mm o mayor.

Profundidad de visión.

1.2.1 De 3 mm hasta 50 mm.

1.2.2 De 50 mm hasta 100 mm

  - Iluminación por lámpara LED.

  - Palanca manual que controla la de deflexión.

  - Rango de deflexión:

    - Hasta 180° o mayor hacia arriba.

    - Hasta 130° o mayor hacia abajo.

  - Control de botones:

    - Botón con conexión de succión.

    - Botón para tomar foto o video.

  - Longitud de trabajo del tubo de inserción 600 mm.

  - Diámetros exteriores y canales de trabajos:

    - Diámetro exterior entre 2.7 mm y 3.2 mm, con canal de trabajo de 1.2 mm.

    - Diámetro exterior entre 3.8 mm y 4.9 mm, con canal de trabajo entre 1.9 mm y 2.2 mm.

    - Diámetro exterior entre 5.0 mm y 5.8 mm, con canal de trabajo entre 2.5 mm y 2.8 mm.

Diámetro exterior entre 5.0 mm y 6.0 mm, con canal de trabajo entre 2.5 mm y 3.2 mm

    - Diámetro exterior 6.0 mm o mayor, con canal de trabajo de 3.2 mm o mayor.

Omitirlo

  - Estéril.

  - De un solo uso.

  - COMPATIBLE Y DE FACIL CONEXIÓN AL PROCESADOR DEL EQUIPO DE VIDEO

LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR CADA UNO DE LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

LA UNIDAD EJECUTORA DEBERA ESPECIFICAR LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DEL EQUIPO PROCESADOR DE VIDEO QUE REQUIERA, SEGÚN LOS PUNTOS: 1.1-1.2-1.3-1.5

Observaciones:

- Garantía de dos (2) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de instalación y aceptación a satisfacción.

- Dos (2) ejemplar del manual de operación y funcionamiento en español.

- Un (1) ejemplar del manual de servicio técnico en inglés o español, debe incluir lista de partes.

- Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindara cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el periodo de garantía.

- Brindar entrenamiento de operación de 4 horas mínimo, programadas, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo.

- Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de cuatro (4) horas mínimo al personal Biomédica o Mantenimiento.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

- Certificación del fabricante en donde confirmen la disponibilidad de piezas de repuesto por un periodo de siete (7) años mínimo.