Ficha técnica 107213 de la AGUJA FINA DE ASPIRACIÓN O BIOPSIA PARA ECOENDOSCOPÍA, formulario 10035.

Descripción: Para obtener muestras de líquidos, células o tejidos.

Para obtener muestras de líquidos, células o tejidos de procedimientos EBUS (ultrasonido Endobroquial) o EUS (ultrasonido endoscópico digestivo)

Especificaciones:

1.	Tipo de agujas:

1.1.	De aspiración:

1.1.1.	Con una (1) o más puntas biseladas.

1.2.	De biopsia:

1.2.1.	Con dos (2) o más puntas biseladas.

1.3.	Material:

1.3.1.	Nitinol o acero inoxidable o cromo-cobalto.

1.4.	Calibre de la aguja entre 19 Ga a 25 Ga.

1.5.	Patrón ecogénico para visualización de la aguja y la punta.

1.6.	Extensión de la aguja ajustable entre 0 cm y 8 cm.

Extensión de la aguja ajustable entre 0 cm y 4 cm para EBUS o extensión de la aguja ajustable entre 0 cm y 8 cm para EUS.

2.	Con bloqueo de la longitud de la aguja y de la vaina.

3.	Diámetro de la vaina entre 1.52 mm y 2.5 mm.

4.	Con estilete.

5.	Jeringa de 20 ml (20cc) con bloqueo para mantener el vacío.

6.	Intercambiable.

Agregar: Con adaptador empaquetado para broncoscopios EBUS o adaptador de bloqueo para EUS

7.	Estéril.

8.	De un solo uso.

LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITARÁ EL TIPO, CALIBRE Y MATERIAL DE LA AGUJA QUE REQUIERA.

LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITARÁ EL TIPO, CALIBRE, MATERIAL DE LA AGUJA, ESTILETE Y TIPO DE PROCEDIMIENTO

Observaciones:

- Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.