Ficha técnica 101441 VIDEO LARINGOSCOPIO CON PANTALLA PARA INTUBACIÓN (formulario 10756)

Descripción: Para intubación.

Especificaciones: 

1. Conexión de video y cámara a colores con visualización total o completa de la vía aérea en la pantalla. 

2. Que soporte la inclusión de: 

     2.1. Cuatro (4) tamaños de hoja de laringoscopio grado de visión laringoscópica (GVL) con ángulo de 60º o mayor tipo MAC.

 3. Iluminación tipo LED.

 4. Tamaño de la pantalla: 

      4.1. De 7 pulgadas o su equivalente en centímetros. 

     4.2. Con resolución de 800 x 480 pixeles.

Tamaño de la pantalla de 7” ( ó su equivalente en centímetros) o mayor, con resolución de 800 x 480 pixeles o más.

 5. Batería recargable. 

      5.1. Con duración de 90 minutos o mayor. 

6. Indicador de carga de la batería. 

7. Mecanismo de antiempañado de la cámara. 

8. Capacidad de almacenaje de video e imágenes en tarjeta de memoria. 

9. Formato de almacenaje de video e imágenes JPEG, MPEG. 

Formato de almacenaje de video e imágenes en JPEG, MPEG o MPEG-4.

10. Balance de blanco. 

11. Alimentación eléctrica 120V+/-10%/60 Hz.

LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR CADA UNO DE LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA Y DEBEN PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CRITERIO TÉCNICO DEL EQUIPO.
Accesorios: 

1. Tapa de cierre para ciclo de esterilización. 

2. Cable de video de 175 cm o mayor.

3. Pedestal con base de cinco ruedas antiestático o no conductivo y canasta. 

4. Hojas de laringoscopio N° 2, N° 3, N° 4 y hoja para intubación difícil. 

5. Tarjeta de memoria de cuatro (4) Giga o más.

 6. Maletín de transporte.

Observaciones: 

1. Garantía de dos (2) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

2. Dos (2) ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español.

3. Un (1) ejemplar del manual de servicio técnico en inglés o español, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos.

4. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.  

5.  Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindará cada cuatro (4) meses cuando lo solicite la unidad ejecutora, durante el período de garantía.

6.  Brindar entrenamiento de operación de 8 horas mínimo, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo y suministrará un maniquí de vía aérea. 

7. Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de 8 horas mínimo, al personal de Biomédica.

8.  Certificación del fabricante en donde confirmen la disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de 7 años mínimo. 

9.  Dos (2) manual de aplicaciones clínicas.

MQ/CSS/Homologación 13-11-2026/ 11:00 a.m./ AJ                                             Página 2 de 2

