SISTEMA DE PUERTO TRIANGULADO IMPLANTABLE DE EPOXY DE LARGA PERMANENCIA CON MARCAGE CT RESISTENTE A MEDIOS DE CONTRASTE (formulario 24191)

Descripción: Para administrar tratamientos prolongados de quimioterapias incluyendo medios de contraste, resistente a altas presiones, para uso en pacientes, pediátrico y adulto.

Especificaciones: 

1. Puerto implantable: 

    1.1. De forma triangular con relieve.

    1.2. Recubierto de Epoxy.

    1.3. Base y cánula de titanio.

    1.4. Septum de Silicona grado médico.

    1.5. Con 2 orificios para sutura de 2.5mm.

    1.6. Marcaje CT indicador de resistencia a altas presiones.

   1.7. Soporta presiones hasta 325 PSI.

   1.8. Compatible con Resonancia Magnética.

 2. Catéter de larga permanencia:

     2.1. Marcado Láser sin tinta.

         2.1.1. Cada cm posterior a los primeros 5cm.

    2.2. Longitud de Entre 50 cm y 90 cm.

    2.3. Punta atraumática.

    2.4. De Poliuretano.

    2.5. Radiopaco.

    2.6. Calibre de: 4.5 Fr, o 5 Fr, o 6.5 Fr, y 8.5 Fr.

 3. Dispositivo de fijación separado: 

     3.1. Anillo Conector.

         3.1.1. De Poliuretano.

         3.1.2. Radiopaco 

4. Tamaños: 

    4.1. Chico:

        4.1.1. Diámetro de la base de 18 mm x 22 mm.

        4.1.2. Diámetro de Septum de silicona de 7.6 mm.

        4.1.3. Altura de 8.7 mm.

        4.1.4. Volumen de la cámara interior 0.15 ml.

        4.1.5. Peso de 3g.

    4.2. Pequeño: 

       4.2.1. Diámetro de la base de 22 mm x 26 mm.

      4.2.2. Diámetro de Septum de silicona de 9.5 mm.

      4.2.3. Altura de 9.7 mm.

      4.2.4. Volumen de la cámara interior 0.25 ml.

      4.2.5. Peso de 5g.

  4.3. Estandar:

      4.3.1. Diámetro de la base 27 mm x 32 mm.

      4.3.2. Diámetro de Septum de silicona de 12.5 mm.

      4.3.3. Altura: 12.2 mm.

      4.3.4. Volumen de la cámara interior: 0.5 ml.

      4.3.5. Peso 8g 5. Accesorios:

  5.1. Aguja Tipo Huber recta sin alas de 22G x 30 mm.

  5.2. Dispositivo levanta venas.

  5.3. Aguja de punción ecogénica o 20G x 50mm 18G x 70mm.

  5.4. Guía tipo J de acero inoxidable entre 50 cm y 70 cm con dispensador. 

   5.5. Introductor Pelable de L80 / 50 mm o L 180 / 140 mm.

   5.6. Tunelizador de acero inoxidable.

   5.7. Jeringuilla luer 10 ml.

   5.8. Aguja tipo Huber de 22G x 15mm o 20G x 20 mm con alas: 

       5.8.1. Bisel atraumático (No cortante).

       5.8.2. Soporta presiones hasta 325psi.

       5.8.3. Línea de extensión con clamp de seguridad.

   5.9. Con o sin cable ECG.

 6. Libre de látex, PVC.

 7. Estéril. 8. De un solo uso.

Observaciones: 

Este puerto implantable por su forma anatómica se adapta mejor al paciente pediátrico y con un tiempo promedio de entre 2 a 5 años.

SISTEMA DE PUERTO TRIANGULADO IMPLANTABLE DE PEEK DE LARGA PERMANENCIA CON MARCAGE CT RESISTENTE A MEDIOS DE CONTRASTE (formulario 24187)

Descripción: Para administrar tratamientos prolongados de quimioterapias incluyendo medios de contraste, resistente a altas presiones, para uso en pacientes, pediátrico y adulto.

Especificaciones: 

1. Puerto implantable: 

    1.1. De forma triangular con relieve.

    1.2. Recubierto de Peek (Poly Ether Ether Ketone).

    1.3. Base y cánula de titanio.

    1.4. Septum de Silicona grado médico.

    1.5. Con 2 orificios para sutura de 2.5mm.

    1.6. Marcaje CT indicador de resistencia a altas presiones.

    1.7. Soporta presiones hasta 325 PSI.

    1.8. Compatible con Resonancia Magnética.

 2. Catéter de larga permanencia: 

     2.1. Marcado Láser sin tinta.

         2.1.1. Cada cm posterior a los primeros 5cm.

     2.2. Longitud de 50 cm.

     2.3. Punta atraumática.

     2.4. De Poliuretano o Silicona.

     2.5. Radiopaco.

     2.6. Calibre de: 5 Fr, o 6.5 Fr, o 8.5 Fr, o 10 Fr.

 3. Dispositivo de fijación separado:
      3.1. Anillo Conector.

          3.1.1. De Poliuretano o Silicona (De acuerdo con el material del Catéter).

          3.1.2. Radiopaco.

 4. Tamaños:
      4.1. Pequeño:

          4.1.1. Diámetro de la base de 29 mm x 22 mm.

          4.1.2. Diámetro de Septum de silicona de 10.8 mm.

          4.1.3. Altura de 11.3 mm.

          4.1.4. Volumen de la cámara interior 0.3 ml.

          4.1.5. Peso de 5g 

      4.2. Estándar: 

          4.2.1. Diámetro de la base 33mm x 26 mm.

          4.2.2. Diámetro de Septum de silicona de 13.0 mm.

          4.2.3. Altura: 13.7 mm.

       4.2.4. Volumen de la cámara interior: 0.5 ml.

       4.2.5. Peso 8g.

5. Accesorios:

   5.1. Tunelizador de acero inoxidable.

   5.2. Dilatador pelable. 

   5.3. De L 180 / 140 mm.

   5.4. Jeringuilla luer de 10 ml. 

   5.5. Aguja Tipo Huber de 22G x 30 mm sin alas. 

   5.6. Dispositivo levanta venas.

   5.7. Puerto de Irrigación.

   5.8. Aguja de punción ecogénica de 18G x 70 mm.

   5.9. Con Aguja tipo Huber:

      5.9.1. De 20 x 20 mm.

      5.9.2. Bisel atraumático (No cortante).

      5.9.3. Con o sin sistema de seguridad.

          5.9.3.1. Mecanismo de activación pasiva que cubre el bisel de la aguja.

          5.9.3.2. Sistema de confirmación mediante clip y punto verde.

          5.9.3.3. Con almohadilla de célula cerrada.

      5.9.4. Soporta presiones hasta 325psi.

      5.9.5. Línea de extensión con clamp de seguridad.

 5.10. Guía tipo J de 50 cm de acero inoxidable con dispensador.

 5.11. Con o sin Cobertor de Ultrasonido: 

      5.11.1. Cobertor de 127 mm x 1473.2 mm.

      5.11.2. Gel conductor.

      5.11.3. Con 2 Anillos de Fijación naranja.

      5.11.4. Bolsa.

 6. Compatible con resonancia magnética. 

7. Libre de látex, PVC y DEHP.

 8. Estéril.

 9. De un solo uso.

Observaciones: 

Este puerto implantable por su forma anatómica se adaptad mejor al paciente pediátrico y con un tiempo promedio de entre 3 a 5 años
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