SISTEMA DE IMAGEN INTRAVASCULAR MULTINODAL (formulario 22655)

Descripción: Para realizar tomografía de coherencia óptica en arterias coronarias para evaluación automática de la estabilidad de la placa gravedad; evaluación cuantitativa automática de las lesiones de bifurcación; evaluación funcional de la arteria coronaria a través de la Relación de flujo virtual (VFR); evaluación automática de los stents biorreabsorbibles (BRS) tras su implantación; evaluación automática de la aposición del stent; evaluación automática de la expansión del stent.

Especificaciones:

- Carro:

  - Computadora.

    - Entorno operativo:

      - CPU: Intel ® Core. i7 o superior.

      - Memoria: > 16 GB.

      - Sistema operativo: Windows 10-64 bits.

      - Software para imagen intravascular V309.9

        - Imagen de OCT (Tomografía de Coherencia Óptica)

          - Resolución: < o = 15 micras.

          - Velocidad del fotograma: 200 f/s.

          - Rango de retroceso: 40/55/80 mm.

          - Velocidad de retroceso: 20/40 mm/s.

          - Rango de escaneo: 10 mm.

          - Capacidad del disco duro: 2 TB.

          - Imagen 3D.

          - Calibración continua.

          - Comparación de imágenes en la misma pantalla antes y después de la PCI.

  - Monitor:

    - Pantalla de TFT (Thon Film Tránsito).

- Unidad de conexión de catéter (PIU).

  - Botón de parada de emergencia.

  - Botón de calibración.

  - Botón de escaneo y pausa.

  - Vaina de coleta.

  - Indicador de fuente de luz.

  - Indicador de catéter.

  - Indicador de catéter.

- Condiciones ambientales:

  - Fuente de alimentación:

    - Voltaje de entrada 100-240 VAC.

    - Frecuencia 50/60Hz.

    - Potencia nominal de entrada 700 VA.

    - Fusible: F10L 250V

  - Entorno de trabajo:

    - Temperatura ambiente: 5º C a 40 º C.

    - Humedad relativa: < o = 80% (sin condensación)

    - Presión atmosférica: 50 kPa a 106 kPa.

  - Entorno de almacenamiento y transporte.

    - Temperatura ambiente: -20º C a 55 º C.

    - Humedad relativa < 93% HR (sin condensación).

    - Presión atmosférica: 50 kPA a 106 kPA.

- Dimensiones y peso generales:

  - Altura 1450 mm.

  - Largo 850 mm.

  - Ancho 550 mm.

  - Peso: 100 Kg.

ACCESORIOS:

- Teclado.

- Mouse.

- Catéter para imagen OCT.

  - Perfil: 2.58 Fr (0.86 mm)

  - Longitud de trabajo: 1350 mm.

  - Posición de la lente desde la punta: 20 mm.

  - Recubrimiento hidrofóbico.

  - Capa externa de PEBAX.

LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR CADA UNO DE LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA

Observaciones:

- Garantía de tres (3) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

- Dos (2) ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español.

- Un (1) ejemplar de manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos.

- Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindara cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el periodo de garantía.

- Brindar entrenamiento de operación de dieciséis (16) horas mínimo, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo.

- Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de veinticuatro (24) horas mínimo, al personal técnico de Biomédica que tendrá a su cargo el mantenimiento y reparación del equipo después de la garantía.

- Certificación del fabricante en donde confirme disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de siete (7) años mínimo.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.