EQUIPO DE TERAPIA PARA PRODUCIR HIPERTERMIA / HIPOTERMIA POR AGUA, formulario 9772.

Descripción: Equipo que permite un calentamiento o enfriamiento rápido o gradual de pacientes neonatal, pediátrico y adulto.

Especificaciones:

- Unidad de calentamiento o enfriamiento a base de agua con:

  - Sistema de calentamiento o enfriamiento activo o de gradiente de temperatura que permite un calentamiento o enfriamiento rápido o gradual.

  - Puente interno que permite el pre-calentamiento o pre-enfriamiento del agua en el equipo antes de su uso con pacientes.

  - Conexiones para tres dispositivos simultáneamente.

  - Modos de operación manual, automático, monitor, gradiente 10, gradiente variable y gradiente inteligente.

  - Niveles de temperatura alta y baja controlados, con alarmas audibles y visuales.

  - Alarma audible y visual para:

    - Sonda defectuosa o desconectada.

    - Límite de temperatura alta y baja en los fluidos.

    - Bajo nivel de agua.

    - Incorrecta temperatura pre-establecida para el paciente.

  - Alarma visual para indicación de flujo.

  - Rango de control de temperatura del agua de 4 °C a 42 °C.

  - Tablero de control sellado con controles mediante teclas de membrana, con indicadores digitales de la temperatura del agua y la del paciente, despliegue de información y del estado del equipo en pantalla LCD.

  - Con ruedas.

- Requerimiento eléctrico entre 110-120 V /60 HZ o autorregulable.

Accesorios:

- Reutilizables:

  - Tres (3) mangueras de conexión, de 2.7 metros de longitud.

  - Tres (3) colchonetas para adultos, tamaño 152.4 cm x 61 cm.

  - Tres (3) colchonetas pediátricas, tamaño 76.2 cm x 55.9 cm.

  - Tres (3) sondas de temperatura, esofágicas/rectales, para adultos o pediátricas (la unidad ejecutora indicará el tipo de las sondas)

  - Tres (3) sondas de temperatura de piel (la unidad ejecutora indicará si requiere este tipo de sonda)

  - Un (1) cordón de extensión de 3 metros de longitud para las sondas de temperatura.

- De un solo uso:

  - Cubierta para la cabeza, chaleco para el torso y colchoneta para miembros inferiores.

  - Cubierta para la cabeza y colchoneta para miembros inferiores.

  - Chaleco para el torso y colchoneta para miembros inferiores.

  - Cubierta para la cabeza, chaleco para el torso y colchoneta para cuerpo entero.

  - Colchoneta para adulto tamaño 162.6 cm x 63.5 cm.

  - Colchoneta para adulto tamaño 152.4 cm x 61 cm.

  - Colchoneta de gel para adulto tamaño 186.7 cm x 54.6 cm x 1.6 cm.

2.5. Colchoneta de polipropileno blanco, tela no tejida o gel para adulto.

2.5.1. Tamaños:

2.5.1.1. 162.6 cm x 63.5 cm.

2.5.1.2. 152.4 cm x 61 cm.

2.5.1.3. 186.7 cm x 54.6 cm x 1.6 cm (gel)

2.6. Colchoneta de polipropileno blanco, tela no tejida o gel pediátrica.

2.6.1. Tamaños:

2.6.1.1. 63.5 cm x 83.8 cm.

2.6.1.2. 55.9 cm x 76.2 cm.

2.6.1.3. 79.4 cm x 60.3 cm x 1.6 cm (gel)

2.7. Colchoneta de polipropileno blanco, tela no tejida o gel para infante.

2.7.1. Tamaños:

2.7.1.1. 31.8 cm x 45.7 cm.

2.7.1.2. 30.5 cm x 45.7 cm.

2.7.1.3. 50.8 cm x 33.1 cm x 1.6 cm (gel)

  - Colchoneta pediátrica tamaño 63.5 cm x 83.8 cm.

  - Colchoneta pediátrica tamaño 55.9 cm x 76.2 cm.

  - Colchoneta de gel pediátrica tamaño 79.4 cm x 60.3 cm x 1.6 cm.

  - Colchoneta para infante tamaño 31.8 cm x 45.7 cm.

  - Colchoneta para infante tamaño 30.5 cm x 45.7 cm.

  - Colchoneta de gel para infante tamaño 50.8 cm x 33.1 cm x 1.6 cm.

  - Sondas de temperatura desechable esofágicas/rectales.

- Juego para uso neonatal:

  - Diez (10) juegos de un solo uso para neonatos que contiene:

    - Colchoneta con manguera integrada con aislamiento y de auto sellado.

    - Sonda de temperatura (rectal/esofágica) de 9 Fr.

    - Protectores para las manos.

    - Par de medias.

LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR CADA UNO DE LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; LOS ACCESORIOS PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NUMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones:

- Garantía de tres (3) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

- Dos (2) ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español.

- Un (1) ejemplar del manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos, electrónicos y mecánico.

- Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindará cada cuatro (4) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora con un periodo de respuesta no mayor de 24 horas durante el período de garantía.

- Brindar entrenamiento de operación por 24 horas mínimo por un técnico certificado por el fabricante, al personal del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo, incluyendo procedimiento de desinfección de los accesorios reusables.

- Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de 40 horas mínimo, al personal de Biomédica por un técnico certificado por el fabricante.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

- Certificación del fabricante en donde confirmen la disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de 7 años mínimo.