CAMA ELECTRICA MULTIFUNCIONAL CON ALTURA ULTRA BAJA CONTRA RIESGO DE CAIDA Y RESPALDO RADIOTRANSPARENTE, formulario 22924.
Descripción: Cama médico-quirúrgica de alto desempeño con capacidad de ajustarse a una altura mínima muy baja, facilitando el acceso y reduciendo el riesgo de lesiones por caídas accidentales. Permitiendo modificar la posición del respaldo radio transparente para rayos X, las piernas y la altura total de la cama mediante un control, adaptándose a las necesidades del paciente.

Especificaciones:
1. Hecha con estructura metálica de acero carbono y con plástico en polímero ABS.

2. Recubierta con pintura electroestática en epoxi.

3. Respaldo radiotransparente que permita realizar tomas radiográficas.

4. La cama debe tener extensor en los pies para pacientes altos con longitud de 251 cm o más.

5. Con cabecero fijo o móvil.

6. Cabecero y pieceros extraíbles.

7. Que permita realizar la posición de RCP manual en ambos lados de la cama y eléctrico en los controles.

8. Barandas plegables de cobertura completa y con capacidad de bloqueo.

9. Sistema articulado de elevación de rodillas y pies fácilmente ajustable.

10. Elevador, respaldo y reposapiés eléctricos.

11. Dimensiones de la cama:

11.1 Soporte del peso 215 kg o más, o su equivalente en lb.

11.2 Con altura ajustable de baja de 34 cm o menos y 76 cm o más de alto (para uso del operador), y con control de paciente de ajustable hasta 48 cm de alto.
11.3 Ángulo de respaldo de 0° a 65°.

11.4 Posición de Trendelenburg/Trendelenburg inversa de 0° a ±12.

11.5 Ángulo de elevación de rodillas de 0° a 30°.
12. Portasuero con cuatro ganchos y 2 kg de capacidad en cada gancho.
13. Gancho de foley.
14. Indicadores integrados en el panel de control que permitan visualizar la batería, el bloqueo de sistema de circulación, la altura de la cama, freno y la alimentación eléctrica.

15. Indicador de ángulo para respaldo, Trendelenburg y Trendelenburg inversa.

16. Luz bajo la cama.

17. Panel de control en ambas barandas, ubicado en la parte exterior para uso del personal médico y con control interno para uso del paciente.

18. Pedales de dirección, posición neutral y freno en las cuatro esquinas.

19. Ruedas de banda doble con tamaño de 15 cm o más.

20. Con ruedas antiestática para reducir la carga eléctrica de la estructura.

21. Colchón compatible con rayos X, antibacteriano, antiácido y anti-hongo. Resistente al agua y fácil de limpiar, fabricado con espuma viscoelástica.

21.1 Fundas removibles sin látex, con costuras termoselladas y barrera anti-fuego, compuesta por un 40% de poliuretano y un 60% de poliamida.

21.2 Con soporte de carga de 225 kg o más.

21.3 El colchón debe tener una longitud de 200 cm, 87 cm de ancho y 14 cm de alto. 
22. Que incluya batería auxiliar.

23. Soporte de oxígeno.
24. Protección IPX6 contra chorros de agua a presión.

25. Alimentación eléctrica:  100-240 V de CA, 50/60 Hz.
ACCESORIOS:

1. Colchón con longitud de 200 cm, 87 cm de ancho y 14 cm de alto.

2. Portasuero con cuatro ganchos y 2 kg de capacidad en cada gancho.
3. Cabecera y pieceros. 

4. Control remoto manual de la enfermera y del paciente.

5. Soporte de oxígeno.
6. Batería auxiliar.
Observaciones:
1. Garantía de un (1) año mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

2. Un (1) ejemplar del manual de operación y funcionamiento en español.

3. Un (1) ejemplar del manual del servicio técnico, debe incluir lista de partes.

4. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

5. Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindará cada seis (6) meses o cuando lo solicite la unidad ejecutora, durante el periodo de la garantía.

6. Brindar entrenamiento de operación de 8 horas mínimo al personal usuario.

7. Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de 8 horas mínimo, al personal de Biomédica/ Mantenimiento que tendrá a su cargo el mantenimiento y reparación del equipo después de la garantía.

8. Certificación del fabricante en donde confirmen la disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de 7 años mínimo.

MQ/CSS/Homologación 02-04-2026/11:00 a.m.-em
Página 2 de 2

