SISTEMA PORTÁTIL PARA EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR EN EL PUNTO DE ATENCIÓN (POC) BASADO EN CHIP (formulario 23383).

Descripción del Producto: El Sistema integrado por 2 equipos; utiliza un cartucho universal para la extracción y purificación de los ácidos nucleicos de forma automática y una vez completado este paso, el material genético del cartucho universal se transfiere a un microchip desechable que realiza la amplificación y detección de diversas enfermedades infecciosas y no infecciosas.

Especificaciones Técnicas:

- Muestras clínicas que pueden ser analizadas en el sistema: Esputo, lavado bronco alveolar, sangre total, suero, plasma, tejido, heces, orina, líquidos cavitarios (líquido pleural, líquido peritoneal, líquido pericárdico, líquido sinovial, líquido cefalorraquídeo), aspirado de ganglios linfáticos, pus, saliva, nasofaríngeo, orofaríngeo, rectal, cervical, secreción uretral y muestras de cultivo.

- Dispositivo de Extracción y Purificación de Ácidos Nucleicos automatizado a partir de muestras clínicas:

  - Realiza la extracción y purificación basado en cartucho universal

  - Extrae y purifica ácidos nucleicos, es decir ADN y ARN

  - Tiempo de extracción y purificación por muestra: 20 minutos.

  - Control interno incluido dentro del cartucho de exracción para la validación de resultados, presencia de inhibidores en la muestra y/o evaluación del proceso de extracción.

  - Tolerante al polvo y resistente a las vibraciones.

  - Interfaces: inhalámbrica Bluetooth, USB 2.0

  - Trabaja con batería recargable o conectada a la corriente eléctrica. Con capacidad de 8 horas de funcionamiento continuo sin corriente eléctrica.

- Dispositivo de amplificación y detección de ADN/ARN mediante PCR en tiempo real.

  - Tecnología: micro PCR basado en chip; cuantitativo, semi-cuantitativo y cualitativo en tiempo real (qPCR).

  - Pantalla táctil de Cristal Líquido con Transistores de Película Fina (TFT-LCD).

  - Óptica: sistema de fluorescencia con tres longitudes de onda (FAM, ATOP y Cy-5).

  - Tiempo de amplificación y detección: máximo 40 minutos

  - Autocalibración.

  - Volumen requerido para pruebas de diagnóstico: 6ul. (muestra de ADN /ARN purificada).

  - Tres modelos de dispositivo con capacidades de procesamiento dependiente de la demanda: ? Un canal de procesamiento de PCR. ? Dos canales independientes de procesamiento de PCR. ? Cuatro canales independientes de procesamiento de PCR. Usuario seleccionará el modelo que requiere.

  - Interfaces: WiFi, 3G, Bluetooth.

  - Permite la conexión a una impresora térmica externa a través de Bluetooth.

  - Capacidad para almacenar hasta 20,000 resultados de pruebas.

  - Impresora térmica por bluetooth.

  - Compatible con dispositivo de extracción y purificación de ARN / ADN basado en cartucho universal.

  - Tolerante al polvo y resistente a las vibraciones.

  - Interfaces: inhalámbrica Bluetooth, USB 2.0

  - Trabaja con batería recargable o conectada a la corriente eléctrica. Con capacidad de 8 horas de funcionamiento continuo sin corriente eléctrica.

Observaciones Especiales y/o Condiciones de Uso:

La unidad ejecutora podrá adquirir el sistema incluyendo el dispositivo de extracción y purificación de ADN /ARN y el dispositivo de micro PCR o por separados según su necesidad.