1. MALLA QUIRURGICA PARA LA REPARACION DE DIASTASIS DE LOS MUSCULOS RECTOS ABDOMINALES POR ABORDAJE EXTRAPERITONEAL, ABIERTO O LAPAROSCOPICO (formulario 23326)

Descripción: Dispositivo médico de baja y mediana densidad o de mediana y alta densidad, indicado para la corrección y reparación de la diástasis de los músculos rectos abdominales y para defectos recidivantes asociados a hernias de la línea media.

Especificaciones:

1. Malla quirúrgica plana precortada 100% polipropileno monofilamento.

2. De doble densidad: baja y mediana o de mediana y alta densidad.

3. Parte medial de 2 cm de ancho con densidad superior de color azul para reforzar la línea media y promover la fibrosis. 

4. Tamaño del poro lateral 2500µm. 

5. Densidad lateral baja de: 35g/m2 y mediana de: 58g/m2.
6. Espesor 0.45mm lateral 0.59 mm.
7. Tamaño del poro medial 2400 µm o 2500 µm.
8. Densidad medial mediana de: 52g/m2 y alta de: 95g/m2.
9. Espesor medial 0.72 mm o 0.75 mm.
10. Tamaño: 10 cm x 20 cm, 10 cm x 25 cm, 10 cm x 30 cm, 10 cm x 35 cm, 10 cm x 40 cm.
11. Estéril.

12. De un solo uso. 

LA INSTITUCION SOLICITARA LA DENSIDAD (BAJA Y MEDIANA O MEDIANA Y ALTA), LATERAL Y MEDIAL, EL TAMAÑO DEL PORO MEDIAL, EL ESPESOR Y EL TAMAÑO QUE REQUIERA.

Observaciones:

1. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización del producto. 

2. Debe traer impresa y visible la fecha de manufacturación y vencimiento, esterilidad del producto no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, lote, marca del fabricante y país de origen.

2. MALLA QUIRURGICA PARA LA REPARACION DE DIASTASIS DE LOS MUSCULOS RECTOS ABDOMINALES POR ABORDAJE EXTRAPERITONEAL, ABIERTO O LAPAROSCOPICO (formulario 23325)

Descripción: Dispositivo médico de baja o mediana densidad indicado para la corrección de la diástasis de los músculos rectos abdominales.

Especificaciones:

1. Malla quirúrgica plana de 100% de polipropileno monofilamento.
2. De baja o mediana densidad. 

3. Con o sin líneas azules longitudinales.
4. Tamaño del poro: 2400 µm o 3000 µm.

5. De baja densidad: 30g/m2 o mediana densidad: 50g/m2.
6. Espesor 0.40 mm o 0.56 mm.
7. Tamaño: 10 cm x 20 cm, 10 cm x 25 cm, 10 cm x 30 cm, 10 cm x 35 cm, 10 cm x 40 cm.

8. Estéril.

9. De un solo uso. 

LA INSTITUCION SOLICITARA LA DENSIDAD, EL TAMANO DEL PORO, EL ESPESOR Y EL TAMANO QUE REQUIERA.

Observaciones:

1. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización del producto. 

2. Debe traer impresa y visible la fecha de manufacturación y vencimiento, esterilidad del producto no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, lote, marca del fabricante y país de origen.

3. MALLA QUIRURGICA CON LINEAS AZULES PARA REFORZAR LA PARED ABDOMINAL POR ABORDAJE EXTRAPERITONEAL, ABIERTO O LAPAROSCOPICO (formulario 23328)

Descripción: Dispositivo médico de mediana densidad, indicado para la reparación de defectos en la pared abdominal o en la región inguinal.

Especificaciones:

1. Malla quirúrgica plana 100% polipropileno monofilamento.

2. Isotrópica.
3. Con líneas azules para determinar la orientación del dispositivo en procedimientos mínimamente invasivos.

4. Alta porosidad efectiva.

5. Baja superficie reactiva.

6. Tamaño del poro: 3000µm.
7. De mediana densidad: 50g/m2.
8. Espesor: 0.56mm.
9. Tamaños: 6 cm x 11 cm, 7.5 cm x 10 cm, 10 cm x 10 cm, 7.5 cm x 15 cm, 10 cm x 15 cm, 15 cm x 15 cm, 20 cm x 20 cm, 25 cm x 25 cm, 25c m x 30 cm, 25 cm x 35 cm, 30 cm x 30 cm, 40 cm x 40 cm, 50 cm x 50 cm. 

10. Estéril.

11. De un solo uso. 

LA INSTITUCION SOLICITARA EL TAMAÑO QUE REQUIERA.

Observaciones:

1. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y   comercialización del producto. 

2. Debe traer impresa y visible la fecha de manufacturación y vencimiento, esterilidad del producto no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, lote, marca del fabricante y país de origen.

4. MALLA QUIRURGICA MICROPOROSA PARA HERNIAS DE LA PARED ABDOMINAL POR TECNICA ABIERTA, EXTRAPERITONEAL O LAPAROSCOPICA (formulario 23330)

Descripción: Dispositivo médico de alta densidad para el tratamiento de hernias de la pared abdominal.

Especificaciones:

1. Malla quirúrgica plana 100% polipropileno monofilamento

2. Con indicaciones adicionales para el tratamiento del abdomen abierto y posterior cierre dinámico.

3. Microporosa.
4. Alta porosidad efectiva.
5. Baja superficie reactiva.

6. De alta densidad 98 g/m2.
7. Tamaño del poro: 900 mm.
8. Espesor: 0.60 mm.
9. Tamaños:6 cm x 11 cm, 7.5 cm x 10 cm, 10 cm x 10 cm, 7.5 cm x 15 cm, 10 cm x 15 cm, 15 cm x 15 cm, 20 cm x 20 cm, 25 cm x 25 cm, 25 cm x 30 cm, 25 cm x 35 cm, 30 cm x 30 cm, 40 cm x 40 cm, 50 cm x 50 cm. 

10. Estéril.

11. De un solo uso. 

LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ EL TAMAÑO QUE REQUIERA.

Observaciones:

1. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y   comercialización del producto. 

2. Debe traer impresa y visible la fecha de manufacturación y vencimiento, esterilidad del producto no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, lote, marca del fabricante y país de origen.

5. MALLA QUIRURGICA PARA LA APROXIMACION PROGRESIVA DE LOS BORDES FASCIALES ABDOMINALES HASTA CONSEGUIR EL CIERRE DEFINITIVO DEL ABDOMEN (formulario 23334) 

Descripción: Dispositivo médico de mediana y alta densidad indicado para adaptarse de manera uniforme a las tensiones y movimientos del abdomen, lo que favorece una funcionalidad óptima en las dinámicas musculares.

Especificaciones:

1. Alta resistencia al desgarre en el centro y en los bordes de la malla quirúrgica, para traccionar secuencialmente el abdomen abierto.

2. Dispositivo medico de uso temporal, que evita la retracción de los músculos laterales, mientras los músculos rectos se acercan gradualmente a la línea alba.

3. Compatible con los sistemas de terapia de presión negativa.

4. Comportamiento isotrópico que genera una mejor funcionalidad en las dinámicas musculares del abdomen.

5. Grandes poros que facilitan el drenaje de los líquidos intraabdominales.

6. Ubicación supra (onlay) o infra (sublay) aponeurótica.

7. Isotropico 

8. Tamaño de poro lateral: 2500 µm.

9. Densidad lateral: 58 g/m^2.

10. Espesor lateral: 0.59 mm.

11. Tamaño de poro medial: 2500 µm.

12. Densidad medial: 95g/m^2.

13. Espesor medial: 0.75 mm.

14. Tamaños: 20 cm x 20 cm, 25 cm x 25 cm, 30 cm x 30 cm, 35 cm x 35 cm, 40 cm x 40 cm, 45 cm x 45 cm, 50 cm x 50 cm. 

15. Estéril.

16. De un solo uso. 

LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ EL TAMAÑO QUE REQUIERA.

Observaciones:

1. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y   comercialización del producto. 

2. Debe traer impresa y visible la fecha de manufacturación y vencimiento, esterilidad del producto no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, lote, marca del fabricante y país de origen.

CSS/MQ/Homologación 24-03-26/9:00 a.m.-em
Página 2 de 2

