JUEGO DESECHABLE DE ASPIRACION CON FILTRO PARA CIRUGIAS ABIERTAS (formulario 23581) 
Descripción: Para la eliminación de desechos y sangre durante intervenciones quirúrgicas. El filtro atrapa astillas de hueso, cemento óseo, coágulos de sangre y otros restos manteniendo un flujo libre. Puede vaciarse durante el procedimiento. Aplicaciones quirúrgicas:

•
Cirugía de cadera

•
Cirugía de rodilla

•
Cirugía de columna 

•
Aneurisma aórtico

•
Cirugía abdominal

Especificaciones:

1.
El juego consiste en:

2.
Dos (2) puntas de aspiración intercambiables y flexibles. 

2.1 Una punta larga de 231mm ± 2 mm, diámetro de 7.8 mm ± 0.5 mm. 

2.2 Una punta corta de 146 mm ± 2 mm, diámetro de 7.8 mm ± 0.5 mm. 

2.3 Cada punta puede colocarse en dos (2) direcciones (al derecho o invertida) brindando al cirujano cuatro configuraciones de orientación para adaptarse al ángulo, profundidad y espacio quirúrgico necesario.

2.4 Material PVC.

3.
Dos filtros removibles que permiten vaciarse. Material resina de AS.


3.1 Longitud de 123 mm ± 0.5 mm.


3.2 Diámetro de 19 mm ± 0.5 mm.


3.3 Diámetro de los orificios de 3 mm ± 0.2 mm.

4. 
Una cámara de aspiración

5.
Una tapa de la cámara 

6.
Mango ergonómico antideslizante con tapa rosca y ranuras que aseguran un buen agarre. 

6.1 Longitud de 210 mm ± 1 mm.

6.2 Filtro integrado que asegura un flujo libre en todo el sistema de aspiración.

6.3 Con conector para el tubo de 6 mm ± 0.2 mm de diámetro.

6.4 Material resina de AS.

7.
Con o sin tubo de aspiración de 2.5 m a 3 m. Tubo de PVC.

8.    Succión continua de alto flujo sin bloqueos.

9.  Ligero para un mejor control.

10.
Estéril.

11.   De un solo uso.

Observaciones:

1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.
MQ/CSS/Homologación 05-06-2026/11:00 a.m.-em
Página 2 de 2

