FICHA TECNICA 103431 del CLAVO CENTRO MEDULAR ANTEROGRADO BLOQUEADO, ESTERIL, CON CAPACIDAD PARA RECONSTRUCCION DE FEMUR, formulario 10361.

DESCRIPCION: Para cirugía ortopédica

ESPECIFICACIONES:

1.De acero inoxidable o titanium,

2.Diámetro entre 9mm y 16mm

3.Longitud entre  240 mm y 480 mm.

4.Debe incluir de 4 a 5 tornillos o pernos de bloqueo

5.Clavo derecho o izquierdo o universal

6.Estéril

- Material: acero inoxidable o titanio o titanio anodizado tipo II.

- Curvatura lateral 4°.

- Anteversión de cuello femoral 12°.

- Angulación cervico diafisaria de 120°, 125° y 130°.

- Sistema de dinamización controlada de 10mm.

- Diámetros:

  - Proximal: 15.7mm.

  - Distal: entre 9mm y 14mm.

- Longitud:

  - Clavo corto anatómico derecho o izquierdo:

    - Longitud de 180mm.

  - Clavo intermedio anatómico derecho o izquierdo:

    - Longitud de 240mm.

  - Clavo largo anatómico derecho o izquierdo:

    - Longitud entre 260mm y 480mm.

- Debe incluir de 3 a 5 tornillos o pernos de bloqueo.

  - Tornillo deslizante:

    - Diámetro de 10.5mm.

    - Longitud entre 70 y 130.

  - Tornillo de fijación:

    - Corto

    - Estándar:

      - Diámetro:

        - Cuerpo liso de 5.0mm.

        - Diámetro de la rosca proximal 6.6mm

        - Longitud entre 70 y 130mm.

  - Tornillo de bloqueo distal:

    - Diámetro de 5mm.

    - Longitud entre 25 y 120, en intervalos de 2.5mm.

- Tapones de cierre:

  - Tamaños de 0mm, y extensiones de 5mm a 20mm.

- Estéril

LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ LAS ESPECIFICACIONES QUE REQUIERA SEGÚN SUS NECESIDADES.

Observaciones sugeridas para el pliego de cargo:

1.	El proveedor se compromete a facilitar la bandeja con el instrumental necesario para la colocación del implante en cirugía electiva y de urgencia.

2.	El proveedor se compromete a ofrecer el apoyo técnico y docente necesario para el conocimiento adecuado del sistema por parte del personal médico y de apoyo quirúrgico (personal del salón de operaciones) hasta que la institución se sienta satisfecha para lograr la mejor utilización del sistema.

3.	Queda a criterio de cada servicio y cada institución solicitar un personal de apoyo con conocimiento del instrumental para el uso del mismo y su cuidado.

4.	El proveedor se compromete a actualizar y/o sustituir el sistema que lo amerite ya sea por daños, desgaste o al quedar obsoleto o descontinuado el mismo.

5.	El implante debe cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

6.	El proveedor se compromete a la disponibilidad del instrumental e implantes en caso de cirugía simultáneas dentro de una o diferentes instituciones.

7.	Si se cambian los modelos de implantes la empresa se compromete a hacer el cambio de las que están en las unidades ejecutoras.

Tipo de producto: Materiales e Insumos Médico quirúrgicos - Dispositivos Médicos

Clase de riesgo: D

Nivel de atención: 2

CT o CVT: Si

Especialidad: Ortopedia

Presentación: Por unidad

.

.