LAPIZ PLASMA DE BAJA TEMPERATURA ADAPTABLE A GENERADORES DE ALTA FRECUENCIA, formulario 23427.
Descripción: Dispositivo quirúrgico desechable de corte y coagulación con precisión de bisturí y el control del sangrado de electrocirugía tradicional, con daño térmico reducido.

Especificaciones:

1. Mango con diseño ergonómico, con controle de corte y coagulación.

2. Electrodo:

2.1. Con aleación de niquel y cromo de alta temperatura (GH4145), reforzada y cubierto de cerámica.

2.2. Borde de corte de 10-15 micrómetros

2.3. Con camisa aislada para evitar quemaduras de piel

2.4. Ángulo de contacto de 109 grados.

2.5. Capacidad hidrofóbica y antiadherente.

2.6. Varios tipos de electrodos:

2.6.1. Con eje no retráctil, longitud de eje 45 mm y longitud de mango 21 5mm.

2.6.1.1. Extremo del eje tipo cuchilla ancha, cuchilla delgada, flecha y flecha delgada.

2.6.2. Con eje retráctil rotable, longitud de eje entre 45 mm y 155 mm y longitud de mango de 155 mm.
2.6.2.1. Con eje de retracción de 190+/-20 mm y elongación 290+/-20 mm.
2.6.2.2. Extremo de eje:  cuchilla ancha, cuchillas delgadas, flecha y flecha delgada.

2.6.3. Laparoscópico con eje de 330 mm y longitud de mango de 155 mm.
2.6.3.1. Extremo del electrodo en forma de L, espátula, cuchilla y flecha delgada.

2.7. Cable de 3 m con conector de 3 pines a generador de alta frecuencia.

3. Estéril.
4. De un solo uso.

LA ENTIDAD PUEDE SOLICITAR EL TIPO DE EJE QUE REQUIERE Y FORMA DEL ELECTRODO A NECESIDAD DEL SERVICIO.
Observaciones:

1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

3. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.
MQ/H.Niño/Homologación 26-03-2026/9:00 a.m.-em
Página 2 de 2

