ENVOLTURAS DE TELA NO TEJIDA SSMMS DE 2 CAPAS FUSIONADAS PARA ESTERILIZAR CON VAPOR, PERÓXIDO DE HIDROGENO U ÓXIDO DE ETILENO (formulario 22640).

Descripción del Producto: Para esterilizar materiales, insumos médicos e instrumental reutilizables

Especificaciones Técnicas:

- Material.

  - 100% polipropileno.

- Formada por dos (2) telas fusionadas.

- Cada tela está formada por cinco (5) capas SSMMS.

- No produce pelusa.

- Suave, fácil para el manejo y doblado.

- Valido para los métodos de esterilización:

  - Vapor.

  - Peróxido de hidrogeno.

  - Óxido de etileno (ETO)

- Contribuye a mantener la integridad de los paquetes estériles por eventos, siempre que sean almacenados bajo los estándares internacionales de calidad:

  - Peróxido máximo 1 año.

  - Vapor máximo 1 año.

  - Óxido de etileno hasta su uso

- Pesos:

  - 47 GSM Envoltura recomendada para bandejas de peso máximo de 6 lb.

  - 54 GSM Envoltura recomendada para bandejas de peso máximo de 9 lb.

  - 61 GSM Envoltura recomendada para bandejas de peso máximo de 10 lb.

  - 71 GSM Envoltura recomendada para bandejas de peso máximo de 13 lb.

  - 75 GSM Envoltura recomendada para bandejas de peso máximo de 25 lb.

- Pruebas que debe cumplir por cada peso

  - ASTM D3776 Peso Base

    - 47 GSM Min 44.7 GSM y Max 51.6 GSM (Gramos por metro cuadrado)

    - 54 GSM Min 51.3 GSM y Max 58.8 GSM.

    - 61 GSM Min 58.0 GSM y Max 66.0 GSM.

    - 71 GSM Min 67.5 GSM y Max 76.0 GSM.

    - 75 GSM Min 71.3 GSM y Max 81.0 GSM

  - ASTM 5034 Resistencia a la Rotura

    - 47 GSM Min 79.0 N (Newton)

    - 54 GSM Min 82.0 N.

    - 61 GSM Min 110.0 N.

    - 71 GSM Min 125.0 N.

    - 75 GSM Min 125.0 N

  - ASTM 5034 Resistencia a la Elongación

    - 47 GSM Min 40.0 %.

    - 54 GSM Min 40.0 %.

    - 61 GSM Min 40.0 %.

    - 71 GSM Min 40.0 %.

    - 75 GSM Min 40.0 %

  - ASTM 5587 Resistencia al desgarro en tejidos sin tejer

    - 47 GSM Min 20.0 N.

    - 54 GSM Min 30.0 N.

    - 61 GSM Min 30.0 N.

    - 71 GSM Min 30.0 N.

    - 75 GSM Min 35.0 N

  - AATCC 127 Resistencia a la penetración del agua

    - 47 GSM Min 400 mmH2O.

    - 54 GSM Min 400 mmH2O.

    - 61 GSM Min 400 mmH2O.

    - 71 GSM Min 400 mmH2O.

    - 75 GSM Min 400 mmH2O

  - ASTM D737 Permeabilidad al aire

    - 47 GSM Min 40 cfm (Pies cúbicos por minuto)

    - 54 GSM Min 40 cfm.

    - 61 GSM Min 33 cfm.

    - 71 GSM Min 30 cfm.

    - 75 GSM Min 30 cfm

  - ASTM F 88 Fuerza del cierre de los materiales de barrera flexibles

    - 47 GSM Min 500 N/m (Newton metro)

    - 54 GSM Min 500 N/m.

    - 61 GSM Min 500 N/m.

    - 71 GSM Min 500 N/m.

    - 75 GSM Min 500 N/m

- Debe cumplir con la prueba de Flamabilidad 16 CFR 1610, Clase 1.

- Tamaños:

  - 12” x 12” (30.5 cm x 30.5 cm)

  - 15” x 15” (38.1 cm x 38.1 cm)

  - 18” x 18” (45.7 cm x 45.7 cm)

  - 20” x 20” (50.8 cm x 50.8 cm)

  - 24” x 24” (60.1 cm x 60.1 cm)

  - 30” x 30” (76.2 cm x 76.2 cm)

  - 36” x 36” (91.4 cm x 91.4 cm)

  - 40” x 40” (101.6 cm x 101.6 cm)

  - 45” x 45” (114.3 cm x 114.3 cm)

  - 48” x 48” (121.9 cm x 121.9 cm)

  - 54” x 54” (137.2 cm x 137.2 cm)

  - 54” x 72” (137.2 cm x 182.9 cm)

LA INSTITUCIÓN PEDIRÁ EL TAMAÑO Y PESO QUE NECESITE.

Observaciones:

- Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, lote, país de origen y marca del fabricante.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización