KIT DE PUERTO IMPLANTABLE CON TECNOLOGIA ANTITROMBOGENICA COMPATIBLE CON RESONANCIA MAGNETICA, formulario 23431.

Descripción: Indicado para pacientes que requieren acceso a largo plazo al sistema venoso central para la extracción de muestras de sangre y la administración de líquidos, incluidos, entre otros, líquidos de hidratación, quimioterapia, analgésicos, terapia nutricional y hemoderivados, así como la administración y eliminación de la medicina nuclear.

Especificaciones: 

1. El kit contiene: 

1.1. Un (1) puerto vascular implantable de titanio o plástico compatible con Resonancia Magnética 3 Tesla. 

1.1.1. Septum con membrana de silicona de sellado automático. 

1.1.2. Con tres (3) orificios de fijación de sutura vacío o relleno de silicona. 

1.2. Un (1) catéter de luz única de poliuretano, flexible, resistente a torceduras, radiopaco que soporta presiones hasta 300 PSI con tecnología antitrombogénica. 

1.2.1. Conectado o desconectado al septum. 

1.2.2. Con collar de bloqueo radiopaco bidireccional. 

1.2.3. Con diámetro entre 5 Fr y 8 Fr y longitud de 65 cm o menor. 

1.3. Con guía de 0.038 en J por 50 cm. 

1.4. Un (1) introductor pelable con o sin válvula entre 6 Fr y 8 Fr. 

1.5. Con aguja introductora de 18G x 70mm. 

1.6. Con dispositivo tunelizador de 23 cm. 

1.7. Un (1) dilatador entre 6 Fr y 8Fr. 

1.8. Con dos (2) jeringuillas de 12 ml o menor. 

1.9. Con dos (2) agujas tipo huber, una (1) recta de 22G x 25 mm y una (1) de 90° de 22G x 27 mm. 

2. Estéril. 

3. De un solo uso. 

LA INSTITUCION SOLICITRA EL DIAMETRO y LONGITUD.
Observaciones:

1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

IMA/CSS/Homologación 18-03-26/9:00 a.m.
Página 2 de 2

