EQUIPO ROBOTICO PORTATIL PARA TERAPIAS PASIVAS Y ACTIVAS DE EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES, formulario 23317.
Descripción: Diseñado para asistir en los programas de rehabilitación en personas con afecciones en extremidades superiores e inferiores. Asiste en las movilizaciones pasivas, activas, activas-asistidas y activas-resistidas como parte de programas de neurorehabilitación, rehabilitación ortopédica, y de otras alteraciones musculoesqueléticas.

Especificaciones:

1. Composición estructural:

1.1. Cuerpo principal:

1.1.1. Con capacidad para movilización de las siguientes articulaciones como mínimo:

1.1.1.1. Codo.

1.1.1.2. Muñeca.

1.1.1.3. Rodilla.

1.1.1.4. Tobillo.

1.2. Actuador: con capacidad de fijarse dependiendo de la articulación a tratar.

1.3. Peso total del equipo no mayor de 20 kg.

2. Características funcionales:

2.1. Rango de velocidad mínimo: 40° - 400°/minuto.

2.2. Medición de rangos de movimiento:

2.2.1. Pasivos.

2.2.2. Activos.

2.3. Modos de terapia pasiva y activa (asistida y resistida):

2.3.1. Permite un mínimo de 10 niveles de velocidad en °/min.

2.3.2. Permite un mínimo de 10 niveles de asistencia y resistencia.

2.3.3. Posiciones mínimas de ejercicio:

2.3.3.1. Codo: supino, prono y neutral.

2.3.3.2. Muñeca: supino, prono y neutral.

2.3.3.3. Rodilla: decúbito supino y sentado.

2.3.3.4. Tobillo: decúbito supino y sentado.

2.3.4. Rango de movimiento:

2.3.4.1. Codo: flexión/extensión de 0° a 140° mínimo.

2.3.4.2. Muñeca: desviación radial/flexión/extensión de 0° a 60° mínimo.

2.3.4.3. Rodilla:

2.3.4.3.1. En decúbito supino: flexión/extensión de 0° a 80° mínimo.

2.3.4.3.2. En posición sentada: flexión/extensión de 0° a 60° mínimo.

2.3.4.4. Tobillo (supino/sentado): dorsiflexión/flexión de 0° a 110° mínimo 

3. Seguridad y tecnología:

3.1. Control operativo de las funciones del equipo con las siguientes opciones como mínimo:

3.1.1. Control remoto.

3.1.2. Aplicación móvil.

3.2. Visualización como mínimo de: 

3.2.1. Tiempo transcurrido del ejercicio.

3.2.2. Repeticiones del ejercicio.
3.2.3. Ángulos de movimiento.

3.3. Registro de los datos de las sesiones anteriores.

3.4. Capacidad máxima de carga del paciente: 130 kg o más.

ACCESORIOS:

1. Funda desechable de extremidad superior e inferior. 

2. Correas de ajustes para extremidad superior e inferior.

3. Maleta con ruedas integradas para transporte del equipo.

4. Control remoto.

LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR CADA UNO DE LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA 
Observaciones sugeridas para el pliego de cargos:

1. Garantía de tres (3) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

2. Dos (2) ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español.

3. Un (1) ejemplar de manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos.

4. Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindara cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el periodo de garantía.

5. Brindar entrenamiento de operación de dieciséis (16) horas mínimo, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo.

6. Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de veinticuatro (24) horas mínimo, al personal técnico de Biomédica que tendrá a su cargo el mantenimiento y reparación del equipo después de la garantía.

7. Certificación del fabricante en donde confirme disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de siete (7) años mínimo.

8. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.
9. Para la aceptación a conformidad del equipo, el proveedor debe entregar, por medios digitales físicos o accesos en línea, los sistemas de restauración de programas, incluyendo el sistema operativo, sistemas controladores, licencias adquiridas y de estación de trabajo (si está incluida en la compra).

MQ/CSS/Homologación 13-03-2025/9:00 a.m.-em
Página 2 de 2

