MICROSCOPIO QUIRURGICO PARA NEUROCIRUGIA DE ALTA ESPECIALIDAD CON INTEGRACION DE FLUORESCENCIA VASCULAR Y ONCOLOGICA, formulario 22641.
Descripción: Equipo rodable no invasivo de precisión en microscopia, utilizado como auxiliar en el tratamiento quirúrgico.

Especificaciones:

1. Cuerpo del microscopio de dimensiones compactas.

2. Rango de zoom: 6:1, Apocromático accionado por motor.

3. Distancias de trabajo: 225 mm a 600 mm.

4. Objetivo de enfoque múltiple accionado por motor de ajuste continuo y también de ajuste manual y automático.

5. Enfoque a través de objetivo de enfoque múltiple accionado por motor por medio de empuñaduras (asas), pedal de control, Perilla de emergencia manual y autoenfoque.

5.1. Dispositivo láser de enfoque dual que permite un posicionamiento rápido y preciso del microscopio

6. Oculares:

6.1. Gran angular para observar con gafas 10× incluidos.

6.2. Ajuste de ±5 dioptrías;

6.3. Con conchas de ocular ajustables.

7. Iluminación:

7.1. Ajuste automático y manual del diámetro del campo de iluminación al campo visual.

7.2. Iluminación principal con lámpara de arco de xenón de alto rendimiento de 400W por medio de fibra óptica e Iluminación de repuesto (auxiliar) con lámpara de arco de xenón de alto rendimiento de 400W por medio de fibra óptica con cambio automático.

7.3. Tecnología de seguridad que permite obtener niveles de iluminación más seguros: la distancia de trabajo está sincronizada con el control de iluminación.

8. Unidad de mando con pantalla táctil gráfica LCD con iluminación de fondo,

8.1. El menú de programación principal permite por lo menos 30 configuraciones específicas del usuario.

8.2. Con sistema de auto diagnóstico integrado.

9. Óptica apocromática con dos canales ópticos diferentes para cirujano principal, uno para mejor profundidad de campo posible y otro para mejor resolución posible.

10. Tres (3) tubos binoculares con ajuste de altura ergonómico para lograr una posición óptima del cirujano sobre el microscopio, con ángulo variable de 30° a 150° para el cirujano principal, 0° a 180° para el ayudante frente a él y 30° a 150° para el asistente lateral.

10.1. Con ajuste de distancia interpupilar.

10.2. Con giro sobre el eje óptico de 360° para el cirujano principal y el asistente cara a cara.

11. Dispositivos de coobservación estereoscópica.

11.1. Cara a cara. Observación simultánea de 180° entre cirujanos. Uno enfrente del otro. Ajuste de enfoque fino independiente para el asistente

11.2. Coobservación para asistente lateral con tres (3) ejes.
11.3. Para observación simultánea de dos (2) cirujanos. Que observen al mismo tiempo el mismo campo operatorio. Seleccionable entre cara a cara y lateral con un simple giro.

12. Mandos del microscopio integrados en las empuñaduras, cuya posición se puede adecuar a discreción del usuario. Para control de funciones de:

12.1. Desplazamiento de zoom.

12.2. Desplazamiento de la distancia de trabajo.

12.3. Desplazamiento del enfoque.

12.4. El botón que libera los seis (6) frenos electromagnéticos del estativo.

12.5. Botón selector lateral para liberación de frenos electromagnéticos, asignables libremente por el usuario.

12.6. Control de movimiento x/y mediante palanca de mando en la empuñadura (asa).

12.7. Basculación lateral e inclinación.

12.8. Todas las funciones de control del microscopio pueden ser programadas en la empuñadura (asa).

13. Con pedal inalámbrico para control remoto de 12 funciones y cable de respaldo.

14. Mando bucal para accionar los movimientos del microscopio con ajuste fino.

15. Estativo de suelo sobre cuatro ruedas y freno central.

15.1. Con seis frenos electromagnéticos configurables por el usuario.

15.2. Equilibrado automático por contrapesos al presionar un botón.

15.3. Que permita el rango de giro del brazo basculante 360°.

15.4. Que permita el rango de giro del porta microscopio 540 grados (+/-270°).

15.5. Con alcance mayor que 1900 mm.

16. Cámara HD de alta sensibilidad, integrada a la óptica.

16.1. Balance de blancos automático o manual (un toque en tiempo real)

17. Sistema de grabación digital integrado en el estativo del microscopio con memoria interna de 2TB.
17.1. Grabación de video en 2D y 3D.
17.2. Configuración de fluorescencias.
17.2.1. Grabación y reproducción en bucle con repetición automática para fluorescencia vascular.
17.3. Grabación de video en formato mp4.
17.4. Posibilidad de transferencia inalámbrica de videos HD e imágenes a través de WiFi a dispositivos móviles.
17.5. Capacidad de almacenamiento de 2 TB.
17.6. Con puertos de conexión USB3.0

17.7. Con licencia DICOM.

18. Pantalla Full HD grado médico de 31”3D 4K integrado en el estativo

19. Con dos filtros de Fluorescencia, una vascular (utilizada con verde Indocianina) que permita la sobre posición de imágenes del flujo sanguíneo en colores en tiempo real, manteniendo los colores reales del campo quirúrgico. Y otra tumoral (utilizada con 5-Ala). Totalmente integradas, activable desde el mando o pedal.

20. El microscopio debe soportar la integración de los sistemas de Fluorescencia vascular, oncológica y linfática, ("En vivo, Azul y Amarilla"). Con posibilidad de manejar las 3 Fluorescencias en el mismo equipo sin realizar cambios estructurales.

20.1. Compatible con fluorescencias.
20.2. Compatibilidad con neuronavegadores BrainLab, Medtronic o Stryker

21. Datos eléctricos alimentación 100 / 230 VAC.
Accesorios Opcionales: 
1. Lámpara de xenón de 400w.

2. Mando bucal para accionar los movimientos del microscopio.

3. Fundas estériles.
4. Casco de visualización quirúrgica multifuncional.

4.1. Que permita la agrupación de datos clínicos esenciales.

4.2. Inyección de realidad aumentada.
4.3. Incorporación de datos del neuronavegador.

4.4. Incorporar imagen del endoscopio.

4.5. Visualización 3D.

4.6. Capacidad de incorporar hasta 3 cascos de visualización.
4.7. Salidas de video para pantallas 3D externas.

Observaciones:

1. Garantía de dos (2) años mínimo, en piezas y mano de obra, a partir de la fecha aceptación a satisfacción.

2. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

3. Certificación emitida por el fabricante en donde confirmen la disponibilidad de piezas de repuestos por un período de 7 años mínimo.

4. Para el ganador definitivo:

4.1 Dos (2) ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español.

4.2 Un (1) ejemplar del manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes.

4.3 Presentar programa de mantenimiento preventivo y correctivo, que brindará cada seis (6) meses o cuando lo solicite

1. la Unidad Ejecutora, durante el período de garantía.

4.4 Brindar entrenamiento de operación de 12 horas mínimo, al personal que tendrá a cargo la operación del equipo.

4.5 Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de 12 horas mínimo, al personal técnico de biomédica.

4.6 El tiempo de entrega debe ser establecido por la Unidad Ejecutora.

MQ/CSS/Homologación 16-12-25/09:00 a.m.-em
Página 2 de 2

