- POSICIONADORES DE ELASTOMERO DE SILOXANO DE GRADO MEDICO ESTERILIZABLES POR AUTOCLAVE (formulario 21968)

Descripción: Posicionadores fabricados de Elastómero de siloxano de grado médico antideslizante, esterilizables en autoclave utilizados para la redistribución del peso del paciente y su posicionamiento en quirófano y otras áreas del hospital.

Especificaciones:

1. Fabricado de elastómero de siloxano de grado médico.

2. Libre de látex.

3. Que no sean radiotransparentes.

4. Resistentes a luz ultravioleta.

5. Esterilizable en autoclave.

6. Hipoalergénico.

7. Soporta temperatura desde -12°C hasta 40°C.

8. No conductivo.

9. Antideslizante.

10. Tamaños:

10.1. Posicionador tipo almohadilla para cabeza y nuca.

10.1.1. Longitud de 264 mm.

10.1.2. Ancho de 220 mm

10.1.3. Grosor de 64 mm..

10.2. Posicionador para talones (par)

10.2.1. Longitud entre 127 mm y 151 mm.

10.2.2. Ancho entre 134 mm y 162 mm.

10.2.3. Grosor de 66 mm y 71 mm.

10.3. Posicionador para brazos.

10.3.1. Longitud entre 395 mm y 500 mm.

10.3.2. Ancho entre 134 mm y 161 mm.

10.3.3. Altura o grosor 10 mm y 40 mm.

10.4. Pad universal para mesa de operación.

10.4.1. Longitud de 520 mm

10.4.2. Ancho de 520 mm.

10.4.3. Grosor de 9 mm.

10.5. Kit para posición prono que permita la visualización del rostro el paciente.

10.5.1. Base de acrílico.

10.5.2. Espejo.

10.5.3. Dos (2) pads de silicona.

10.5.4. Almohadilla de foam.

LA INSTITUCIÓN PODRÁ ESCOGER EL TIPO DE GEL POSICIONADOR, ESPECIFICAR LOS TAMAÑOS Y CANTIDADES

QUE REQUIERA.

Accesorios:

1. Almohadillas de foam.

LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR LA CANTIDAD DE ACCESORIOS QUE REQUIERA; PODRÁN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones:

1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica.

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

- POSICIONADORES PARA LA PREVENCION DE LESIONES DE PRESION (formulario 21970)

Descripción: Posicionadores especiales para la redistribución del peso del paciente, utilizados en diferentes áreas del hospital para la prevención de lesiones por presión.

Especificaciones:

1. Fabricados de silicona de grado médico y foam.

2. Libre de látex.

3. Compatibles para uso con resonancia magnética.

4. Resistentes a rayos ultravioleta.

5. Radiotransparentes o radio traslúcido.

6. Que cumpla con el ISO 10993-10.

7. Soporta temperatura desde -20°C hasta 40°C.

8. No conductivo, no metálicos, no magnéticos.

9. Tamaños:

9.1. Posicionador para brazos contorneado.

9.1.1. Tamaños:

9.1.1.1. Longitud entre: 395 y 510 milímetros.

9.1.1.2. Ancho entre: 140 y 155 milímetros.

9.1.1.3. Altura o grosor de: 40 milímetros.

9.2. Posicionador para brazos tipo almohadilla.

9.2.1. Tamaños:

9.2.1.1. Longitud entre: 400 y 600 milímetros.

9.2.1.2. Ancho entre: 110 y 130 milímetros.

9.2.1.3. Altura entre: 10 y 20 milímetros.

9.3. Posicionador de cabeza tipo dona o herradura.

9.3.1. Tamaños:

9.3.1.1. Diámetro externo entre: 140 y 200 milímetros.

9.3.1.2. Altura o grosor entre: 30 y 55 milímetros.

9.4. Posicionador de para decúbito prono.

9.4.1. Tamaños:

9.4.1.1. Longitud entre: 270 y 280 milímetros.

9.4.1.2. Ancho entre: 220 y 240 milímetros.

9.4.1.3. Altura o grosor entre: 135 y 140 milímetros.

9.5. Posicionador de cabeza contorneado.

9.5.1. Tamaños:

9.5.1.1. Longitud entre 270 y 280 milímetros.

9.5.1.2. Ancho entre: 230 y 240 milímetros.

9.5.1.3. Altura o grosor entre: 65 y 90 milímetros.

9.6. Posicionador para talones tipo almohadilla.

9.6.1. Tamaños:

9.6.1.1. Longitud entre: 175 y 180 milímetros.

9.6.1.2. Ancho entre: 95 y 100 milímetros.

9.6.1.3. Altura o grosor entre: 65 y 70 milímetros.

9.7. Posicionador tipo rodillo o domo con fondo plano.

9.7.1. Tamaños:

9.7.1.1. Longitud entre: 300 y 510 milímetros.

9.7.1.2. Ancho entre: 140 y 150 milímetros.

9.7.1.3. Altura o grosor entre: 75 y 150 milímetros.

9.8. Almohadilla tipo colchoneta.

9.8.1. Tamaños:

9.8.1.1. Longitud entre: 520 y 1150 milímetros.

9.8.1.2. Ancho entre: 520 y 530 milímetros.

9.8.1.3. Altura o grosor entre: 20 y 30 milímetros.

Accesorios

1. Disco antideslizante.

Observaciones:

1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica.

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.