VENTILADOR AVANZADO PARA CUIDADOS INTENSIVOS ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL CON MONITORIZACION DE PODER MECANICO, DISTENSION PULMONAR (AP) Y DISPARO EN VENTILACION NO INVASIVA (VNI) BASADO EN RECONOCIMIENTOS DE PATRONES DE LA ONDA DE FLUJO (SAT) DISPARADOR DE ANALISIS DE PENDIENTE (formulario 22264)

Descripción: Para cuidados intensivos adulto, pediátrico y neonatal con monitorización de poder mecánico, distensión pulmonar (AP) en tiempo real y disparo en ventilación mecánica (VNI) basado en reconocimientos de patrones de la onda de flujo disparo de análisis de la pendiente (SAT) en tiempo real.

Especificaciones:

A.	CONTROLES Y AJUSTES

- Concentración de oxígeno   21 - 100%.

- Frecuencia respiratoria 1 - 150 rpm.

- PEEP / CPAP 0 - 50 cmH2O.

- Volumen Tidal 2 - 3000 ml.

- Pcontrol 1 - 100 cmH2O.

- Psoporte 0 - 100 cmH2O.

- Flujo (mandatorio) 1 - 150 lpm.

- Tiempo inspiratorio 0.1 - 10.0 seg.

- Disparo por presión 0.5 hasta 20 cmH2O.

- Disparo por flujo 0.2 - 25 lpm.

- Alto flujo 02.

  - Flujo de 1 - 80 L/min.

- Neo nCPAP.

  - CPAP 2 hasta 12 cmH2O.

- Neo nIMV.

  - Frecuencia 1 - 40 rpm.

  - Tiempo Insp 0.25 - 1.50 sec.

  - PEEP 2 hasta 10 cmH2O.

  - PIM 2 hasta 30 cmH2O.

  - Flujo base 1.0-12 L/min.

- Ajustes adicionales.

  - Flujo max (espontáneo) hasta 200 lpm.

  - Flujo max (a la salida de la turbina) hasta 300 l/min.

  - Ajuste de rampa 1 – 20.

  - Sensibilidad exhalatoria % (del flujo máx. espontáneo) 1 - 80%.

  - Flujo base (con comp. fugas off) 2.5 - 25 lpm.

  - Plateau (Pausa Insp) 0 - 2.0 sec.

  - PS Tmax    0.15 - 5.0 seg.

- Poder mecánico 0- 150 J/min.

- Tipo de paciente (adulto, Ped, neo)

- Tipo de interfase (Intubado, mascara, cánula)

- Calculador de peso ideal corporal y altura.

- Tipo de humidificador (HME, humidificador, pulmón de prueba)

- Botones de silenciador de alarmas, en espera, ventilación manual y 100% de O2.

B. MODOS VENTILATORIOS Y TIPOS DE RESPIRACIÓN

- Ventilación mandatoria continua con control asistido (CMV)

  - Modo de ventilación mandatoria continúa controlada por presión(P-CMV)

  - Modo de ventilación mandatoria continúa controlada por volumen (V-CMV)

  - Modo de ventilación mandatoria continua con control de volumen regulado por presión (PRVC-   CMV)

  - Modo de ventilación mandatoria continua con control de volumen garantizado (VG-CMV)

- Ventilación mandatoria intermitente sincronizada (SIMV)

  - Modo de ventilación mandatoria intermitente sincronizada controla por presión (P–SIMV)

  - Modo de ventilación mandatoria intermitente sincronizada controlada por volumen (V–SIMV)

  - Ventilación intermitente sincronizada con presión regulada volumen controlado (PRVC–SIMV)

  - Ventilación mandatoria intermitente sincronizada con volumen garantizado (VG-SIMV)

- Ventilación espontánea (SPONT)

  - Ventilación con presión de soporte (CPAP + PS) (PS/CPAP)

  - Volumen soporte, presión regulada con control de volumen (VS/PRVC-PS)

  - Ventilación con presión positiva espontánea en las vías respiratorias (modo de PEEP dual) SPAP/APRV.

  - Presión positiva continua nasal (nCPAP)

  - Ventilación mandatoria intermitente nasal (nIMV)

  - Volumen soporte, ventilación con presión de soporte y volumen garantizado (VS-VG)

- Terapia de oxígeno de alto flujo.

- Volumen minuto asegurado / Volumen corriente asegurado.

  - ACM (Autocontrol)

- Ventilación no invasiva.

  - Disparo durante VNI basado en el reconocimiento de patrones de la onda de flujo (SAT).

- Ventilación de respaldo de apnea.

- Compensación automática de fugas.

- Compensación automática del tubo endotraqueal.

- Modo de destete automático basado en protocolo clínico.

C. PARÁMETROS MONITOREADOS.

- Presión.

  - Máxima presión inspiratoria (Pmax)

  - Presión positiva al final de la exhalación (PEEP)

  - Máxima presión inspiratoria negativa alcanzada por el paciente durante maniobra (PiMax)

  - Presión transpulmonar máxima (PL max)

  - Diferencia entre PEEP y presión esofágica (PL PEEP)

  - Presión Plateau o meseta (Pplateau)

  - Presión de distención (driving pressure) (?P)

  - Relación entre presión de oclusión y presión inspiratoria máxima (P0.1/Pimax)

  - Presión esofágica máxima (PesMax)

  - Diferencia entre presión Plateau y presión esofágica (PLPlat)

  - PEEP Total – PEEP configurado (Auto PEEP)

  - Presión de oclusión en los primeros 100ms (P0.1)

  - Índice de presión tiempo (PTI)

  - Centímetro de agua (cmH2O)

  - PauxPeak presión auxiliar máxima (PauxPeak)

  - Diferencia entre presión esofágica máxima y línea de base de presión esofágica (Dpes)

  - Presión media promedio (Pmed)

  - Presión mínima calculada al final del TET (Pmin)

  - Producto presión tiempo (PTP)

  - Diferencia entre presión esofágica medida al final de la exhalación y presión esofágica medida al inicio de una respiración espontánea (Auto PEEP es)

- Volumen, tiempo y frecuencia.

  - Volumen corriente exhalado (Vte)

  - Volumen corriente exhalado por IBW (Vte/kg)

  - Volumen minuto exhalado (Ve)

  - Volumen corriente exhalado espontáneo (Vte Esp)

  - Volumen minuto exhalado espontáneo (Ve Espont)

  - Volumen corriente inspirado (Vti)

  - Volumen corriente inspirado dividido por PCI (Vti/kg)

  - Volumen minuto espirado dividido por PCI l (Ve/kg)

  - Volumen corriente espirado espontáneo dividido por PCI (Vte Sp/kg)

  - Fracción inspirada de oxígeno (FiO2)

  - Medición de respiraciones en un minuto (Frec).

  - Tiempo inspiratorio (Ti)

  - Medición de respiraciones espontáneas en un minuto (Frec Esp)

  - Flujo espiratorio máximo (PFe)

  - Índice de respiración superficial (RSBI).

  - Relación inspiración: exhalación (I:E / H:L)

  - Tiempo espiratorio (Te)

  - Relación entre tiempo inspiratorio y ciclo respiratorio total (Ti/Ttot)

  - Flujo máximo (Flujo Max)

  - Fuga.

- Mecánica.

  - Complianza estática (Cstat)

  - Resistencia inspiratoria (Rinsp)

  - Constante de tiempo exhalatoria (RCe)

  - Trabajo respiratorio impuesto (WOiImp)

  - Complianza pulmonar (Clung)

  - Complianza dinámica (Cdyn)

  - Resistencia exhalatoria de vías respiratorias y tubo (Rexp)

  - Índice de sobre distensión (C20/C)

  - Trabajo respiratorio del ventilador (WOBv)

  - Complianza de la pared torácica (Ccw)

  - Elastancia (E)

  - Stress index (SI)

  - Complianza dinámica dividida por PCI (Cdyn/kg)

  - Trabajo respiratorio del paciente (WOBp)

  - Complianza estática dividida por PCI (Cstat/kg)

  - Mechanical power (Mech. Power)

  - Índice de tiempo de tensión (TTI)

- CO2 y SpO2.

  - Dióxido de carbono al final de la exhalación medido en mmHg (EtCO2)

  - Espacio muerto alveolar (Vd alv)

  - Espacio muerto fisiológico/volumen corriente (Vd/Vt fis)

  - Presión parcial de CO2 medio exhalado (PeCO2)

  - Volumen de CO2 inspirado (VtiCO2)

  - Volumen exhalado de CO2 por minuto (VCO2 / min)

  - Espacio muerto anatómico (Vd ana)

  - Volumen corriente de CO2 exhalado (VteCO2)

  - Concentración de CO2 exhalado (FetCO2)

  - Fracción de CO2 inspirado (FiCO2)

  - Saturación de oxígeno (SpO2)

  - Frecuencia de pulso (Pulso)

  - Índice de perfusión (PI)

  - Índice de calidad de señal (SQI)

  - Presión de oxígeno transcutáneo (TcPO2)

  - Ventilación alveolar minuto (Valv / min)

  - Volumen corriente alveolar (Valv)

  - CO2 transcutáneo (TcPCO2)

D. ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES.

- Volumen minuto (Ve) Alta / Baja.

- Volumen corriente (Vte) Alta / Baja.

- Frecuencia respiratoria (Frec) Alta / Baja.

- Presión máxima (Pmáx) Alta / Baja.

- PEEP Alta / Baja.

- PetCO2 Alta / Baja.

- SBT – RSBI Alta / Baja.

- SBT – RR Alta / Baja.

- Apnea Off, 3 – 60 sec.

- Límite de Vti Off, 0 – 3500 lm.

- Fugas 20% - 100%.

- Presión en vías aéreas alta y baja.

- Frecuencia respiratoria alta y baja.

- Driving pressure ?P.

- Concentración de oxígeno alta y baja.

- EtCO2 alto y bajo.

- Batería baja.

- Falla de suministro de gases.

E. MONITOR.

- Pantalla tipo TFT.

  - De quince (15) pulgadas.

- Que despliegue:

  - Formas de onda.

  - 2.2. Presión / Tiempo.

  - 2.3. Flujo/ Tiempo.

  - Volumenn / Tiempo.

  - Paux / Tiempo.

  - Ptransp / Tiempo.

  - Pes / Tiempo.

  - PCO2 / Tiempo.

  - FCO2 / Tiempo.

  - Plestimograma.

- Lazos.

  - Flujo/Volumen.

  - Presión/Volumen.

  - Presión/Flujo.

  - PCO2/Volumen.

  - FCO2/Volumen.

  - Paux/Volumen.

  - Paux/Flujo.

  - Pes/Volumen.

  - Pes/Flujo.

  - Ptransp/Volumen.

  - Ptransp/Flujo.

- Tendencias.

  - Datos de tendencias 74 parámetros monitorizados y eventos.

  - Tipo tabular y gráfico.

  - Duración 1 – 72hs.

- Maniobras.

  - PO.1 y PiMax.

  - Pausa inspiratoria.

  - Pausa Exhalatoria.

  - VC (Capacidad Vital)

  - Flujo P/VL Tool.

  - Presión P/VL Tool.

  - Soporte de aspiración.

  - SBT (Test de Respiración espontánea)

  - Pulmón dinámico.

  - Target Tool (herramienta objetivo)

  - Línea objetivo del Driving pressure ?P

  - Mínimo seis (6) bucles en simultáneo.

  - Curvas en simultáneo.

  - Curvas de color que permita identificar fácilmente fase inspiratoria y fase exhalatoria.

  - Que almacene tendencias gráficas de todos los parámetros y registre al menos 72 horas.

  - Con función para congelar cualquier curva y poder revisar los valores mediante un cursor.

  - Herramienta que permita al usuario fijar objetivos para un determinado conjunto de parámetros en todos los modos y muestre en tiempo real qué tan cercano al cumplimiento se encuentra el paciente.

F. CONECTIVIDAD

- Visualizar de manera remota los parámetros y tendencias del ventilador mediante una    aplicación instalada en una PC, sin necesidad de conexión al monitor multiparamétrico.

- Puerto USB para alimentación.

- Puerto HDMI para visualizar pantalla en monitor externo.

G. SUMINISTRO NEUMÁTICO.

- Manguera de O2.

- Con sensor de flujo de hilo caliente o sensor de flujo proximal.

H. SUMINISTRO ELÉCTRICO.

- Requerimiento eléctrico entre 100-120 V 60 Hz o autorregulable.

- Batería interna de respaldo de 240 minutos.

- Puerto de batería externa.

I. CONECTIVIDAD

- Visualizar de manera remota los parámetros y tendencias del ventilador mediante una    aplicación instalada en una PC, sin necesidad de conexión al monitor multiparamétrico.

- Puerto USB para alimentación.

- Puerto HDMI para visualizar pantalla en monitor externo.

J. SUMINISTRO NEUMÁTICO.

- Manguera de O2.

- Con sensor de flujo de hilo caliente o sensor de flujo proximal.

K. SUMINISTRO ELÉCTRICO.

- Requerimiento eléctrico entre 100-120 V 60 Hz o autorregulable.

- Batería interna de respaldo de 240 minutos.

- Puerto de batería externa.

ACCESORIOS

- Humidificador servocontrolado.

- Con montaje rodante para fácil transporte.

- Sensor de CO2 de vía principal con.

  - Adaptadores de vía aérea desechables adulto, pediátrico y neonatal.

- Sensor de SPO2 reutilizable.

- Sensor de flujo exhalatorio

  - Sensor de flujo integrado o

  - Sensor de flujo DP.

- Filtros de bacteria reutilizable.

  - Filtro de bacteria desechable.

- Circuito paciente desechable adulto, pediátrico o neonatal (según necesidad)

- Pulmón de prueba.

- Brazo articulado para fijar circuito paciente.

- Unidad de suministro de gas (turbina)

- Cuerpo de válvula de exhalación y sensor de flujo reutilizables.

- Filtro HEPA en la entrada de la turbina.

- Opción de incluir celda paramagnética para el monitoreo de FiO2.

- Catéter esofágico o transpulmonar.

  - Adulto.

  - Pediátrico.

- Cánulas nasales adulto.

  - Pequeño S.

  - Mediano M.

  - Grande L.

- Cánulas nasal Pediátricas.

  - Pequeño XXS.

  - Pequeño XS.

- Cánulas nasal Neo.

- Mascara de ventilación no invasiva.

  - Pequeño S.

  - Mediano M.

  - Grande L.

LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR CADA UNO DE LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; ESTOS PUEDRAN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO

Observaciones:

- Garantía de tres (3) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

- Dos (2) ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español.

- Un (1) ejemplar de manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos.

- Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindara cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el periodo de garantía.

- Brindar entrenamiento de operación de dieciséis (16) horas mínimo, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo.

- Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de veinticuatro (24) horas mínimo, al personal técnico de Biomédica que tendrá a su cargo el mantenimiento y reparación del equipo después de la garantía.

- Certificación del fabricante en donde confirme disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de siete (7) años mínimo.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.