EXPANSOR TISULAR PARA CIRUGIA RECONSTRUCTIVA (formulario 22977)

Descripción: Para la expansión/extensión progresiva del tejido y la piel en cirugías reconstructivas.

Especificaciones:

Expansor tisular con:

- Superficie:

  - Cubierta blanda de elastómero de silicona multicapa, química y mecánicamente resistente.

    - Material: Polidimetilsiloxano grado implantable.

    - Grosor: 0.3 mm – 0.9 mm.

    - Rugosidad aritmética:  Ra =1 µm.

    - Base reforzada con malla de poliéster para mayor estabilidad en área de contacto posterior y para apoyar la expansión direccional.

    - Con cánula de silicona de 20 cm recortable.

- Tipo de válvula para la irrigación o llenado con SSNN.

  - Remota (Externa)

    - Válvula de autosellado de silicona con placa interna de titanio para evitar punciones (barrera contra punción)

      - Diámetro interno de 17 mm.

      - Diámetro externo de 34 mm.

    - Con cánula de silicona de 5 cm adherida a la válvula.

  - Integrada (Interna)

    - Válvula de silicona con magneto N35EH (NdFeB) recubierto de acero inoxidable grado médico.

    - Diámetro de 20 mm para todos los volúmenes.

    - Con detector magnético con imán de rotación libre para la ubicación del puerto de irrigación o llenado.

- Forma:

  - Rectangular.

  - Semi-lunar.

- Capacidad de llenado (volumen):

    - 50 cc – 700 cc.

- Permanencia del expansor hasta por 12 meses.

- Empaque doble estéril.

- Biocompatible.

- Libre de Látex.

- Estéril por calor seco.

- De un solo uso.

ACCESORIO:

- Válvula remota para la irrigación o llenado con SSNN.

  - Diámetro interno de 11 mm.

  - Diámetro externo de 22 mm.

  - Con cánula de silicona de 5cm adherida a la válvula.

LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR CADA UNO DE LOS ACCESORIOS, LA VÁLVULA, FORMA, CAPACIDAD DE LLENADO Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA

Observaciones:

- Empaque individual.

- Garantía por desperfecto de fabricación.

- Traer impreso y visible: fecha de fabricación, número de lote visible y vigente, país de origen, marca de fábrica.

- Cumplir con estándares internacionales de aseguramiento de calidad y comercialización.

EXPANSOR MAMARIO MICROTEXTURIZADO PARA LA RECONSTRUCCION MAMARIA (formulario 22978)

Descripción: Para la expansión progresiva del tejido y la piel en cirugía de reconstrucción mamaria.

Especificaciones:

Expansor tisular mamario con:

- Cubierta de elastómero de silicona multicapa microtexturizado:

  - Material: Polidimetilsiloxano grado implantable

  - Grosor: 0.45 mm – 1.2 mm.

  - Rugosidad aritmética: Ra = 35 ± 7 µm.

  - Base reforzada con malla de poliéster para mayor estabilidad en área de contacto posterior y para apoyar la expansión direccional.

- Válvula integrada (interna) de silicona para la irrigación o llenado:

  - Con magneto N35EH (NdFeB) recubierto de acero inoxidable grado médico

  - Diámetro de 20 mm para todos los volúmenes.

  - Auto-sellante

  - Con barrera protectora contra punciones.

  - Con detector magnético para puerto de llenado con imán de rotación libre para la ubicación del puerto de irrigación o llenado.

- Forma.

  - Redonda.

- Capacidad de llenado (volumen):

  - 200 cc a 800 cc.

- Permanencia del expansor hasta por 12 meses.

- Biocompatible.

- Libre de Látex.

- Empaque doble estéril.

- Estéril por calor seco.

- De un solo uso.

LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ LA CAPACIDAD DE LLENADO QUE REQUIERA.

Observaciones:

- Empaque individual.

- Garantía por desperfecto de fabricación.

- Traer impreso y visible: fecha de fabricación, número de lote visible y vigente, país de origen, marca de fábrica.

- Cumplir con estándares internacionales de aseguramiento de calidad y comercialización.

IMPLANTE MAMARIO LIVIANO PARA CIRUGIA DE RECONSTRUCCION MAMARIA (formulario 23155)

Descripción: Implante de silicona con microesferas de aire para cirugía de reconstrucción de mama que produce 50% menos tensión sobre los tejidos.

Especificaciones:

Implante mamario de una sola luz:

- Relleno:

  - Material: Gel de silicona cohesivo de última generación y microesferas de borosilicato huecas unidas químicamente al gel de silicona.

- Superficie blanda de elastómero de silicona química y mecánicamente resistente.

  - Material: Polidimetilsiloxano de grado implantable.

  - Tipo de textura:

    - Micro textura.

      - Grosor: 0.35 mm - 1.0 mm.

      - Rugosidad aritmética (Ra): 20 ± 7µm.

    - Micropoliuretano (Matriz 3D de poros abiertos)

      - Grosor: 1.25 mm – 2.4 mm.

      - Tamaño medio del poro: 250 µm.

      - Profundidad máxima de rugosidad (Rt): 1,500 µm.

- Forma.

  - Redondo.

  - Anatómico.

- Proyección.

  - Moderada.

  - Alta.

  - Extra-Alta.

- Volumen.

  - 200 ml – 700 ml.

- Biocompatible.

- Resistencia al aplastamiento >13 bar.

- Compatible con RMN (Resonancia Magnética Nuclear)

- Tarjeta de identificación para trazabilidad del implante.

- Libre de Látex.

- Estéril.

- De un solo uso.

LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ LA TEXTURA, LA FORMA, LA PROYECCIÓN Y EL VOLÚMEN QUE REQUIERA.

Observaciones:

- Empaque individual.

- Traer impreso y visible: número de lote visible y vigente, país de origen, marca de fábrica.

- Cumplir con estándares internacionales de aseguramiento de calidad y comercialización.