GENERADOR DE ENERGIA ELECTROQUIRURGICO CON SISTEMA INTEGRADO DE SUMINISTROS DE FLUIDOS, formulario 23433.
Descripción: Generador que proporciona energía de radiofrecuencia (RF) a piezas de mano electroquirúrgicas monopolares y bipolares desechables con bomba peristáltica rotatoria para la administración simultánea de solución salina para un sellado hemostático.

Especificaciones:

1. Modos electroquirúrgicos:

1.1. Modos de sellado hemostático (Monopolar o Bipolar)

1.2. Modos de corte: 

1.2.1. Nivel de corte bajo.
1.2.2. Nivel de corte medio.
1.2.3. Nivel de corte alto.
1.3. Modos de coagulación: 

1.3.1. Nivel de coagulación bajo.
1.3.2. Nivel de coagulación alto.
2. Con bomba peristáltica rotatoria para la administración simultánea de solución salina para un sellado hemostático.

3. Pantalla táctil.
4. Cuatro ajustes de memoria.
5. Salida monopolar y bipolar. 

6. Retroalimentación de audio de activación y tonos de alarma.
7. Operación simultánea de dos piezas de mano.

8. Conexión al electrodo de retorno al paciente. 

9. Pedal inalámbrico.
10. Pantalla LCD en color para solicitar entradas al usuario y mostrar mensajes informativos, de error y de falla.
11. Que los modos se corten, coagulación y sellado tengan múltiples. configuraciones de potencia disponibles.

12. Que suministre potencia de RF bipolar y suero salino con ajustes en tramos de 5 vatios desde los 20 a los 100 vatios, y en tramos de 10 vatios en el intervalo de 100 a 220 vatios.
13. Indicadores del caudal de suero salino.
14. Control del volumen de sonido.
Accesorios: 
1. Sellador bipolar con camisa.

2. Sellador de vena epidural mini.

3. Sellador de vena epidural.

4. Sellador bipolar.

5. Sellador bipolar maleable con luz.

6. Dispositivo de iluminación inalámbrico con cuatro cuchillas intercambiables.

7. Dispositivo de disección con tamaño de electrodo de 3.0 mm.

8. Dispositivo de disección con tamaño de electrodo de 4.0 mm.

9. Dispositivo de disección con succión integrada y eje telescópico.

10. Dispositivo de disección con tamaño de electrodo de 2.3 mm.

11. Dispositivo de disección con punta triangular maleable.

12. Dispositivo de disección para adenoide.

13. Dispositivo de disección con eje flexible.

14. Dispositivo de disección con exposición de electrodo, punta flexible y agarre giratorio.

15. Sellador monopolar con electrodo de 3.0 mm.

16. Sellador disector. 

17. Sellador con electrodo cilíndrico.

18. Sellador con electrodo de gancho.

19. Pedal inalámbrico.

LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR CADA UNO DE LOS ACCESORIOS, Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA Y DEBEN PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CRITERIO TÉCNICO DEL EQUIPO.

Observaciones:

1. Garantía de tres (3) años mínimos en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción. En caso de que se dañe la unidad la empresa se compromete a suministrar un equipo de respaldo con las mismas especificaciones del equipo.

2. Ejemplar del manual de operación y funcionamiento en español.

3. Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindar cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el período de garantía.

4. Brindar entrenamiento de operación de 8 horas mínimo, al personal del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo.

5. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo a ser entregado es nuevo no reconstruido, fabricado en un periodo no mayor de 3 años.

6. Certificación emitida por el fabricante en donde confirmen la disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de 7 años mínimo.

7. El tiempo de entrega debe ser de acuerdo con las necesidades de la Unidad Ejecutora solicitante.

MA/CSS/Homologación 09-04/2026/9:00 a.m.-em
Página 2 de 2

