SISTEMA DE ASPIRACIÓN PARA TROMBECTOMIA CENTRAL Y PERIFÉRICA., formulario 10802
Descripción: Para aspirar los trombos arteriales y venosos del sistema circulatorio central-periférico y el tratamiento de la oclusión coronaria y el embolismo pulmonar.
Especificaciones:

1.
Bomba de aspiración:

1.1.
Presión de vacío continua de -736.6 mmHg (su equivalencia en pulgada de mercurio). 

1.2.
Botón de encendido/ apagado. 

1.3.
Luces indicadoras.

1.4.
Puerto USB tipo C

1.5.
 Área para recepción del canister o contenedor

1.6.
 Alimentación eléctrica 100-120 V/60 Hz, o autorregulable.
Accesorios: 
1.
Catéter de aspiración:

1.1.
De rigidez variable. 

1.2.
De acero inoxidable o nitinol. 

1.3.
Con banda marcadora radiopaca.

1.4.
Con recubrimiento hidrofílico. 

1.5.
Diámetros y formas de puntas: 

1.5.1.
3Fr, con forma de punta recta. 

1.5.2.
5Fr, con forma de punta recta.

1.5.3.
6Fr, con forma de punta recta o biselada.

1.5.4.
7Fr con microprocesador con forma de punta extratorque
1.5.4. 7Fr con forma de punta torque o Htorque:
1.5.4.1. con microprocesador 
1.5.4.2. con tecnología de aspiración modulada

1.5.5.
8Fr con forma de punta recta o torque o extratorque

1.5.6.
12Fr con microprocesador con forma de punta Htorque o extratorque 
1.5.6. 12 Fr con microprocesador con forma de punta Htorque o Extratorque:

 1.5.6.1 con microprocesador 

1.5.6.2. con tecnología de aspiración modulada

1.5.7.
16Fr con microprocesador con forma de punta Htorque o extratorque 

1.6.
Longitud a entre 30 cm y160 cm. 

1.7.
Estéril, 

1.8.
De un solo uso.
2.
Separador. 

2.1.
Diámetro externo distal: 0.56 mm-2.79 mm (0.022"- 0.110") 

2.2.
Longitud total: entre 90 cm y 200 cm. 

2.3.
Estéril.

2.4.
De un solo uso.
3.
Tubo de aspiración.

3.1.
Con interruptor de flujo. 

3.2.
Longitud hasta 284.5 cm.

3.3.
Estéril.

3.4.
De un solo uso.
4.
Canister o Contenedor de un solo uso de 1000 ml.
LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR CADA UNO DE LOS ACCESORIOS, Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA Y DEBEN PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CRITERIO TÉCNICO DEL EQUIPO.

Observaciones de material estéril:

1.
Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

2.
Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.
Observaciones sugeridas para el pliego de cargo:

1.
Garantía de tres (3) años mínimo a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

2.
Un (1) ejemplar del manual de operación y funcionamiento en español.

3.
Brindar entrenamiento de operación de veinticuatro (24) horas mínimo, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo.
Tipo de producto: Materiales e Insumos Médico quirúrgicos - Dispositivos Médicos
Clase de riesgo: C
Nivel de atención: 3
CT o CVT: Si

Especialidad: Cirugía Cardiovascular, Cirugía Vascular, Cardiología, Radiología Intervencionista
Presentación: Por unidad
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