· STENT METÁLICO GUIADO POR ECOGRAFÍA ENDOSCÓPICA (formulario 23926)

Descripción: Stent metálico para el drenaje de un pseudoquiste pancreático o de una vesícula biliar a través de un abordaje transgástrico o transduodenal.
Especificaciones:

1. STENT PRECARGADO EN EL SISTEMA DE LIBERACIÓN CON ELECTROCAUTERIO

     1.1 Configurado en modo de corte puro 80-120 vatios, 400-500 Vp .

     1.2. marcador azul es visible bajo la vista endoscópica.

                   1.3. Marca Interna y externa de Rayos X 1.5. Con diámetros desde 8 hasta 16 mm para distintas indicaciones. 
                   1.6. Diámetro de la copa 23MM, 25MM, 31MM. 
                   1.7. Longitudes desde 1cm de 3 CM. 
                   1.8. Perfil de liberación de 10 FR.

                   1.9. Longitud del sistema de liberación 180CM.
Observaciones:

1.  Traer impreso y visible número de lote, país de origen y marca de fábrica, esterilidad de 24 meses a partir de la entrega.

2.   Cumplir con los estándares internacionales del aseguramiento de la calidad y comercialización.
· STENT CON LUMEN OPUESTO O BORDES ACAMPANADOS (formulario 23927)

Descripción: TENT CON LUMEN OPUESTO O BORDES ACAMPANADOS.
Especificaciones:

1.  Evita la migración y mantiene la aposición del lúmene 
2.  Totalmente recubierto de silicona que evita fugas y crecimiento. 
3.  Los diámetros de 8mm hasta 16 mm permiten aplicar diversas indicaciones
4.  Diámetro de los extremos del stent de 23, 25, 31MM 
5.  Longitudes desde 1cm hasta 3cm
6.  Perfil de liberación de 9FR o 10FR 
7.  Longitud del sistema de liberación de 180cm
8.  Estéril 
9. De un solo uso
Observaciones: 
1. Traer impreso y visible número de lote, país de origen y marca de fábrica, esterilidad de 24 meses a partir de la entrega.
2.  Cumplir con los estándares internacionales del aseguramiento de la calidad y comercialización
· SISTEMA REMOVEDOR DE CLIPS (formulario23928)
Descripción: Sistema removedor para la extracción endoscópica de clips en el tracto digestivo.

Especificaciones: 

1. Generador
1.1 Carga inicial aprox. 10 min 

1.2. Duración única del impulso durante la activación máx. 65 ms 

1.3. Intervalo entre activaciones = 6 s 

Accesorios:

1. Interruptor activado por el pie con cable conector 

2. Cable de CC para conectar el cortador del removedor

3. Cable de alimentación 

4. Set de removedor incluye:

 4.1. Tapa de recuperación elástica y transparente,

 4.2. Pinzas de agarre para cuerpos extraños o fragmentos de clip 

4.3. Cortador bipolar de clips tamaño 12 o 14

4.4. Estéril 

4.5. De un solo uso. 

Observaciones:
1. Garantía de tres (3) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

2.  Dos (2) ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español.

3.  Un (1) ejemplar de manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos.

4.  Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindara cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el periodo de garantía. 
5. Brindar entrenamiento de operación de dieciséis (16) horas mínimo, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo.

6.  Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de veinticuatro (24) horas mínimo, al personal técnico de Biomédica que tendrá a su cargo el mantenimiento y reparación del equipo después de la garantía. 

7. Certificación del fabricante en donde confirme disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de siete (7) años.
· DISPOSITIVO DESECHABLE DE DOBLE ACCION PARA CIERRE DE TEJIDO (formulario 23929)

Descripción: Dispositivo desechable de doble acción para cierre de tejido del tracto gastrointestinal en pacientes adultos durante procedimientos de endoscopia flexible.

Especificaciones: 

1- Compuesto por un clip y un dispositivo de liberación. 

2-  Espiral con o sin recubrimiento. 

3- Canal de trabajo 3.2mm.

4-  Longitud de trabajo desde 165cm hasta 235 cm.

5-  Diámetro exterior máximo de la parte de inserción 3.0mm. 

6-  Ancho de apertura 15 mm. 

7- Desechable.

8-  Estéril.

Observaciones: 

1. Traer impreso y visible número de lote, país de origen y marca de fábrica, esterilidad de 24 meses a partir de la entrega.
2.  Cumplir con los estándares internacionales del aseguramiento de la calidad y comercialización

· STENT BILIAR POR ULTRASONIDO ENDOSCOPICO (formulario 23930)

Descripción: Indicado para hepaticogastrostomía guiada por ecografía endoscópica en las estenosis biliares malignas.
Especificaciones: 

1. STENT METALICO PARCIALMENTE CUBIERTO 

1.1 La parte cubierta larga (70%).

1.2 La parte desnuda (30%).

1.3 Extremo acampanado anti-migración.

       1.4 Marcadores radiopacos: Tres (3) en ambos extremos y dos (2) en el extremo de la parte cubierta.

       1.5 Diámetro del Stent 8 y 10MM.

       1.6 Longitud 6CM, 8CM,10CM, 12CM.

       1.7 Sistema de liberaciòn 8.5FR.

       1.8 Longitud del Sistema de liberación de 180cm.

       1.9 Estéril.

       1.10. De un solo uso.

Observaciones: 

1. Traer impreso y visible número de lote, país de origen y marca de fábrica, esterilidad de 24 meses a partir de la entrega.
2.  Cumplir con los estándares internacionales del aseguramiento de la calidad y comercialización

· Ficha técnica 102216 SISTEMA DE OSTEOSINTESIS COSTAL Y TORACICO (formulario 10847)
Descripción: Sistema de reconstrucción costal y torácico, estabilización de la pared torácica, en material de titanio.

Especificaciones: 

1. Un (1) alicate para implantes con mandíbula intercambiable de 22cm. 

2. Un (1) alicate para implantes con mandíbula intercambiable estrecha de 22cm.

       3. Dos (2) pinzas planas para doblar clips y barras de conexión de 13.5cm. 

       4. Una (1) pinza de tres puntos para clips costales de 18cm. 

       5. Una (1) pinza de fijación de implantes de 18cm. 

       6. Una (1) pinzado fijación de implantes angulada 100°, de 20.5cm. 

       7. Una (1) pinza de fijación para clips costal estándar, de 20cms.

       8. Una (1) pinza de fijación para clips costales XL, de 20cm. 

       9. Una (1) pinza de fijación para clips costales estándar, angulada 100° de 20cm.

            Clip costal de titanio 2/1, segmentos, estándar, conector girable.
     10. Una (1) pinza de fijación para clips costales XL, angulada 100°, de 20cm. 

            Clip costal de titanio, 2/1 segmentos, XL, conector girable.
     11. Un (1) alicate para cortar las garras de los clips, de 23cm. 

            Conector de titanio para barra de conexión, conector girable.
     12. Una (1) pinza esternal para hacer el túnel, de 32cm. 

            Conector de titanio para barra de conexión.

     13. Una (1) bandeja para esterilización (con capacidad para todo el instrumental).

     14. Dos (2) repuesto para alicate cortador de barras.

IMPLANTES:

1. Clips costales de titanio recto de tres pines: Estándar y XL. 

2. Clips costal de titanio 3D, de 6 segmentos y 9 segmentos. 

3. Barras de conexión de titanio, parcialmente dentada de l50mm, l90mm y 230mm. 

4. Barra de conexión de titanio, completamente dentada de l90mm. 

5. Clip costal izquierdo de 22.5°, de titanio, estándar o XL.

           6. Clip costal izquierdo de 45°, de titanio, estándar o XL. 

7. Clip costal derecho de 22.5°, de titanio, estándar o XL. 

8. Clip costal derecho de 45°, de titanio, estándar o XL.

Observaciones: 

1. Garantía no menor de 5 años a partir de la fecha de entrega en la institución peticionaria.

2.  Traer impreso y visible fecha de manufactura y vencimiento de la esterilidad, país de origen y número de lote visible. 
3. Cumplir con los estándares de aseguramiento de la calidad y comercialización. 
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