Ficha técnica 109058 de la LAVADORA TERMODESINFECTADORA, LUBRICADORA Y SECADORA DE INSTRUMENTOS DE DOS PUERTAS DE ALTA CAPACIDAD PARA USO HOSPITALARIO. (formulario 9988)

Descripción: Para lavado, desinfección, lubricación y secado de dispositivos médicos quirúrgicos.

Especificaciones:

1. Control por microprocesador versión español que permite monitorear todas las funciones del equipo.

2.	Pantalla principal digital:

2.1.	Táctil en color.

2.2.	De cinco (5) pulgadas o mayor.

2.3.	En español alfanumérica, muestra las fases del ciclo y parámetros del ciclo como mínimo: temperatura, tiempo y mensaje de error.

2.4.	Con memoria que conserva hasta los últimos diez ciclos ejecutados.

3.	Pantalla táctil del lado secundario que muestra simultáneamente la misma información que la pantalla del lado principal.

4.	Tamaño de la cámara de lavado:

4.1.	Ancho: entre 670 mm y 750 mm.

4.2.      Altura: entre 665 mm y 850 mm.

4.3.	Profundidad: entre 600 mm y 850 mm.

5.	Cámara de acero inoxidable 316L o 304L, calibre 14 ó16.

6.	Proceso de lavar, desinfectar, lubricar y secar.

7.	Dos (2) puertas con vidrio, apertura hacia el frente o deslizante vertical.

8.	Dos (2) puertas con interruptor de elevación, si es automática.

9.	Dos (2) puertas con interruptor de seguridad que no permite iniciar el ciclo si la puerta está abierta.

10.	Altura del piso al lado inferior de la cámara o altura de carga de 70 cm o mayor.

11.	Seis (6) ciclos o más de operación pre-programados.

12.	Deberá permitir un ciclo de limpieza o autodensinfección.

13.	Bomba con sistema rotativo de dispersión y con dispersores o brazos de lavado de acero inoxidable.

14.	Elementos resistivos de 3 kW o más.

15.	Malla para la protección del sistema de tuberías y de la bomba.

16.	Sistema de inyección de detergente que reduce la manipulación de los químicos.

17.	Permite colocar tres (3) o más tipos de productos químicos diferentes.

18.	Alarma sonora y visual   para indicar el reemplazo del contenedor de detergente.

19.	Bomba de circulación de acero inoxidable con capacidad de 100 o más gal/minuto.

20.	Modo o código para servicio técnico.

21.	Alarmas audibles y visuales en caso de fallas.

22.	Luz en el interior de la cámara de lavado.

23.	Batería interna para memoria con duración de cinco (5) años o más.

24.	Impresora para el registro del proceso del ciclo seleccionado.

25.	Filtro de aire de la cámara tipo HEPA.

26.	Funcionamiento con vapor de caldera central o eléctrico.

27.	Funcionamiento con aire comprimido central o integrado a la maquina o eléctrico.

28.	Dos (2) carros de transporte.

29.	Alimentación de voltaje 208 - 240V, 60 Hz, trifásico.

EL PROVEEDOR DEBE INCLUIR EN LA INSTALACION DE ACOPLE EN EL ÁREA DEL DEPARTAMENTO LO SIGUIENTE:

1.	Tubería para instalación de agua caliente.

2.	Tubería para instalación de agua fría.

3.	Tubería de drenaje.

4.	Tubería de vapor.

5.	Tubería de aire.

Accesorios:

- Rollos de papel para la impresora.

- 2. Detergente compatible con el equipo y tipo de ciclo:

2.1 Enzimático.

2.2 Neutral.

2.3 Lubricante.

2.4 Acido o alcalino.

- Detergente compatible con el equipo y tipo de ciclo:

2.1 Enzimático, presentaciones entre 5 L y 220 L.

2.2 Neutral.

2.3 Lubricante, presentaciones entre 5 L y 200 L.

2.4 Acido o alcalino.

3. Rack de instrumentos mínimamente invasivos (MIS)

4. Rack de instrumentos de dos (2) o más niveles.

5. Rack para bandejas.

6. Rack para envases de vidrio.

7. Carro de transporte.

8. Indicadores de lavado.

9. Ablandador de agua.

LA UNIDAD EJECUTORA DESCRIBIRÁ EN SU REQUISICIÓN LA CANTIDAD DE LOS ACCESORIOS DE ACUERDO A SU NECESIDAD Y PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones:

- La unidad ejecutora debe solicitar una inspección de campo a los proveedores antes de convocar el acto público para establecer las condiciones de instalación.

- Garantía de tres (3) años mínimo en piezas y mano de obra por desperfecto de fabricación, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

- Dos (2) ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español.

- Un (1) ejemplar de manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos.

- Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindara cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el periodo de garantía.

- Brindar entrenamiento de operación de 16 horas mínimo, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo.

- Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de 24 horas mínimo, al personal técnico de Biomédica que tendrá a su cargo el mantenimiento y reparación del equipo después de la garantía.

- Certificación del fabricante en donde confirme disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de 7 años mínimo.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

- La empresa debe entregar carta notariada donde se compromete a tener todos los accesorios durante la vida útil del equipo.

Ficha técnica 101737 de la ESTERILIZADORA DE BAJA TEMPERATURA A TRAVES DE PEROXIDO DE HIDROGENO DE DOS PUERTAS (formulario 9992)

Especificaciones técnicas:

1.	Equipo para esterilizar material que no resiste altas temperaturas ni humedad.

2.	Gabinete vertical con ruedas incorporadas o empotrado en pared.

3.	Con dos puertas de acceso deslizante o abatible.

4.	Con un sistema de seguridad del cierre automático de puerta que impida su apertura durante el ciclo de esterilización.

5.	Con cámara de esterilización con capacidad de 100 litros ó mayor.

6.	Tiempo de totalidad de ciclo. Mínimo dos ciclos.

a.	Ciclo corto no mayor de 55 minutos

b.	Ciclo largo no mayor de 72 minutos

7.	Temperatura de ciclo menor de 55º centígrado (131º F).

8.	Con sistema de cartucho, botella, copa o cassette para alimentación de peróxido de hidrogeno, con indicador de fuga de peróxido de hidrógeno incorporado.

9.	Con pantalla táctil o LCD.

10.	Impresora integrada para registrar los datos del proceso de esterilización:

c.	Presión

d.	Temperatura

e.	Mensaje de error

11.	Que funcione con un microprocesador o PLC.

12.	Alimentación eléctrica 208 voltios trifásicos /60 hertz.

13.	Alarmas audibles y visuales

Accesorios validados por la fábrica:

1.	Tres bandejas de tamaño compatible con el sistema ofrecido.

2.	Incubadora para el monitoreo biológico.

Consumibles validados por la fábrica:

1.	Tres (3) rollos de papel de impresora o (3) rollos de cintas para impresora según el equipo ofertado.

2.	Agente esterilizantes peróxido de hidrogeno en cassette, botella, copa o cartucho, suficiente para 100 ciclos.

2. Agente esterilizante a base de peróxido de hidrogeno en casete, botella, copa o cartucho compatible con el equipo existente en la institución. 3. Indicador químico para peróxido de hidrogene en tiras (tipo 4) 5. Indicador biológico de lectura rápida para peróxido de hidrogeno con gérmenes de Geobacillus Stearothermophilus para la prueba biológicas de esterilización a baja temperatura.

3.	Indicadores biológicos para 100 ciclos.

4.	Bolsas o rollos de cuatro tamaños.

LA INSTITUCIÓN PUDE ESPECIFICAR EN LA COMPRA SI VA A SOLICITAR EL EQUIPO, LOS ACCESORIOS Y LOS CONSUMIBLES PARA LA PRIMERA ENTREGA O PUEDE COMPRAR LOS ACCESORIOS Y LOS CONSUMIBLES POR SEPARADO.

Observaciones:

- Garantía de dos (2) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

- Dos (2) dos ejemplares de manuales actualizados de operación y funcionamiento en español.

- Un (1) ejemplar del manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos.

- Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindará cada cuatro (4) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el periodo de garantía.

- Brindar entrenamiento de operación de 24 horas hábiles mínimo, al personal del servicio de la central de equipos que tendrá a su cargo la operación del equipo.

- Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de 32 horas hábiles mínimos, al personal de Biomédica.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

- Certificación del fabricante en donde confirmen la disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de 7 años mínimo.

- El Tiempo de entrega debe ser definido por la Unidad Ejecutora solicitante.

- Validación en el sitio de entrega según la Certificación ISO 14937.