CARDIÓMETRO NO INVASIVO (formulario 23381).

Descripción:	PARA LA MEDICIÓN CONTÍNUA DE PARÁMETROS HEMODINÁMICOS EN ADULTOS, NIÑOS Y RECIEN NACIDOS CON FINES DE DIAGNOSTICO Y SEGUIMIENTO.

Especificaciones Técnicas:

Con los siguientes parámetros:

- Flujo Sanguíneo SV/SI Volumen Sistólico / Índice Sistólico FC Frecuencia Cardíaca CO/CI Gasto Cardíaco /Índice Cardíaco

- Sistema Vascular SVR /SVRI Resistencia Vascular Sistémica/ Índice SVR Índice basado en la entrada de MAP y CVP

- Contractilidad Índice de Contractilidad Variación del Índice de Contractilidad STR Relación de Tiempo Sistólica (PEP/LVET) CPI Índice de Rendimiento Cardíaco

- Estado de Fluidos TFC Contenido de Líquido Torácico SVV Variación del Volumen Sistólico FTC Tiempo de Flujo Corregido

- Estado de Oxígeno DO2 / DO2I Entrega de Oxígeno / Índice DO2 basado en la entrada de hemoglobina y SpO2

- Permita mediciones mediante 4 parches adhesivos a pacientes Adultos, pediátricos y recién nacidos.

- Vista en tiempo real y revisión retrospectiva de los datos clínicos medidos presentados en diferentes formas, como valores numéricos, formas de onda, gráficos de barras, gráficos de tendencias.

- Capacidad para agregar marcadores a los datos clínicos registrados en puntos de interés específicos.

- Capacidad para crear y guardar informes de estado hemodinámico que representen una instantánea de la condición hemodinámica momentánea del paciente.

- Medición latido a latido y auto calibración.

- Capacidad para crear y administrar perfiles de pacientes con datos personales básicos (altura, peso, edad, sexo), además de complementar datos externos opcionales como presión arterial, concentración de hemoglobina y saturación de oxígeno.

- Capacidad de Exportación / Importación de datos clínicos hacia / desde una red.

- Visualización de las siguientes pantallas de medición: Formas de ondas de señal, Combinación de formas de onda, tendencias e informes.

- Con capacidad de incorporar el método de Cardiometría Eléctrica midiendo los cambios en la bioimpedancia eléctrica torácica (TEB). Este método se basa en el modelo de "velocimetría eléctrica" (EV), que se basa en el hecho de que la conductividad de la sangre en la aorta cambia durante el ciclo cardíaco.

- Con conectividad a cualquier PC, portátil o tableta Windows All-in-One con pantalla táctil, compatible con el sistema operativo Windows 10 en adelante.

- Batería recargable de respaldo para 240 min. de funcionamiento.

- Alimentación eléctrica: entre 100-240 V/y 50-60 Hz.

consumibles:

- Sensores adhesivos desechables de 30mm.

- Sensores adhesivos desechables de 45mm.

- Sensores adhesivos neonatales.

- Electrodos de plata y sales de plata (Ag/ AgCI).

Observaciones:

1.	Garantía de tres (3) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de instalación y aceptación a satisfacción.

2.	Un (1) ejemplar del manual de operación y funcionamiento en español.

3.	Un (1) ejemplar del manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos.

4.	Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindará cada seis (6) meses o cuando lo solicite la unidad ejecutora, durante el periodo de garantía.

5.	Brindar entrenamiento de operación de ocho (8) horas mínimo, programadas, al personal usuario del servicio que tendrá a cargo la operación del equipo.

6.	Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de ocho (8) horas mínimo al personal de Biomédica que tendrá a su cargo el mantenimiento y reparación del equipo después de la garantía.

7.	Certificación del fabricante en donde confirmen la disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de 7 años mínimo.

8.	Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.