SISTEMA DE LITOTRICIA INTRAVASCULAR CORONARIO Y PERIFERICO, formulario 22746.

Descripción: Sistema de litotricia es utilizado para el tratamiento de las arterias coronarias y periféricas a través de ondas de choque para desintegrar placas y calcificaciones en arterias.

Especificaciones:

- Generador de litotricia:

  - Portátil.

  - Botón de encendido ON/Off.

  - Botón de activación terapia.

  - Pantalla informativa de siete (7) pulgadas.

  - Carga de batería.

  - Modelo de catéter balón conectado.

  - Máxima capacidad de pulsos.

  - Estatus de operatividad.

  - Dos (2) baterías litio modulares recargables 12.8ah.

  - Cable de electricidad para recarga de baterías.

  - Con 15 horas de autonomía full carga.

  - Con capacidad de verificador de anti-fibrilación.

  - Capacidad de auto identificación de catéter de litotricia.

  - Cable conector.

  - Capacidad de conexión con catéter balón de litotricia.

  - Con botón de activación de terapia.

  - Dimensiones generador.

    - Menor o igual a 285mm (L) x 340 mm (w) x 150 mm (H)

  - Peso menor o igual a 7.5 kg.

ACCESORIOS:

- Catéter balón intravascular de litotricia.

- Diámetro del catéter balón: o 2.5 mm a 7.0 mm.

- Largo del catéter balón: 12 mm o 60 mm.

- Capacidad de pulsos: 100 pulsos o más.

- Ruptura de presión del catéter balón: 12 atm o mayor.

Observaciones:

- Equipo totalmente nuevo no reconstruido ni modificado.

- Debe visualizarse Modelo, Marca, Casa Productora, Año de Fabricación, País de Origen en empaque de fábrica.

- Garantía de tres (3) años mínimo en piezas y mano de obra a partir de la fecha de aceptación por parte del equipo de la Unidad Ejecutora correspondiente.

- Suministro, instalación y calibración con adecuación de la corriente eléctrica para las necesidades del equipo, para uso inmediato previas pruebas de aceptación.

- Mantenimiento preventivo cada cuatro (4) meses y mantenimiento correctivo inmediato en los términos que los solicite la Unidad Ejecutora, durante el periodo de garantía.

- Dos (2) manuales de servicio técnico, debe incluir partes, diagramas eléctricos y electrónicos al momento de la entrega del equipo.

- Dos (2) manuales de operaciones y funciones en español al momento de la entrega del equipo.

- Adiestramiento local para el usuario de 24 horas mínimo al entregarse el equipo sin costo adicional a la instalación.

- Adiestramiento local para el Departamento de Biomédica por 24 horas mínimo sin costo adicional a la instalación.

Ficha técnica 103131 del SISTEMA PARA EL CIERRE DE LA OREJUELA AURICULAR IZQUIERDA, formulario 10064).

Descripción: Sistema utilizado para el cierre de la orejuela de la auricular izquierda, para evitar la formación de coágulos.

Especificaciones:

- Sistema compuesto por:

  - Dispositivo de Nitinol con politereftalato de etileno (PET):

Dispositivo de Nitinol con politereftalato de etileno (PET) o de Nitinol o aleación de níquel o titanio de politefreftalato o con Tecnología Hemocat

    - Precargado en un catéter de suministro.

Precargado en el sistema introductor

      - Compuesto de Pebax trenzado con revestimiento de PTFE.

Compuesto de Pebax trenzado con revestimiento de PTFE o Tejido de tereftalato de polietileno (PET)

      - Banda de referencia de platino e iridio.

Banda de referencia o marca radiopaca de platino e iridio

      - Diámetro externo de 12 Fr.

      - Longitud de 75.5 cm.

Longitud entre 70.0 cm y 90.0 cm

  - Tamaños de los dispositivos:

    - 21 mm.

20 mm

    - 24 mm.

    - 27 mm.

    - 30 mm.

31 mm

    - 33 mm.

35 mm

1.2.6.   40 mm

  - Vaina de acceso, que incluye:

    - Vaina: de Pebax con revestimiento de PTFE.

    - Banda de referencia de platino e iridio, de curva simple o doble.

Banda de referencia o marca radiopaca de platino e iridio de curva simple o doble

    - Diámetro interno de 12 Fr y externo de 14 Fr.

    - Longitud de 75 cm.

Longitud entre 70 cm y 90 cm

    - Un conector de Pebax con tapón de policarbonato.

    - Un dilatador de polietileno de alta densidad/ polietileno de baja densidad PEAD/PEBD (mezcla 50-50).

- Estéril.

- De un solo uso.

LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITARÁ LO QUE REQUIERA.

Observaciones:

- Traer impreso y visible fecha de fabricación y de la esterilidad no menor a 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, marca de fábrica, país de origen.

- Garantía por desperfecto de fábrica.

- Cumplir con los estándares internacionales del aseguramiento de la calidad y la comercialización.