BOMBA BIVENTRICULAR E INTERCAMBIADOR DE GASES HELICOIDAL PORTATIL, formulario 23607.

Descripción: Para el soporte cardiopulmonar extracorpóreo en pacientes en shock cardiogénico, fibrilación ventricular refractaria, síndromes de distrés respiratorios

agudos, insuficiencia cardíaca, o pacientes con alto riesgo para intervención coronaria.

Especificaciones:
1. Unidad paciente:

1.1. Bomba neumática con intercambiador de gases.

1.1.1. Volumen de llenado 500 ml.

1.1.2. Tasa de flujo sanguíneo de 1 a 5 L/min.

1.1.3. Flujo de gas de barrido de 0 a 20 L/min +/- 10%.

1.1.4. Velocidad de transferencia de O2: 100 % de saturación de O2 a un flujo sanguíneo de 5 L/min, = o &gt; 60 ml de O2/min por L/min de flujo sanguíneo.

1.1.5. Velocidad de transferencia del CO2: = o &gt; 50 ml de CO2/min por L/min de flujo sanguíneo.

1.1.6. Diferencia de presión (presión Delta) de intercambio de gases del lado de la sangre: 45 mmHg a un flujo sanguíneo de 5 L/min.

1.1.7. Diferencia de presión (presión Delta) de intercambio de gases del lado de los gases: 10 mmHg a un flujo de gas de 20 L/min.

1.1.8. Carcasa de la bomba de metacrilato de metilo (MABS).

1.1.9. Membrana de la bomba de poliuretano (PU).

1.1.10. Carcasa del intercambiador de gases de metacrilato de metilo (MABS).

1.1.11. Fibras del intercambiador de gases de polimetilpenteno (PMP).

1.1.12. Inyector del intercambiador de gases de poliuretano (PU).

1.1.13. Tubos conectores de cloruro de polivinilo (PVC), silicona.

1.1.14. Canulación percutánea Arteria/Vena, Vena/Vena, con configuración fémoro-femoral, fémoro-yugular y yugular doble luz.

1.1.15. Conexiones de cánulas de 3.8 pulgadas.

1.1.16. Energía neumática.

1.1.17. Tiempo de funcionamiento de 14 días.

1.1.18. Estéril.

1.1.19. De un solo uso.

ACCESORIOS:

1. Unidad de control para gestionar flujos de gases y sangre con mezclador integrado.

1.1. Conexión de gas de 3-5 bar con consumo hasta 30 L/min.
1.2. Alarma acústica de 55 dB a un metro de distancia.
1.3.  Cinco (5) años de vida útil.

2. Calentador de tubos:
2.1. Conexión de 100-240 V CA, 50/60 Hz.

2.2. Consumo de energía máxima de 115-139 VA.
2.3. Fusible de 2,5 A de acción lenta.
2.4. Ajuste de temperatura +42 °C.
2.5. Precisión de control +/- 2,0 °C.
2.6. Control de Perfil térmico de sobre temperatura de +/- 46 °C +/-10 °C.

2.7. Tiempo de calentamiento de +/- 20 °C a +/- 42 °C en 10 min.
2.8. Funcionamiento continuo.
2.9. Clase de protección I- puesta a tierra de protección.
2.10. Grado de protección BF; aplicación externa e interna a prueba de desfibriladores en pacientes.
2.11. Presión de aire de 700 a 1060 hPa.
2.12. Protección contra la humedad IP X2.

Observaciones:

MQ/HN/Homologación 13-08-26/9:00 a.m.-em
Página 2 de 2

