HUMIDIFICADOR DE ALTO FLUJO (formulario 23932).

Descripción:	Que genera altos caudales de gases respiratorios calentados y humidificados.

Especificaciones Técnicas: 
1. Generador: 
1.1. Ajustes de caudal o rango de flujo: 
1.1.1. De 10 o menos a 50 L/min o más en incrementos variables. 
1.2. Pantalla que despliegue el porcentaje FiO2, temperatura y flujo. 
1.3. Alarma audible y visible de alto/bajo oxígeno. 
1.4. Alarma de desconexión o bloqueo de circuito o de verificación del tubo. 
2. Humidificador integrado 
3. Puerto de entrada de oxígeno. 
4. Alimentación eléctrica 100-120V-60Hz o autorregulable. 


ACCESORIOS: 
1. Cánula nasal simétrica o asimétrica: 
1.1. Adulto (grandes, mediano, pequeño) 
1.2. Infante y/o pediátrico. 
1.3. De un solo uso. 
2.  Conexión de traqueotomía. 
2.1.  De un solo uso. 
3.  En el caso que utilice tubo corrugado puede ser con o sin alambre calentador. 
4. Cámara de agua o cámara de humidificador (en el caso que no esté integrada al tubo corrugado o cánula) con o sin adaptación para nebulización. 
5. Sistema de desinfección o válvula unidireccional. 
5.1. Sistema de desinfección debe incluir: 
5.1.1. Filtro de desinfección. 
5.1.2. Cubierta para almacenamiento limpio. 
5.1.3. Esponja de limpieza. 
5.1.4. Juego de extensión de entrada de oxígeno. 
6.  Filtro de aire o filtro de polvo o filtro de entrada al equipo. 
7.  Flujómetro hasta 60 litros o más o control automático integrado de 60 litros por minuto o más. 
8.  UPS con una duración de 40 minutos o más. 
9. Pedestal o carrito de transporte, con cuatro ruedas, freno en dos ruedas mínimo.

Observaciones:
1. Garantía de dos (2) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción. 
2. Dos (2) ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español. 
3.  Un (1) ejemplar de manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos. 
4.  Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindara cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el periodo de garantía. 
5. Brindar entrenamiento de operación de 16 horas mínimo, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo. 
6.  Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de 8 horas mínimo, al personal técnico de Biomédica que tendrá a su cargo el mantenimiento y reparación del equipo después de la garantía. 
7.  Certificación del fabricante en donde confirme disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de 7 años mínimo. 
8.  Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.
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