DISPOSITIVO ADHESIVO PORTATIL E INALAMBRICO PARA REGISTRO CONTINUO DE LA HEMODINAMIA DEL PACIENTE, formulario 23357.
Descripción: Dispositivo inalámbrico, no invasivo y de grado médico diseñado para adherirse al pecho del paciente y medir múltiples signos vitales de forma continua. El sensor, de un solo uso, transmite datos en tiempo real mediante tecnología Bluetooth hacia una plataforma de monitoreo remoto.

Especificaciones:

1. Dispositivo:

1.1. Genera un reporte automático 24 horas después de su uso.

1.2. Unidad adhesiva:

1.2.1. Contiene cuatro pétalos.

1.2.1.1. Dos (2) pétalos con electrodos.

1.2.2. Un marco plástico central.

1.3. Sensor.

1.3.1. Botón de encendido.

1.3.2. No recargable.

1.3.3. Duración de batería 5 días.

1.4. Dimensiones.

1.4.1. Unidad adhesiva: 85 mm x 85 mm x 13 mm.

1.4.2. Unidad de sensor: 38 mm x 38 mm x 16 mm.

1.5. Peso: 14 gramos.

1.6. Grado de protección: sensor tipo BF a prueba de desfibrilación.

1.7. Modo de funcionamiento: Control puntual. 

1.8. Grado de protección: IP22.

1.9. De un solo uso, diseñado para un paciente individual. 

1.10. No estéril.

2. Parámetros, rango, precisión y unidad de medida:

2.1. Presión arterial.

2.1.1. Sistólica: 60 a 250 mmHg ±5. 

2.1.2. Diastólica: 40 a 150 mmHg ±5.

2.2. Presión arterial media: 50 a 180 mmHg ±5.

2.3. Frecuencia del pulso: 40 a 250 latidos por minuto ±3%.

2.4. Saturación de oxígeno en sangre (SpO2): 70 a 100% ±2% o ±2 dígitos.

2.5. Frecuencia respiratoria: 4 a 40 respiraciones por minuto ±3.

2.6. Volumen sistólico: 20 a 115 ml/latido ±30%.

2.7. Gasto cardíaco: 1.5 a 13 L/min ±30%.

2.8. Resistencia vascular sistémica: 700 a 1600 dyn por seg/cm-5 ±15%.

2.9. Temperatura: 32 a 42 °C ±0.5 °C.

2.10. Variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV): 0 a 30% ±2%.

2.11. Presión de pulso: 10 a 100 mmHg ±5 mmHg.

2.12. Índice cardíaco: 1.5 a 6 L/min/m² ±10%.

2.13. ECG de un solo canal: 17 Bits ENOB con 1.1 µV pico a pico.

3. Compatibilidad:

3.1. Plataforma web de monitoreo.
3.2. Aplicación móvil.

3.3. Gateway inteligente.

4. Conectividad: Bluetooth 4.2 IEEE 802.15.1.

4.1. Alcance de transmisión: 8 metros.

Observaciones:
1. Garantía por defecto de fábrica.

2. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 

3. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

MQ/CSS/Homologación 19-03-2026/9:00 a.m.-em
Página 2 de 2

